## Settings
Settings für die Validierung |  |  |  |  | Alopochen
Zielgerichtete Identifizierung |  |  |  |  | Amazonetta
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021 |  |  |  |  | Anas
Institution / Labor | CVUA S |  |  |  | Anser
Cairina
Parameter | Gattung (Genus) |  | Art (Spezies) |  | Cygnus
|  | Anseriformes |  |  | Dendrocygna
Mergellus
Unterscheidungsgrenzen |  |  |  |  | Oxyura
| Score zur Unterscheidung der Gattung | 1.7 | Score zur Unterscheidung der Spezies | 2 | Sarkidiornis
Somateria

## Parameter (Spezies)
Parameter: | Anseriformes |  | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | nicht zugeordnet | richtig-positiv | falsch-negativ | falsch zugeordnet
|  |  | 1 | 1 | M 0331 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Alopochen | aegyptiaca | 2.51 | Alopochen | aegyptiaca | 2.14 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Zahl aller Spektren | 53 |  | 1 | 1 | M 0669 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-05-08 | Alopochen | aegyptiaca | 2.49 | Anas | platyrhynchos | 2.04 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon Identifiziert | 52 |  | 1 | 1 | M 3246 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Amazonetta | brasiliensis | 2.49 | Anas | platyrhynchos | 2.37 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert: | 1 |  | 1 | 1 | M 0208 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-17 | Anas | acuta | 2.71 | Anas | platyrhynchos | 2.15 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | M 0498 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Anas | crecca | 2.52 | Anas | platyrhynchos | 2.1 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
richtig-positiv: | 52 |  | 1 | 1 | M 0826 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-08 | Anas | formosa | 2.39 | Amazonetta | brasiliensis | 2.1 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnet | 0 |  | 1 | 1 | M 0084 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Anas | platyrhynchos | 2.54 | Alopochen | aegyptiaca | 2.26 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0790 | 3; sequenced | OSextr | 2018-10-30 | Anas | platyrhynchos | 2.08 | Anas | acuta | 2.05 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0807 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-01-17 | Anas | platyrhynchos | 2.5 | Anas | platyrhynchos | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | V 0037 | 3; sequenced | OSextr | 2017-11-07 | Anas | platyrhynchos | 2.24 | Cairina | moschata | 2.01 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | M 0854 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2019-11-12 | Anas | platyrhynchos | 2.25 | Amazonetta | brasiliensis | 1.79 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | M 0043 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Anser | anser | 2.39 | Anatidae | 001_181007965_LHL | 1.96 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | M 0057 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-14 | Anser | anser | 2.58 | Anatidae | 001_181007965_LHL | 2.11 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0178 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-26 | Anser | anser | 2.36 | Anser | anser | 2.12 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0332 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Anser | anser | 2.16 | Cygnus | olor | 2.13 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0438 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Anser | anser | 2.12 | Anser | anser | 2.08 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0439 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Anser | anser | 2.34 | Anatidae | 001_181007965_LHL | 2.06 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0532 | 3; sensorical analysis | OSextr | 2017-02-20 | Anser | anser | 2.34 | Anatidae | 001_181007965_LHL | 2.07 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0556 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Anser | anser | 2.03 | Cygnus | olor | 1.94 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0584 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-03-17 | Anser | anser | 2.17 | Anser | anser | 1.92 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0585 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-03-17 | Anser | anser | 2.32 | Anser | anser | 2.18 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0588 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-17 | Anser | anser | 2.18 | Anser | anser | 1.9 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 52 |  | 1 | 1 | M 0610 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-07 | Anser | anser | 2.37 | Anatidae | 001_181007965_LHL | 2.15 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Positive Übereinstimmungen (PA) | 52 |  | 1 | 1 | M 0625 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-01-08 | Anser | anser | 2.7 | Anser | anser | 1.63 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Negative Abweichungen (ND) | 0 |  | 1 | 0 | M 0627 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-01-08 | Anser | anser | 1.91 | Cygnus | olor | 1.63 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0871 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2019-11-19 | Anser | anser | 2.27 | Anatidae | 001_181007965_LHL | 2.15 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 1.887% |  | 1 | 1 | M 0995 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-11-27 | Anser | anser | 2.39 | Anser | anser | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 1 | 1 | M 1005 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Anser | anser | 2.63 | Anser | anser | 2.08 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3082.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Anser | anser | 2.59 | Anser | anser | 2.13 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3194 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-12 | Anser | anser | 2.24 | Anatidae | 001_181007965_LHL | 2.06 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0573 | 3; sequenced | OSextr | 2017-02-15 | Cairina | moschata | 2.72 | Somateria | fischeri | 2.01 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0577 | 3; sequenced | OSextr | 2017-03-17 | Cairina | moschata | 2.38 | Cairina | moschata | 2.01 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0619 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2017-12-18 | Cairina | moschata | 2.24 | Cairina | moschata | 2.03 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0635 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2018-01-18 | Cairina | moschata | 2.63 | Cairina | moschata | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0653 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2018-02-27 | Cairina | moschata | 2.33 | Cairina | moschata | 2.14 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0791 | 3; sequenced | OSextr | 2019-10-22 | Cairina | moschata | 2.29 | Cairina | moschata | 2.17 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0792 | 3; sequenced | OSextr | 2018-11-20 | Cairina | moschata | 2.39 | Cairina | moschata | 2.08 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0793 | 3; sequenced | OSextr | 2019-10-22 | Cairina | moschata | 2.2 | Cairina | moschata | 1.97 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0864 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2019-10-22 | Cairina | moschata | 2.46 | Cairina | moschata | 2.07 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0865 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2019-10-22 | Cairina | moschata | 2.38 | Cairina | moschata | 1.96 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0866 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2019-10-22 | Cairina | moschata | 2.3 | Cairina | moschata | 2.07 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1033 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2020-11-27 | Cairina | moschata | 2.26 | Cairina | moschata | 2.22 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1057 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-02-22 | Cairina | moschata | 2.29 | Cairina | moschata | 2.14 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0520 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Cygnus | olor | 2.56 | Cygnus | olor | 2.14 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0808 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-01-17 | Cygnus | olor | 2.66 | Cygnus | olor | 2.15 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0823 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-05-14 | Cygnus | olor | 2.72 | Cygnus | olor | 2.18 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1637 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-18 | Dendrocygna | viduata | 2.66 | Cairina | moschata | 1.46 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1625 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-03 | Mergellus | albellus | 2.7 | Gallus | gallus | 1.64 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0065 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-07-29 | Oxyura | leucocephala | 2.41 | Sarkidiornis | melanotos | 1.71 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0415 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-04 | Sarkidiornis | melanotos | 2.64 | Sarkidiornis | melanotos | 2.41 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0852 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-10-17 | Sarkidiornis | melanotos | 2.58 | Sarkidiornis | melanotos | 2.31 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0778 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Somateria | fischeri | 2.65 | Somateria | mollissima | 2.17 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1630 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 2021-11-18 | Somateria | mollissima | 2.67 | Somateria | fischeri | 2.13 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Note on S2: Dyk, Martin (CVUA-S): manuell auf 1 (richtig positiv) gesetzt, da sämmtliche 1.Hits >=2.0 und 2.Hits >=1.7 zu den Anseriformes gehören

## #Parameter (Spezies) DB
Parameter: | Anseriformes |  | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendete Gattung | verwendete Art | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | richtige ID | keine richtige ID | 1. Hit | 2. Hit | 1. Hit Treffer Parameter | 2. Hit Treffer Parameter | falsch als Parameter identifiziert | PM unter den ersten 2 Hits
|  |  | 1 | 1 | M 1177 | 3; sequenced; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-09-20 | Balaenoptera | acutorostrata | Balaenoptera | acutorostrata | 2.67 | Sus | scrofa | 1.19 | A | 1 | 1 | 0 | Balaenoptera acutorostrata | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Isolate: | 1050 |  | 1 | 1 | M 0700 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Choloepus | didactylus | Choloepus | didactylus | 2.47 | Choloepus | didactylus | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Choloepus didactylus | Choloepus didactylus | 0 | 0 | 0 | 0
davon Identifiziert | 739 |  | 1 | 1 | M 1306 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-20 | Choloepus | didactylus | Choloepus | didactylus | 2.51 | Choloepus | didactylus | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Choloepus didactylus | Choloepus didactylus | 0 | 0 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | M 0803 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2019-02-01 | Crocidura | russula | Crocidura | russula | 2.38 | Camelus | ferus | 1.23 | A | 1 | 1 | 0 | Crocidura russula | Camelus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
richtige ID | 739 |  | 1 | 0 | M 0944 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-04-07 | Heterohyrax | brucei | Heterohyrax | brucei | 2.46 | Procavia | capensis | 1.76 | C | 0 | 0 | 1 | Heterohyrax brucei | Procavia capensis | 0 | 0 | 0 | 0
falsch als Parameter identifiziert | 0 |  | 1 | 1 | M 1090 | 3; sequenced | OSextr | 2021-04-29 | Octopus | vulgaris | Octopus | vulgaris | 2.62 | Pleoticus | muelleri | 1.19 | A | 1 | 1 | 0 | Octopus vulgaris | Pleoticus muelleri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0235 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Procavia | capensis | Procavia | capensis | 2.21 | Heterohyrax | brucei | 1.84 | C | 0 | 0 | 1 | Procavia capensis | Heterohyrax brucei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0639 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-02-08 | Pteropus | vampyrus | Pteropus | vampyrus | 2.66 | Pteropus | vampyrus | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Pteropus vampyrus | Pteropus vampyrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0802 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-02-01 | Pteropus | vampyrus | Pteropus | vampyrus | 2.54 | Pteropus | vampyrus | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Pteropus vampyrus | Pteropus vampyrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0810 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-05-14 | Pteropus | vampyrus | Pteropus | vampyrus | 2.68 | Pteropus | vampyrus | 2.56 | A | 1 | 1 | 0 | Pteropus vampyrus | Pteropus vampyrus | 0 | 0 | 0 | 0
Parameter wird getroffen mit: |  |  | 1 | 1 | M 0857 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Pteropus | vampyrus | Pteropus | vampyrus | 2.35 | Pteropus | vampyrus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Pteropus vampyrus | Pteropus vampyrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1079 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Pteropus | vampyrus | Pteropus | vampyrus | 2.5 | Pteropus | vampyrus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Pteropus vampyrus | Pteropus vampyrus | 0 | 0 | 0 | 0
1. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | M 0776 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Tamandua | tetradactyla | Tamandua | tetradactyla | 2.63 | Sus | scrofa | 1.55 | A | 1 | 1 | 0 | Tamandua tetradactyla | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
2. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | M 0838 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-07-03 | Tolypeutes | matacus | Tolypeutes | matacus | 2.63 | Pan | troglodytes | 1.58 | A | 1 | 1 | 0 | Tolypeutes matacus | Pan troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0
PM unter den ersten 2 Hits | 0 |  | 1 | 1 | M 0957 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-12 | Tursiops | truncatus | Tursiops | truncatus | 2.48 | Ursus | arctos | 1.54 | A | 1 | 1 | 0 | Tursiops truncatus | Ursus arctos | 0 | 0 | 0 | 0
in % | 0% |  | 1 | 1 | M 0013 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-08-12 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.52 | Sus | scrofa | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3007 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 29.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.38 | Sus | scrofa | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3021 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 08.06.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.43 | Sus | scrofa | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | M 3028 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 01.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.4 | Sus | scrofa | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | M 3033 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 07.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.24 | Sus | scrofa | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | M 3041 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 14.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.39 | Sus | scrofa | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3046 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 16.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.57 | Sus | scrofa | 2.52 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 739 |  | 1 | 1 | M 3127 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.05 | Sus | scrofa | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Übereinstimmungen (NA) | 739 |  | 1 | 1 | M 0005 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.29 | Sus | scrofa | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
Positive Abweichungen (PD) | 0 |  | 1 | 1 | M 3071 | 2; hunted wild animal | OSextr | 23.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.34 | Sus | scrofa | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3074 | 2; hunted wild animal | OSextr | 23.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.48 | Sus | scrofa | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 29.62% |  | 1 | 0 | M 0768 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Addax | nasomaculatus | Addax | nasomaculatus | 2.58 | Oryx | gazella | 2.1 | C | 0 | 0 | 1 | Addax nasomaculatus | Oryx gazella | 0 | 0 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 1 | 0 | M 0890 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-02 | Antidorcas | marsupialis | Antidorcas | marsupialis | 2.15 | Antilope | cervicapra | 1.73 | C | 0 | 0 | 1 | Antidorcas marsupialis | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0069 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-02 | Antilope | cervicapra | Antilope | cervicapra | 2.56 | Antilope | cervicapra | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Antilope cervicapra | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0509 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Antilope | cervicapra | Antilope | cervicapra | 2.73 | Gazella | subgutturosa | 2.11 | C | 0 | 0 | 1 | Antilope cervicapra | Gazella subgutturosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0701 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Antilope | cervicapra | Antilope | cervicapra | 2.62 | Gazella | subgutturosa | 2.3 | C | 0 | 0 | 1 | Antilope cervicapra | Gazella subgutturosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0046 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-14 | Bison | bison | Bison | bison | 2.4 | Bison | bonasus | 2.29 | B | 0 | 0 | 1 | Bison bison | Bison bonasus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0511 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Bison | bonasus | Bison | bonasus | 2.58 | Bos | taurus | 2.18 | C | 0 | 0 | 1 | Bison bonasus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1008 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Bison | bonasus | Bison | bonasus | 2.71 | Bison | bison | 2.33 | B | 0 | 0 | 1 | Bison bonasus | Bison bison | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003194 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.25 | Bos | taurus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003378 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.28 | Bos | taurus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003549 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.21 | Bos | taurus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003686 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.07 | Bos | taurus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000239 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.41 | Bos | taurus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000331 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.44 | Bos | taurus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001603 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-22 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.28 | Bos | taurus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0004 d4 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-05-04 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.31 | Bos | taurus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0048 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-08-12 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.68 | Bos | taurus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3013 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.18 | Bos | taurus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3044 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 16.07.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.02 | Bos | taurus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3051 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 13.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.35 | Bos | taurus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW318 | 3; PCR | Osextr | 2019-12-20 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.13 | Bos | taurus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW489 | 3; PCR | OSextr | 2021-06-30 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.34 | Bos | taurus | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0250 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Bos | mutus | Bos | mutus | 2.45 | Bos | taurus | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Bos mutus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0426 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-07-14 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.43 | Bos | taurus | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0745 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-02-01 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.35 | Bos | taurus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0054 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 14.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.32 | Bos | taurus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0088 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Bos | taurus | Bison | bonasus | 2.14 | Bos | taurus | 2.03 | C | 0 | 0 | 1 | Bison bonasus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0093 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.31 | Bos | taurus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0118 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.5 | Bos | taurus | 1.83 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0123 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-15 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.01 | Bos | taurus | 1.83 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0173 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-28 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.29 | Bos | taurus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0181 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-28 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.22 | Bos | taurus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0267 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-05-06 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.31 | Bos | taurus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0409 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-28 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.6 | Bos | taurus | 1.93 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0526 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-12-13 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.31 | Bos | taurus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1058 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-04-29 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.7 | Bos | taurus | 1.54 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3065 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.4 | Bos | taurus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3130 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.12 | Bos | taurus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3133 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.38 | Bison | bonasus | 2.27 | C | 0 | 0 | 1 | Bos taurus | Bison bonasus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3136 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.12 | Bos | taurus | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3139 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.12 | Bos | taurus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3153 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 30.10.2015 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.25 | Bos | taurus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3165 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-28 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.07 | Bos | taurus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3174 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos | taurus | Bos | taurus | 1.84 | Bos | taurus | 1.72 | B | 0 | 0 | 1 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3177 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.25 | Bos | taurus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3180 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.32 | Bos | taurus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3183 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.49 | Bos | taurus | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3226 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-18 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.27 | Bos | taurus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3229 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-23 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.36 | Bos | taurus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3232 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-23 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.25 | Bos | taurus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | V 0030 | 3; sensorical analysis, declaration | OSextr | 2016-10-13 | Bos | taurus | Bos | taurus | 2.81 | Bos | taurus | 1.38 | A | 1 | 1 | 0 | Bos taurus | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0206 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Bubalus | arnee | Bubalus | arnee | 2.49 | Bos | mutus | 1.7 | C | 0 | 0 | 1 | Bubalus arnee | Bos mutus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0927 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Syncerus | caffer | Syncerus | caffer | 2.37 | Syncerus | caffer | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Syncerus caffer | Syncerus caffer | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0929 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Syncerus | caffer | Syncerus | caffer | 2.48 | Syncerus | caffer | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Syncerus caffer | Syncerus caffer | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0698 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Taurotragus | oryx | Taurotragus | oryx | 2.7 | Tragelaphus | strepsiceros | 2.15 | C | 0 | 0 | 1 | Taurotragus oryx | Tragelaphus strepsiceros | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0974 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Taurotragus | oryx | Taurotragus | oryx | 2.5 | Tragelaphus | imberbis | 2.04 | C | 0 | 0 | 1 | Taurotragus oryx | Tragelaphus imberbis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0845 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-07-04 | Tragelaphus | eurycerus | Tragelaphus | eurycerus | 2.59 | Tragelaphus | imberbis | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Tragelaphus eurycerus | Tragelaphus imberbis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1076 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Tragelaphus | eurycerus | Tragelaphus | eurycerus | 2.65 | Taurotragus | oryx | 1.95 | C | 0 | 0 | 1 | Tragelaphus eurycerus | Taurotragus oryx | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0246 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Tragelaphus | imberbis | Tragelaphus | imberbis | 2.56 | Tragelaphus | imberbis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Tragelaphus imberbis | Tragelaphus imberbis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0670 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-25 | Tragelaphus | imberbis | Tragelaphus | imberbis | 2.51 | Tragelaphus | imberbis | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Tragelaphus imberbis | Tragelaphus imberbis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0818 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-10 | Tragelaphus | imberbis | Tragelaphus | imberbis | 2.63 | Tragelaphus | imberbis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Tragelaphus imberbis | Tragelaphus imberbis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0484 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Tragelaphus | strepsiceros | Tragelaphus | strepsiceros | 2.68 | Tragelaphus | imberbis | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Tragelaphus strepsiceros | Tragelaphus imberbis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1482 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-21 | Tragelaphus | strepsiceros | Tragelaphus | strepsiceros | 2.66 | Tragelaphus | eurycerus | 2.19 | B | 0 | 0 | 1 | Tragelaphus strepsiceros | Tragelaphus eurycerus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0283 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Cephalophus | natalensis | Cephalophus | natalensis | 2.73 | Capra | aegagrus | 2.12 | C | 0 | 0 | 1 | Cephalophus natalensis | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0727 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Connochaetes | taurinus | Connochaetes | taurinus | 2.24 | Budorcas | taxicolor | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Connochaetes taurinus | Budorcas taxicolor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1105 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-25 | Connochaetes | taurinus | Connochaetes | taurinus | 2.62 | Cervus | elaphus | 1.69 | A | 1 | 1 | 0 | Connochaetes taurinus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1098 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr | 2021-05-03 | Damaliscus | pygargus | Damaliscus | pygargus | 2.4 | Budorcas | taxicolor | 1.96 | C | 0 | 0 | 1 | Damaliscus pygargus | Budorcas taxicolor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0874 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Damaliscus | pygargus | Damaliscus | pygargus | 2.58 | Ammotragus | lervia | 1.76 | C | 0 | 0 | 1 | Damaliscus pygargus | Ammotragus lervia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1303 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-23 | Gazella | dorcas | Gazella | dorcas | 2.61 | Gazella | subgutturosa | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Gazella dorcas | Gazella subgutturosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0483 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Gazella | leptoceros | Gazella | leptoceros | 2.45 | Gazella | dorcas | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Gazella leptoceros | Gazella dorcas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0704 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.18 | Antilope | cervicapra | 1.96 | C | 0 | 0 | 1 | Gazella subgutturosa | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0705 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.23 | Gazella | subgutturosa | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Gazella subgutturosa | Gazella subgutturosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0706 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.65 | Antilope | cervicapra | 2.42 | C | 0 | 0 | 1 | Gazella subgutturosa | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0707 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.56 | Antilope | cervicapra | 1.88 | C | 0 | 0 | 1 | Gazella subgutturosa | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0708 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.59 | Gazella | subgutturosa | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Gazella subgutturosa | Gazella subgutturosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0709 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.23 | Antilope | cervicapra | 2.06 | C | 0 | 0 | 1 | Gazella subgutturosa | Antilope cervicapra | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0971 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.13 | Gazella | subgutturosa | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Gazella subgutturosa | Gazella subgutturosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1109 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Gazella | subgutturosa | Gazella | subgutturosa | 2.27 | Gazella | leptoceros | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Gazella subgutturosa | Gazella leptoceros | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0759 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Kobus | ellipsiprymnus | Kobus | ellipsiprymnus | 2.61 | Cervus | nippon | 2.16 | C | 0 | 0 | 1 | Kobus ellipsiprymnus | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0950 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Kobus | ellipsiprymnus | Kobus | ellipsiprymnus | 2.65 | Tragelaphus | strepsiceros | 1.81 | C | 0 | 0 | 1 | Kobus ellipsiprymnus | Tragelaphus strepsiceros | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0756.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Litocranius | walleri | Litocranius | walleri | 2.21 | Cervus | elaphus | 1.87 | C | 0 | 0 | 1 | Litocranius walleri | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1100 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Madoqua | kirkii | Madoqua | kirkii | 2.62 | Redunca | fulvorufula | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Madoqua kirkii | Redunca fulvorufula | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0695 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Oryx | dammah | Oryx | dammah | 2.56 | Oryx | dammah | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Oryx dammah | Oryx dammah | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0721 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Oryx | dammah | Oryx | gazella | 2.4 | Addax | nasomaculatus | 2.2 | C | 0 | 0 | 1 | Oryx gazella | Addax nasomaculatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0722 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Oryx | dammah | Oryx | dammah | 2.26 | Oryx | gazella | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Oryx dammah | Oryx gazella | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0976 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Oryx | dammah | Oryx | dammah | 2.56 | Oryx | dammah | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Oryx dammah | Oryx dammah | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1112 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Oryx | dammah | Oryx | dammah | 2.34 | Oryx | dammah | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Oryx dammah | Oryx dammah | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1026 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-12-08 | Oryx | gazella | Oryx | gazella | 2.74 | Addax | nasomaculatus | 2.05 | C | 0 | 0 | 1 | Oryx gazella | Addax nasomaculatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0747 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Redunca | fulvorufula | Redunca | fulvorufula | 2.6 | Redunca | fulvorufula | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Redunca fulvorufula | Redunca fulvorufula | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0932 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Redunca | fulvorufula | Redunca | fulvorufula | 2.74 | Redunca | fulvorufula | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Redunca fulvorufula | Redunca fulvorufula | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0072 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Camelus | dromedarius | Camelus | dromedarius | 2.61 | Camelus | dromedarius | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Camelus dromedarius | Camelus dromedarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0143 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Camelus | dromedarius | Camelus | dromedarius | 2.63 | Camelus | dromedarius | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Camelus dromedarius | Camelus dromedarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0390 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Camelus | dromedarius | Camelus | dromedarius | 2.15 | Camelus | ferus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Camelus dromedarius | Camelus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0814.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-02-28 | Camelus | dromedarius | Camelus | dromedarius | 2.25 | Camelus | ferus | 2.15 | B | 0 | 0 | 1 | Camelus dromedarius | Camelus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0814.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-04-06 | Camelus | dromedarius | Camelus | ferus | 2.39 | Camelus | ferus | 2.36 | A | 0 | 0 | 1 | Camelus ferus | Camelus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0375 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-04 | Camelus | ferus | Camelus | ferus | 2.21 | Camelus | dromedarius | 1.36 | A | 1 | 1 | 0 | Camelus ferus | Camelus dromedarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0445 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Camelus | ferus | Camelus | ferus | 2.41 | Camelus | ferus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Camelus ferus | Camelus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0528 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-12-13 | Camelus | ferus | Camelus | ferus | 2.48 | Camelus | ferus | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Camelus ferus | Camelus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0740 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-10-18 | Camelus | ferus | Camelus | ferus | 2.35 | Camelus | dromedarius | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Camelus ferus | Camelus dromedarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0998 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Camelus | sp | Camelus | dromedarius | 2.28 | Camelus | ferus | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Camelus dromedarius | Camelus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0446 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Lama | glama | Lama | glama | 2.46 | Vicugna | pacos | 2.11 | C | 0 | 0 | 1 | Lama glama | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0583 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-17 | Lama | glama | Lama | glama | 2.47 | Lama | glama | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Lama glama | Lama glama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0746 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-01-08 | Lama | glama | Lama | glama | 2.63 | Vicugna | pacos | 2.18 | C | 0 | 0 | 1 | Lama glama | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0444 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Vicugna | pacos | Vicugna | pacos | 2.6 | Vicugna | pacos | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Vicugna pacos | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0481 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Vicugna | pacos | Vicugna | pacos | 2.32 | Lama | glama | 2.04 | C | 0 | 0 | 1 | Vicugna pacos | Lama glama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0094 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-16 | Vicugna | pacos | Vicugna | pacos | 2.61 | Lama | glama | 2.11 | C | 0 | 0 | 1 | Vicugna pacos | Lama glama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0289 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Vicugna | pacos | Vicugna | pacos | 2.37 | Vicugna | pacos | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Vicugna pacos | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0427 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Vicugna | pacos | Lama | glama | 2.29 | Vicugna | pacos | 2.12 | C | 0 | 0 | 1 | Lama glama | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0482 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Vicugna | pacos | Vicugna | pacos | 2.35 | Vicugna | pacos | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Vicugna pacos | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0964 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Vicugna | pacos | Lama | glama | 2.2 | Vicugna | pacos | 2.13 | C | 0 | 0 | 1 | Lama glama | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3089 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 28.10.2015 | Vicugna | pacos | Vicugna | pacos | 2.03 | Lama | glama | 1.88 | C | 0 | 0 | 1 | Vicugna pacos | Lama glama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0753 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Vicugna | vicugna | Vicugna | pacos | 2.16 | Vicugna | pacos | 2.07 | A | 0 | 0 | 1 | Vicugna pacos | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0933 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Vicugna | vicugna | Vicugna | pacos | 2.17 | Vicugna | pacos | 2.09 | A | 0 | 0 | 1 | Vicugna pacos | Vicugna pacos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0009 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-01 | Ammotragus | lervia | Ammotragus | lervia | 2.28 | Capra | falconeri | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Ammotragus lervia | Capra falconeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0068 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-22 | Ammotragus | lervia | Ammotragus | lervia | 2.33 | Capra | ibex | 2.2 | C | 0 | 0 | 1 | Ammotragus lervia | Capra ibex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0774 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Budorcas | taxicolor | Budorcas | taxicolor | 2.64 | Budorcas | taxicolor | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Budorcas taxicolor | Budorcas taxicolor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0786 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-12-11 | Budorcas | taxicolor | Budorcas | taxicolor | 2.51 | Budorcas | taxicolor | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Budorcas taxicolor | Budorcas taxicolor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0684 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-09 | Budorcas | taxicolor | Budorcas | taxicolor | 2.56 | Budorcas | taxicolor | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Budorcas taxicolor | Budorcas taxicolor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1115 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-26 | Budorcas | taxicolor | Budorcas | taxicolor | 2.31 | Budorcas | taxicolor | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Budorcas taxicolor | Budorcas taxicolor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0031 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-09-07 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.37 | Capra | aegagrus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Capra aegagrus | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0040 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.28 | Capra | ibex | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Capra aegagrus | Capra ibex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3009 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 29.07.2015 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.22 | Capra | aegagrus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Capra aegagrus | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW521 | 3; PCR | OSextr | 2021-07-01 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.54 | Capra | aegagrus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Capra aegagrus | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0751 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Capra | aegagrus | Capra | falconeri | 2.42 | Capra | aegagrus | 2.3 | B | 0 | 0 | 1 | Capra falconeri | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0127 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Capra | aegagrus | Capra | ibex | 2.38 | Capra | aegagrus | 2.32 | B | 0 | 0 | 1 | Capra ibex | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0300 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Capra | aegagrus | Capra | ibex | 2.28 | Capra | aegagrus | 2.18 | B | 0 | 0 | 1 | Capra ibex | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0303 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Capra | aegagrus | Capra | ibex | 2.17 | Capra | aegagrus | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Capra ibex | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0376 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-04 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.08 | Capra | ibex | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Capra aegagrus | Capra ibex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1103 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.26 | Capra | aegagrus | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Capra aegagrus | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3064 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.24 | Ovis | aries | 2.19 | C | 0 | 0 | 1 | Capra aegagrus | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3213 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-15 | Capra | aegagrus | Capra | aegagrus | 2.28 | Capra | ibex | 2.15 | B | 0 | 0 | 1 | Capra aegagrus | Capra ibex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0205 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Capra | falconeri | Capra | falconeri | 2.64 | Capra | ibex | 2.35 | B | 0 | 0 | 1 | Capra falconeri | Capra ibex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1302 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-20 | Capra | falconeri | Capra | falconeri | 2.45 | Capra | aegagrus | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Capra falconeri | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0198 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Capra | ibex | Capra | ibex | 2.65 | Capra | ibex | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Capra ibex | Capra ibex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0460 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Capra | ibex | Capra | ibex | 2.51 | Capra | aegagrus | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Capra ibex | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0696 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Capra | ibex | Capra | ibex | 2.51 | Capra | falconeri | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Capra ibex | Capra falconeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1037 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-02-01 | Capra | sibirica | Capra | sibirica | 2.68 | Capra | aegagrus | 2.18 | B | 0 | 0 | 1 | Capra sibirica | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000864 | 3; PCR, Microchip Array | OSextr | 2021-03-09 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.63 | Ovis | aries | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000979 | 3; PCR | Osextr [007] | 2021-03-09 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.07 | Ovis | aries | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001029 | 3; PCR | Osextr [007] | 2021-03-10 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.24 | Capra | aegagrus | 2.05 | C | 0 | 0 | 1 | Ovis aries | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2020-001119 | 3; PCR, Microchip Array | OSextr | 2021-03-09 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.12 | Ovis | aries | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2020-001302 | 3; PCR | Osextr [007] | 2021-03-09 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.43 | Ovis | aries | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0935 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-18 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.55 | Ovis | aries | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0973 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-07-20 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.47 | Ovis | aries | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1004 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 2020-10-05 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.5 | Ovis | aries | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0129 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.22 | Ammotragus | lervia | 2.08 | C | 0 | 0 | 1 | Ovis aries | Ammotragus lervia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0309 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.04 | Ovis | aries | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0316 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.31 | Ovis | aries | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0322 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-12 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.2 | Ovis | aries | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0380 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-03 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.27 | Ovis | aries | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0463 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.4 | Capra | ibex | 2.2 | C | 0 | 0 | 1 | Ovis aries | Capra ibex | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0632 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-01-16 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.12 | Capra | aegagrus | 2.07 | C | 0 | 0 | 1 | Ovis aries | Capra aegagrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3058 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Ovis | aries | Ovis | aries | 1.85 | Ovis | aries | 1.82 | B | 0 | 0 | 1 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3185 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.19 | Ovis | aries | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3201 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-15 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.27 | Ovis | aries | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3209 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-15 | Ovis | aries | Ovis | aries | 2.25 | Ovis | aries | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Ovis aries | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0749 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Pseudois | nayaur | Pseudois | nayaur | 2.44 | Pseudois | nayaur | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudois nayaur | Pseudois nayaur | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0949 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Pseudois | nayaur | Pseudois | nayaur | 2.63 | Pseudois | nayaur | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Pseudois nayaur | Pseudois nayaur | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0071 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Alces | alces | Alces | alces | 2.5 | Alces | alces | 1.79 | A | 1 | 1 | 0 | Alces alces | Alces alces | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0074 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Alces | alces | Alces | alces | 2.62 | Rangifer | tarandus | 1.93 | C | 0 | 0 | 1 | Alces alces | Rangifer tarandus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1006 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Axis | axis | Axis | axis | 2.71 | Cervus | nippon | 2.07 | C | 0 | 0 | 1 | Axis axis | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0029 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-11-05 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.18 | Capreolus | capreolus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0112 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.2 | Capreolus | capreolus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0223 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-07-18 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.33 | Capreolus | capreolus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0227 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-30 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.11 | Capreolus | capreolus | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0236 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.06 | Cervus | nippon | 1.97 | C | 0 | 0 | 1 | Capreolus capreolus | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0240 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 04.04.2016 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.17 | Capreolus | capreolus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0306 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.21 | Capreolus | capreolus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0372 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-04 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.37 | Capreolus | capreolus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0449 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.3 | Capreolus | capreolus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0478 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-19 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.26 | Capreolus | capreolus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0503 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.37 | Capreolus | capreolus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0561 | 3; sequenced | OSextr | 2017-01-24 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.53 | Cervus | elaphus | 2.13 | C | 0 | 0 | 1 | Capreolus capreolus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0606 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-10-24 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.25 | Capreolus | capreolus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0642 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-02-13 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.63 | Dama | dama | 2.05 | C | 0 | 0 | 1 | Capreolus capreolus | Dama dama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0869 | 3; sequenced | OSextr | 2020-04-06 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.27 | Capreolus | capreolus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0897 | 1; sensorical analysis, declaration | OSextr | 2019-12-10 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.32 | Cervus | elaphus | 2.18 | C | 0 | 0 | 1 | Capreolus capreolus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0901 | 1; sensorical analysis, declaration | OSextr | 2019-12-10 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.29 | Capreolus | capreolus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1040 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2020-12-08 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.19 | Capreolus | capreolus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1083 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-03-26 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.54 | Cervus | elaphus | 2.03 | C | 0 | 0 | 1 | Capreolus capreolus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1084 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-03-26 | Capreolus | capreolus | Capreolus | capreolus | 2.65 | Cervus | elaphus | 1.48 | A | 1 | 1 | 0 | Capreolus capreolus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0082 | 3; PCR, Patho | OSextr | 2015-12-02 | Capreolus | sp | Capreolus | capreolus | 2.35 | Capreolus | capreolus | 2.19 | A | 0 | 0 | 1 | Capreolus capreolus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1648 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-18 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.44 | Cervus | elaphus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1680 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-08-03 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.43 | Cervus | elaphus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0533 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2016-12-09 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.34 | Cervus | elaphus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0535 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2016-12-09 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.45 | Cervus | elaphus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0537 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2016-12-08 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.51 | Cervus | elaphus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0608 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-07 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.54 | Cervus | elaphus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0629 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-01-08 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.41 | Cervus | nippon | 2.19 | B | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0640 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-02-13 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.29 | Cervus | nippon | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0738 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-10-17 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.33 | Kobus | ellipsiprymnus | 1.97 | C | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Kobus ellipsiprymnus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0796 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2018-11-20 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.15 | Cervus | elaphus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0868 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2019-11-19 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.41 | Cervus | nippon | 2.15 | B | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1085 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-03-26 | Cervus | elaphus | Cervus | elaphus | 2.52 | Capreolus | capreolus | 1.82 | C | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1668 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-08-09 | Cervus | hanglu | Cervus | hanglu | 2.66 | Cervus | elaphus | 2.29 | B | 0 | 0 | 1 | Cervus hanglu | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0264 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Cervus | nippon | Cervus | nippon | 2.5 | Cervus | nippon | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus nippon | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0683 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-29 | Cervus | nippon | Cervus | nippon | 2.62 | Cervus | nippon | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus nippon | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1027 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 2020-12-08 | Cervus | nippon | Cervus | nippon | 2.75 | Cervus | nippon | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus nippon | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1035 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 2021-02-01 | Cervus | nippon | Cervus | nippon | 2.52 | Cervus | nippon | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus nippon | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0076 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Cervus | nippon | Cervus | nippon | 2.55 | Cervus | nippon | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus nippon | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1003 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Cervus | nippon | Cervus | nippon | 2.64 | Cervus | nippon | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Cervus nippon | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0574 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-03-06 | Cervus | sp. | Cervus | elaphus | 2.35 | Cervus | elaphus | 2.34 | A | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0621 | 2; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2017-11-28 | Cervus | sp. | Cervus | elaphus | 1.95 | Cervus | elaphus | 1.9 | B | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0623 | 2; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2017-12-12 | Cervus | sp. | Cervus | elaphus | 2.32 | Cervus | elaphus | 2.28 | A | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0794.1 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-10-30 | Cervus | sp. | Cervus | elaphus | 2.26 | Cervus | elaphus | 2.2 | A | 0 | 0 | 1 | Cervus elaphus | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0192 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-09 | Dama | dama | Dama | dama | 2.25 | Dama | dama | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Dama dama | Dama dama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0521 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2016-11-18 | Dama | dama | Dama | dama | 2.21 | Dama | dama | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Dama dama | Dama dama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0570 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2016-12-28 | Dama | dama | Dama | dama | 2.25 | Capreolus | capreolus | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Dama dama | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0613 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2017-12-11 | Dama | dama | Dama | dama | 2.57 | Rusa | timorensis | 2.21 | C | 0 | 0 | 1 | Dama dama | Rusa timorensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0651 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-03-13 | Dama | dama | Dama | dama | 2.26 | Cervus | nippon | 2.19 | C | 0 | 0 | 1 | Dama dama | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0794.2 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2019-10-22 | Dama | dama | Dama | dama | 2.25 | Dama | dama | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Dama dama | Dama dama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0850 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2019-10-17 | Dama | dama | Dama | dama | 2.29 | Dama | dama | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Dama dama | Dama dama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0873 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-19 | Dama | dama | Dama | dama | 2.06 | Axis | axis | 1.91 | C | 0 | 0 | 1 | Dama dama | Axis axis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0079 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-02 | Rangifer | tarandus | Rangifer | tarandus | 2.59 | Capreolus | capreolus | 2.11 | C | 0 | 0 | 1 | Rangifer tarandus | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0201 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Rangifer | tarandus | Rangifer | tarandus | 2.74 | Rangifer | tarandus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Rangifer tarandus | Rangifer tarandus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0888 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Rangifer | tarandus | Rangifer | tarandus | 2.51 | Rangifer | tarandus | 1.78 | A | 1 | 1 | 0 | Rangifer tarandus | Rangifer tarandus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0939 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Rangifer | tarandus | Rangifer | tarandus | 2.66 | Rangifer | tarandus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Rangifer tarandus | Rangifer tarandus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1000 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Rangifer | tarandus | Rangifer | tarandus | 2.52 | Rangifer | tarandus | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Rangifer tarandus | Rangifer tarandus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0951 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Rucervus | eldii | Rucervus | eldii | 2.64 | Redunca | fulvorufula | 2.04 | C | 0 | 0 | 1 | Rucervus eldii | Redunca fulvorufula | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0070 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-02 | Rusa | alfredi | Rusa | alfredi | 2.59 | Cervus | nippon | 2.03 | C | 0 | 0 | 1 | Rusa alfredi | Cervus nippon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0981 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Rusa | alfredi | Rusa | alfredi | 2.38 | Rusa | alfredi | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Rusa alfredi | Rusa alfredi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0982 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-07-15 | Rusa | alfredi | Rusa | alfredi | 2.43 | Rusa | alfredi | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Rusa alfredi | Rusa alfredi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0983 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-07-15 | Rusa | alfredi | Rusa | alfredi | 2.59 | Rusa | alfredi | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Rusa alfredi | Rusa alfredi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0190 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Rusa | timorensis | Rusa | timorensis | 2.41 | Dama | dama | 2.04 | C | 0 | 0 | 1 | Rusa timorensis | Dama dama | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1007 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2021-02-03 | Giraffa | camelopardalis | Giraffa | camelopardalis | 2.62 | Cervus | elaphus | 1.68 | A | 1 | 1 | 0 | Giraffa camelopardalis | Cervus elaphus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0489 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Giraffa | reticulata | Giraffa | reticulata | 2.57 | Giraffa | reticulata | 1.67 | A | 1 | 1 | 0 | Giraffa reticulata | Giraffa reticulata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0832 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-29 | Giraffa | reticulata | Giraffa | reticulata | 2.55 | Giraffa | reticulata | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Giraffa reticulata | Giraffa reticulata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0844 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-07-04 | Giraffa | reticulata | Giraffa | reticulata | 2.65 | Giraffa | reticulata | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Giraffa reticulata | Giraffa reticulata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0961 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Giraffa | reticulata | Giraffa | reticulata | 2.29 | Giraffa | reticulata | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Giraffa reticulata | Giraffa reticulata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0979 | 4; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-10 | Hippopotamus | amphibius | Hippopotamus | amphibius | 2.74 | Nycticebus | coucang | 1.78 | C | 0 | 0 | 1 | Hippopotamus amphibius | Nycticebus coucang | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0934 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Moschus | moschiferus | Moschus | moschiferus | 2.37 | Syncerus | caffer | 1.7 | C | 0 | 0 | 1 | Moschus moschiferus | Syncerus caffer | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0053 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-11-05 | Okapia | johnstoni | Okapia | johnstoni | 2.08 | Bos | taurus | 1.81 | C | 0 | 0 | 1 | Okapia johnstoni | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1044 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-02-15 | Pecari | tajacu | Pecari | tajacu | 2.46 | Saimiri | boliviensis | 1.54 | A | 1 | 1 | 0 | Pecari tajacu | Saimiri boliviensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003183 | 3; ELISA | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.42 | Sus | scrofa | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003184 | 3; ELISA | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.32 | Sus | scrofa | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003759 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.59 | Sus | scrofa | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003830 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.36 | Sus | scrofa | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003915 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.31 | Sus | scrofa | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003916 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.17 | Sus | scrofa | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003970 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.28 | Sus | scrofa | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-003971 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.42 | Sus | scrofa | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004063 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.4 | Sus | scrofa | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004064 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.37 | Sus | scrofa | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004228 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.33 | Sus | scrofa | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004247 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.58 | Sus | scrofa | 2.58 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004251 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.33 | Sus | scrofa | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004258 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.41 | Sus | scrofa | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004259 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.35 | Sus | scrofa | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004277 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.29 | Sus | scrofa | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004280 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.44 | Sus | scrofa | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004313 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.53 | Sus | scrofa | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2017-004324 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.46 | Sus | scrofa | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000040 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.3 | Sus | scrofa | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3015 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 30.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.17 | Sus | scrofa | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3016 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.54 | Sus | scrofa | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3017 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.26 | Sus | scrofa | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3069 | 2; hunted wild animal | OSextr | 23.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 1.92 | Sus | scrofa | 1.83 | B | 0 | 0 | 1 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW451 | 3; PCR | OSextr | 2021-07-01 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.34 | Sus | scrofa | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW482 | 3; PCR | OSextr | 2021-11-30 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.51 | Sus | scrofa | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0880 | 3; veterinary post mortem pathology, sequenced | OSextr | 2019-12-12 | Babyrousa | celebensis | Babyrousa | celebensis | 2.62 | Babyrousa | celebensis | 1.67 | A | 1 | 1 | 0 | Babyrousa celebensis | Babyrousa celebensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1018 | 3; veterinary post mortem pathology, sequenced | OSextr | 2020-12-08 | Babyrousa | celebensis | Babyrousa | celebensis | 2.42 | Sus | scrofa | 2.2 | C | 0 | 0 | 1 | Babyrousa celebensis | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0096 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-26 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.45 | Sus | scrofa | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0265 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-05-06 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.39 | Sus | scrofa | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0530 d1 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-06-27 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.3 | Sus | scrofa | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0530 d6 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-06-27 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.5 | Sus | scrofa | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3020 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 08.06.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.34 | Sus | scrofa | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3057 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.38 | Sus | scrofa | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3110 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.46 | Sus | scrofa | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3114 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.08 | Sus | scrofa | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3118 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.21 | Sus | scrofa | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3124 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.4 | Sus | scrofa | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3128 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.24 | Sus | scrofa | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3150 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.26 | Sus | scrofa | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3159 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-12 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.43 | Sus | scrofa | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3168 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 1.94 | Sus | scrofa | 1.93 | B | 0 | 0 | 1 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3171 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.41 | Sus | scrofa | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0086 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-16 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.07 | Sus | scrofa | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3063 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.2 | Sus | scrofa | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3075 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.08 | Sus | scrofa | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3095 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.28 | Sus | scrofa | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3099 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.08 | Sus | scrofa | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3102 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.22 | Sus | scrofa | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3107 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.53 | Sus | scrofa | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3142 | 2; hunted wild animal | OSextr | 30.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.47 | Sus | scrofa | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3145 | 2; hunted wild animal | OSextr | 30.10.2015 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.4 | Sus | scrofa | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3166 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Sus | scrofa | Sus | scrofa | 2.63 | Sus | scrofa | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Sus scrofa | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW422 | 3; PCR | Osextr | 2020-12-04 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.18 | Meleagris | gallopavo | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0248 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Accipiter | gentilis | Accipiter | gentilis | 2.68 | Buteo | buteo | 2.07 | C | 0 | 0 | 1 | Accipiter gentilis | Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0959 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Accipiter | gentilis | Accipiter | gentilis | 2.72 | Accipiter | gentilis | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Accipiter gentilis | Accipiter gentilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0769 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Aegypius | monachus | Aegypius | monachus | 2.59 | Gyps | fulvus | 2.2 | C | 0 | 0 | 1 | Aegypius monachus | Gyps fulvus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0027 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-02 | Buteo | buteo | Buteo | buteo | 2.37 | Buteo | buteo | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Buteo buteo | Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0137 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Buteo | buteo | Buteo | buteo | 2.58 | Falco | tinnunculus | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Buteo buteo | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0237 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Buteo | buteo | Buteo | buteo | 2.25 | Milvus | migrans | 2.18 | C | 0 | 0 | 1 | Buteo buteo | Milvus migrans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0249 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Buteo | buteo | Buteo | buteo | 2.24 | Buteo | buteo | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Buteo buteo | Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0960 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Buteo | buteo | Buteo | buteo | 2.12 | Buteo | buteo | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Buteo buteo | Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0392 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Gyps | africanus | Gyps | africanus | 2.46 | Aegypius | monachus | 1.94 | C | 0 | 0 | 1 | Gyps africanus | Aegypius monachus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0200 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Gyps | fulvus | Gyps | fulvus | 2.68 | Gyps | rueppelli | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Gyps fulvus | Gyps rueppelli | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0821 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-29 | Gyps | fulvus | Gyps | fulvus | 2.71 | Gyps | fulvus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Gyps fulvus | Gyps fulvus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1653 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 2021-11-18 | Gyps | fulvus | Gyps | fulvus | 2.71 | Gyps | africanus | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Gyps fulvus | Gyps africanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0269 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Gyps | rueppelli | Gyps | rueppelli | 2.46 | Gyps | fulvus | 2.07 | B | 0 | 0 | 1 | Gyps rueppelli | Gyps fulvus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0723 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Haliaeetus | albicilla | Haliaeetus | albicilla | 2.48 | Milvus | migrans | 1.98 | C | 0 | 0 | 1 | Haliaeetus albicilla | Milvus migrans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0492 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Milvus | migrans | Milvus | migrans | 2.45 | Milvus | milvus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Milvus migrans | Milvus milvus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0032 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Milvus | milvus | Milvus | milvus | 2.36 | Haliaeetus | albicilla | 1.84 | C | 0 | 0 | 1 | Milvus milvus | Haliaeetus albicilla | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0279 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Milvus | milvus | Milvus | milvus | 2.23 | Milvus | migrans | 2.02 | B | 0 | 0 | 1 | Milvus milvus | Milvus migrans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0598 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-09-26 | Milvus | milvus | Milvus | milvus | 2.2 | Milvus | migrans | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Milvus milvus | Milvus migrans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0656 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Milvus | milvus | Milvus | milvus | 2.36 | Milvus | migrans | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Milvus milvus | Milvus migrans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0956 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Milvus | milvus | Milvus | milvus | 2.24 | Milvus | migrans | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Milvus milvus | Milvus migrans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0923 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Sagittarius | serpentarius | Sagittarius | serpentarius | 2.24 | Columba | livia | 1.79 | C | 0 | 0 | 1 | Sagittarius serpentarius | Columba livia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0597 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-22 | Bucorvus | abyssinicus | Bucorvus | abyssinicus | 2.46 | Bucorvus | leadbeateri | 2.17 | B | 0 | 0 | 1 | Bucorvus abyssinicus | Bucorvus leadbeateri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1626 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 2021-11-18 | Bucorvus | leadbeateri | Bucorvus | leadbeateri | 2.67 | Bucorvus | abyssinicus | 2.22 | B | 0 | 0 | 1 | Bucorvus leadbeateri | Bucorvus abyssinicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0507 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Dromaius | novaehollandiae | Dromaius | novaehollandiae | 2.39 | Gallinula | chloropus | 1.75 | C | 0 | 0 | 1 | Dromaius novaehollandiae | Gallinula chloropus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0229 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Burhinus | grallarius | Burhinus | grallarius | 2 | Sagittarius | serpentarius | 1.67 | A | 1 | 1 | 0 | Burhinus grallarius | Sagittarius serpentarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0442 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-06 | Burhinus | grallarius | Burhinus | grallarius | 2.62 | Bubo | scandiacus | 1.66 | A | 1 | 1 | 0 | Burhinus grallarius | Bubo scandiacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0612 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-07 | Vanellus | vanellus | Vanellus | vanellus | 2.69 | Geronticus | eremita | 1.66 | A | 1 | 1 | 0 | Vanellus vanellus | Geronticus eremita | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1096 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-04-29 | Larosterna | inca | Larosterna | inca | 2.63 | Anas | acuta | 1.55 | A | 1 | 1 | 0 | Larosterna inca | Anas acuta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0207 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Leucophaeus | modestus | Leucophaeus | modestus | 2.61 | Somateria | fischeri | 1.67 | A | 1 | 1 | 0 | Leucophaeus modestus | Somateria fischeri | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0177 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Ciconia | abdimii | Ciconia | abdimii | 2.57 | Falco | tinnunculus | 1.73 | C | 0 | 0 | 1 | Ciconia abdimii | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0942 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Ciconia | abdimii | Ciconia | abdimii | 2.23 | Ciconia | boyciana | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Ciconia abdimii | Ciconia boyciana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0943 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Ciconia | abdimii | Ciconia | abdimii | 2.31 | Ciconia | ciconia | 1.83 | A | 1 | 1 | 0 | Ciconia abdimii | Ciconia ciconia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0946 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Ciconia | boyciana | Ciconia | boyciana | 2.49 | Ciconia | ciconia | 2.21 | B | 0 | 0 | 1 | Ciconia boyciana | Ciconia ciconia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0158 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Ciconia | ciconia | Ciconia | ciconia | 2.14 | Ciconia | ciconia | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Ciconia ciconia | Ciconia ciconia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0166 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-12 | Ciconia | ciconia | Ciconia | ciconia | 2.52 | Ciconia | ciconia | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Ciconia ciconia | Ciconia ciconia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0234 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Ciconia | ciconia | Ciconia | ciconia | 2.6 | Ciconia | ciconia | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Ciconia ciconia | Ciconia ciconia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0277 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Ciconia | ciconia | Ciconia | ciconia | 2.37 | Ciconia | ciconia | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Ciconia ciconia | Ciconia ciconia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0596 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-09-26 | Ciconia | ciconia | Ciconia | ciconia | 2.7 | Ciconia | boyciana | 2.07 | B | 0 | 0 | 1 | Ciconia ciconia | Ciconia boyciana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0842 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Ciconia | ciconia | Ciconia | ciconia | 2.44 | Ciconia | boyciana | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Ciconia ciconia | Ciconia boyciana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0233 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Ciconia | nigra | Ciconia | nigra | 2.29 | Grus | japonensis | 1.71 | C | 0 | 0 | 1 | Ciconia nigra | Grus japonensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0488 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Urocolius | macrourus | Urocolius | macrourus | 2.38 | Corvus | frugilegus | 1.61 | A | 1 | 1 | 0 | Urocolius macrourus | Corvus frugilegus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0036 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Columba | livia | Columba | livia | 2.51 | Columba | palumbus | 1.59 | A | 1 | 1 | 0 | Columba livia | Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0114 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-21 | Columba | livia | Columba | livia | 2.59 | Columba | palumbus | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Columba livia | Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0167 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-12 | Columba | livia | Columba | livia | 2.66 | Columba | palumbus | 2.06 | B | 0 | 0 | 1 | Columba livia | Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0170 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Columba | livia | Columba | livia | 2.18 | Columba | palumbus | 2.09 | B | 0 | 0 | 1 | Columba livia | Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0370 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Columba | livia | Columba | livia | 2.28 | Columba | livia | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Columba livia | Columba livia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0553 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-23 | Columba | livia | Columba | livia | 2.33 | Columba | livia | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Columba livia | Columba livia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0822 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Columba | livia | Columba | livia | 2.23 | Columba | palumbus | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Columba livia | Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0064 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Columba | palumbus | Columba | palumbus | 2.23 | Streptopelia | senegalensis | 2.06 | C | 0 | 0 | 1 | Columba palumbus | Streptopelia senegalensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0611 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-07 | Columba | palumbus | Columba | palumbus | 2.27 | Geopelia | cuneata | 2.13 | C | 0 | 0 | 1 | Columba palumbus | Geopelia cuneata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0080 | 2; PCR, Patho | OSextr | 2015-12-02 | Columbidae | 0 | Columba | livia | 2.17 | Columba | palumbus | 1.83 | A | 0 | 0 | 1 | Columba livia | Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0512 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Geopelia | cuneata | Geopelia | cuneata | 2.36 | Geopelia | cuneata | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Geopelia cuneata | Geopelia cuneata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0550 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Geopelia | cuneata | Geopelia | cuneata | 2.39 | Geopelia | cuneata | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Geopelia cuneata | Geopelia cuneata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0441 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-06 | Ptilinopus | pulchellus | Ptilinopus | pulchellus | 2.68 | Geopelia | cuneata | 1.81 | C | 0 | 0 | 1 | Ptilinopus pulchellus | Geopelia cuneata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0860 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-11 | Streptopelia | senegalensis | Streptopelia | senegalensis | 2.47 | Columba | palumbus | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Streptopelia senegalensis | Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0044 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Coracias | caudatus | Coracias | caudatus | 2.01 | Gallus | gallus | 1.45 | A | 1 | 1 | 0 | Coracias caudatus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0988 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Merops | apiaster | Merops | apiaster | 2.34 | Merops | apiaster | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Merops apiaster | Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0989 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Merops | apiaster | Merops | apiaster | 2.49 | Merops | apiaster | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Merops apiaster | Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0033 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Falco | peregrinus | Falco | peregrinus | 2.53 | Falco | tinnunculus | 2 | B | 0 | 0 | 1 | Falco peregrinus | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0955 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Falco | peregrinus | Falco | peregrinus | 2.4 | Falco | tinnunculus | 1.73 | A | 1 | 1 | 0 | Falco peregrinus | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1042 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-02-01 | Falco | peregrinus | Falco | peregrinus | 2.17 | Falco | tinnunculus | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Falco peregrinus | Falco tinnunculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0152 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Falco | tinnunculus | Falco | tinnunculus | 2.6 | Falco | peregrinus | 2.07 | B | 0 | 0 | 1 | Falco tinnunculus | Falco peregrinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0440 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-06 | Falco | tinnunculus | Falco | tinnunculus | 2.72 | Accipiter | gentilis | 2.09 | C | 0 | 0 | 1 | Falco tinnunculus | Accipiter gentilis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0729 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Falco | tinnunculus | Falco | tinnunculus | 2.36 | Falco | peregrinus | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Falco tinnunculus | Falco peregrinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0777 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Phalcoboenus | australis | Phalcoboenus | australis | 2.58 | Anas | crecca | 1.52 | A | 1 | 1 | 0 | Phalcoboenus australis | Anas crecca | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1484 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-23 | Callipepla | californica | Callipepla | californica | 2.69 | Callipepla | californica | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Callipepla californica | Callipepla californica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1486 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-23 | Callipepla | californica | Callipepla | californica | 2.74 | Callipepla | californica | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Callipepla californica | Callipepla californica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0514 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Chrysolophus | pictus | Chrysolophus | pictus | 2.59 | Pavo | muticus | 1.96 | C | 0 | 0 | 1 | Chrysolophus pictus | Pavo muticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0496 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Coturnix | chinensis | Coturnix | chinensis | 2.21 | Gallus | gallus | 1.92 | C | 0 | 0 | 1 | Coturnix chinensis | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1308 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-20 | Coturnix | chinensis | Coturnix | chinensis | 2.61 | Coturnix | japonica | 1.43 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix chinensis | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3250 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Coturnix | chinensis | Coturnix | chinensis | 2.28 | Gallus | gallus | 1.65 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix chinensis | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0020 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-10-02 | Coturnix | coturnix | Coturnix | coturnix | 2.34 | Coturnix | japonica | 2.03 | B | 0 | 0 | 1 | Coturnix coturnix | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1487 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-21 | Coturnix | coturnix | Coturnix | coturnix | 2.63 | Coturnix | japonica | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix coturnix | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0138 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Coturnix | delegorguei | Coturnix | delegorguei | 2.69 | Coturnix | japonica | 1.86 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix delegorguei | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0784 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-12-11 | Coturnix | japonica | Coturnix | japonica | 2.46 | Coturnix | japonica | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix japonica | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0991 | 3; sequenced; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-09-09 | Coturnix | japonica | Coturnix | japonica | 2.5 | Coturnix | japonica | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix japonica | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0996 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-09-09 | Coturnix | japonica | Coturnix | japonica | 2.46 | Coturnix | japonica | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix japonica | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1307 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-20 | Coturnix | japonica | Coturnix | japonica | 2.6 | Coturnix | coturnix | 2.09 | B | 0 | 0 | 1 | Coturnix japonica | Coturnix coturnix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1483 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-04-27 | Coturnix | japonica | Coturnix | japonica | 2.26 | Coturnix | japonica | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix japonica | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1483 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-04-27 | Coturnix | japonica | Coturnix | japonica | 2.26 | Coturnix | japonica | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Coturnix japonica | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0330 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 27.05.2016 | Coturnix | sp | Coturnix | japonica | 2.16 | Coturnix | japonica | 2.13 | A | 0 | 0 | 1 | Coturnix japonica | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW329 | 3; PCR | OSextr | 2020-12-07 | Gallus | galllus | Gallus | gallus | 1.97 | Gallus | gallus | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000207 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.15 | Gallus | gallus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000209 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.02 | Gallus | gallus | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000211 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.27 | Gallus | gallus | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000240 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.4 | Gallus | gallus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000756 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.36 | Gallus | gallus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000757 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.22 | Gallus | gallus | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000834 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.35 | Gallus | gallus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000835 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.08 | Gallus | gallus | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000948 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.23 | Gallus | gallus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000954 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.41 | Gallus | gallus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000971 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.32 | Gallus | gallus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000974 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.08 | Gallus | gallus | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000975 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.3 | Gallus | gallus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000981 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.45 | Gallus | gallus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001031 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.43 | Gallus | gallus | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001043 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.2 | Gallus | gallus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001048 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.31 | Gallus | gallus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001055 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.19 | Gallus | gallus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001056 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.06 | Gallus | gallus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001074 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.32 | Gallus | gallus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001076 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.22 | Gallus | gallus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001083 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.32 | Gallus | gallus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001107 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.32 | Gallus | gallus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001110 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.16 | Gallus | gallus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001352 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.39 | Gallus | gallus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001353 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-05-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.98 | Gallus | gallus | 1.93 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0003 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-10-01 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.42 | Gallus | gallus | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0015 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.45 | Gallus | gallus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0021 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.63 | Gallus | gallus | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3004 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 23.07.2015 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.25 | Gallus | gallus | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3039 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 14.07.2015 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.27 | Gallus | gallus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3040 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 14.07.2015 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.19 | Gallus | gallus | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW382 | 3; PCR | Osextr | 2020-01-25 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.86 | Gallus | gallus | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW415 | 3; PCR | OSextr | 2020-12-07 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.01 | Gallus | gallus | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW432 | 3; PCR | OSextr | 2020-12-07 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.15 | Gallus | gallus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW484 | 3; PCR | OSextr | 2021-11-30 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.81 | Gallus | gallus | 1.75 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW505 | 3; PCR | OSextr | 2021-07-02 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.91 | Gallus | gallus | 1.82 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW506 | 3; PCR | OSextr | 0 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.02 | Gallus | gallus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0014 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.62 | Gallus | gallus | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0083 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.37 | Callipepla | californica | 1.77 | C | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Callipepla californica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0102 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.27 | Gallus | gallus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0104 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.06 | Gallus | gallus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0105 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.39 | Gallus | gallus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0106 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.58 | Gallus | gallus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0107 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 11.12.2015, 03.12.2015 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.81 | Gallus | gallus | 1.75 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0111 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.38 | Gallus | gallus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0113 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.43 | Gallus | gallus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0116 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.21 | Callipepla | californica | 1.92 | C | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Callipepla californica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0130 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.26 | Gallus | gallus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0136 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.43 | Gallus | gallus | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0162 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.42 | Gallus | gallus | 1.8 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0168 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-26 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.49 | Gallus | gallus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0185 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-28 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.23 | Gallus | gallus | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0251 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.13 | Gallus | gallus | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0252 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.21 | Gallus | gallus | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0253 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.77 | Gallus | gallus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0255 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.66 | Gallus | gallus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0256 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.72 | Gallus | gallus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0257 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.58 | Gallus | gallus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0258 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.67 | Gallus | gallus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0259 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-12 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.43 | Gallus | gallus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0260 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-02 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.22 | Gallus | gallus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0261 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-02 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2 | Gallus | gallus | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0262 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-05-06 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.29 | Gallus | gallus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0328 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 27.05.2016 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.2 | Gallus | gallus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0335 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-06-08 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.22 | Gallus | gallus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0358 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.29 | Gallus | gallus | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0359 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.36 | Gallus | gallus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0360 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.47 | Gallus | gallus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0361 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.34 | Gallus | gallus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0362 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.31 | Gallus | gallus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0363 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.84 | Gallus | gallus | 1.82 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0410 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-21 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.01 | Gallus | gallus | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0412 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.41 | Gallus | gallus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0413 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.42 | Gallus | gallus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0416 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-07-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.12 | Gallus | gallus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0417 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-07-12 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.24 | Gallus | gallus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0418 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.89 | Callipepla | californica | 1.62 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Callipepla californica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0419 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.34 | Gallus | gallus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0420 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.37 | Gallus | gallus | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0421 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.95 | Gallus | gallus | 1.68 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0422 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.85 | Gallus | gallus | 1.78 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0423 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-11 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.13 | Gallus | gallus | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0428 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-13 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.02 | Pavo | cristatus | 1.95 | C | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Pavo cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0429 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-13 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.07 | Gallus | gallus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0430 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-21 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 1.87 | Gallus | gallus | 1.87 | B | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0546 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.24 | Gallus | gallus | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0948 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.14 | Pavo | muticus | 1.98 | C | 0 | 0 | 1 | Gallus gallus | Pavo muticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1101 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.39 | Gallus | gallus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3012 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.24 | Gallus | gallus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3047 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 20.10.2015 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.32 | Gallus | gallus | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3048 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 20.10.2015 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.17 | Gallus | gallus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3070.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.02 | Gallus | gallus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3077.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.32 | Gallus | gallus | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3085.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.02 | Gallus | gallus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3087.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.36 | Gallus | gallus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3188 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-09 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.45 | Gallus | gallus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3190 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-09 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.38 | Gallus | gallus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3192 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-02-12 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.05 | Gallus | gallus | 1.93 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3193 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-02-12 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.29 | Gallus | gallus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3215 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-18 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.38 | Gallus | gallus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3216 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-18 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.47 | Gallus | gallus | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3218 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-18 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.51 | Gallus | gallus | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3219 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-02-18 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.35 | Gallus | gallus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3235 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-23 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2 | Gallus | gallus | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3236 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-23 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.45 | Gallus | gallus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3240 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-04-14 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.09 | Gallus | gallus | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3244 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.13 | Gallus | gallus | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3245 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.43 | Gallus | gallus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3247 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.26 | Gallus | gallus | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3249 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.49 | Gallus | gallus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3254.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.56 | Gallus | gallus | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3254.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.41 | Gallus | gallus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3256.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.52 | Gallus | gallus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3256.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Gallus | gallus | Gallus | gallus | 2.46 | Gallus | gallus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Gallus gallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1116 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-26 | Lophura | edwardsi | Lophura | edwardsi | 2.64 | Meleagris | gallopavo | 1.59 | A | 1 | 1 | 0 | Lophura edwardsi | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-000947 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.21 | Meleagris | gallopavo | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001559 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.37 | Meleagris | gallopavo | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001636 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.41 | Meleagris | gallopavo | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001637 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.42 | Meleagris | gallopavo | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001640 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.53 | Meleagris | gallopavo | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001696 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.37 | Meleagris | gallopavo | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001737 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.18 | Meleagris | gallopavo | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001745 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.45 | Meleagris | gallopavo | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001746 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.46 | Meleagris | gallopavo | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001819 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.51 | Meleagris | gallopavo | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001820 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.31 | Meleagris | gallopavo | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001830 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.37 | Meleagris | gallopavo | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001831 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.32 | Meleagris | gallopavo | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001837 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.34 | Meleagris | gallopavo | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001840 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.33 | Meleagris | gallopavo | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001841 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.31 | Meleagris | gallopavo | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001867 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.61 | Meleagris | gallopavo | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001908 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.33 | Meleagris | gallopavo | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001909 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.39 | Meleagris | gallopavo | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-001970 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.32 | Meleagris | gallopavo | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 4201-2018-002034 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.42 | Meleagris | gallopavo | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0010 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-09-09 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.26 | Meleagris | gallopavo | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0012 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-09-09 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.62 | Meleagris | gallopavo | 1.69 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0016 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-02 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.35 | Meleagris | gallopavo | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0022 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-11-04 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.1 | Meleagris | gallopavo | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3030 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 01.07.2015 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.65 | Meleagris | gallopavo | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW388 | 3; PCR | Osextr | 2020-01-31 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.41 | Meleagris | gallopavo | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW413 | 3; PCR | Osextr | 2020-03-06 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 1.76 | Meleagris | gallopavo | 1.74 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW422 | 3; PCR | Osextr | 2020-12-04 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.18 | Meleagris | gallopavo | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | RRW491 | 3; PCR | OSextr | 2021-06-30 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.17 | Meleagris | gallopavo | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0056 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 14.10.2015 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.43 | Meleagris | gallopavo | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0063 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-14 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.17 | Meleagris | gallopavo | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0098 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.37 | Gallus | gallus | 1.94 | C | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0099 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.08 | Meleagris | gallopavo | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0131 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.18 | Meleagris | gallopavo | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0132 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-12-30 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.4 | Meleagris | gallopavo | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0134 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.12 | Meleagris | gallopavo | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0135 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.26 | Meleagris | gallopavo | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0165 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-26 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.09 | Meleagris | gallopavo | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0174 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-26 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.41 | Meleagris | gallopavo | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0254 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.24 | Meleagris | gallopavo | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0263 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-05-17 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.36 | Meleagris | gallopavo | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0329 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 27.05.2016 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.08 | Meleagris | gallopavo | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0356 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 1.92 | Meleagris | ocellata | 1.85 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Meleagris ocellata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0357 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.1 | Meleagris | gallopavo | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0364 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.22 | Meleagris | gallopavo | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0365 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-08 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 1.85 | Gallus | gallus | 1.66 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0411 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-23 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.27 | Meleagris | gallopavo | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0424 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-12 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.27 | Meleagris | gallopavo | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0425 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-11 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.1 | Meleagris | gallopavo | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0432 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.19 | Gallus | gallus | 2.07 | C | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0433 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 1.95 | Meleagris | gallopavo | 1.95 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0434 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.27 | Meleagris | gallopavo | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0435 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.22 | Meleagris | gallopavo | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0436 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.2 | Meleagris | gallopavo | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0472 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-19 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.27 | Meleagris | ocellata | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris ocellata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0539 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-02-06 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.03 | Meleagris | gallopavo | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0555 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-06 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.44 | Meleagris | gallopavo | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0566 | 3; sequenced | OSextr | 2017-02-03 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.53 | Meleagris | gallopavo | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0567 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-01-24 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.42 | Meleagris | gallopavo | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0568 | 3; sequenced | OSextr | 2017-01-24 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.53 | Meleagris | gallopavo | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3059 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 21.10.2015 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.17 | Meleagris | gallopavo | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3189 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-09 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.19 | Meleagris | ocellata | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Meleagris ocellata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3217 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-18 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.41 | Meleagris | ocellata | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris gallopavo | Meleagris ocellata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3237 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.33 | Meleagris | gallopavo | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3248 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-04-14 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.52 | Meleagris | ocellata | 1.75 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris ocellata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3251 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-04-14 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.16 | Meleagris | gallopavo | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3252 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.16 | Meleagris | gallopavo | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3253 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | ocellata | 2.24 | Meleagris | gallopavo | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris ocellata | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3255 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Meleagris | gallopavo | Meleagris | gallopavo | 2.24 | Meleagris | gallopavo | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris gallopavo | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0859 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Meleagris | ocellata | Meleagris | ocellata | 2.46 | Meleagris | gallopavo | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Meleagris ocellata | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1304 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-23 | Meleagris | ocellata | Meleagris | ocellata | 2.56 | Meleagris | gallopavo | 2.13 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris ocellata | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1304 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-23 | Meleagris | ocellata | Meleagris | ocellata | 2.51 | Meleagris | gallopavo | 2.18 | B | 0 | 0 | 1 | Meleagris ocellata | Meleagris gallopavo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0862 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Pavo | cristatus | Pavo | cristatus | 2.48 | Pavo | cristatus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Pavo cristatus | Pavo cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0994 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-09-09 | Pavo | cristatus | Pavo | cristatus | 2.56 | Pavo | cristatus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Pavo cristatus | Pavo cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1034 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2020-12-08 | Pavo | cristatus | Pavo | cristatus | 2.71 | Pavo | cristatus | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Pavo cristatus | Pavo cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0947 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-05 | Pavo | muticus | Pavo | muticus | 2.52 | Pavo | cristatus | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Pavo muticus | Pavo cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0052 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-14 | Perdix | perdix | Perdix | perdix | 2.52 | Perdix | perdix | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Perdix perdix | Perdix perdix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0164 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Perdix | perdix | Perdix | perdix | 2.54 | Perdix | perdix | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Perdix perdix | Perdix perdix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0887 | 3; sequenced (CVUAS) | OSextr | 2019-12-12 | Perdix | perdix | Perdix | perdix | 2.55 | Perdix | perdix | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Perdix perdix | Perdix perdix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0876 | 3; sequenced (CVUAS) | OSextr | 2019-12-12 | Phasianus | colchicus | Phasianus | colchicus | 2.64 | Phasianus | colchicus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Phasianus colchicus | Phasianus colchicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0992 | 3; sequenced | OSextr | 2020-09-09 | Phasianus | colchicus | Phasianus | colchicus | 2.65 | Phasianus | colchicus | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Phasianus colchicus | Phasianus colchicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0993 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2020-09-09 | Phasianus | colchicus | Phasianus | colchicus | 2.57 | Phasianus | colchicus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Phasianus colchicus | Phasianus colchicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1114 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-04-29 | Phasianus | colchicus | Phasianus | colchicus | 2.66 | Phasianus | colchicus | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Phasianus colchicus | Phasianus colchicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1097 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-04-29 | Polyplectron | napoleonis | Polyplectron | napoleonis | 2.53 | Tetraogallus | himalayensis | 1.83 | C | 0 | 0 | 1 | Polyplectron napoleonis | Tetraogallus himalayensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1043 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 2021-02-01 | Tetrao | urogallus | Tetrao | urogallus | 2.63 | Gallus | gallus | 1.82 | C | 0 | 0 | 1 | Tetrao urogallus | Gallus gallus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0103 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-26 | Tetraogallus | himalayensis | Tetraogallus | himalayensis | 2.46 | Coturnix | japonica | 1.98 | C | 0 | 0 | 1 | Tetraogallus himalayensis | Coturnix japonica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0825 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-29 | Tragopan | temminckii | Tragopan | temminckii | 2.59 | Chrysolophus | pictus | 1.45 | A | 1 | 1 | 0 | Tragopan temminckii | Chrysolophus pictus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0149 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Grus | japonensis | Grus | japonensis | 2.52 | Grus | vipio | 1.76 | A | 1 | 1 | 0 | Grus japonensis | Grus vipio | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0276 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Grus | vipio | Grus | vipio | 2.44 | Grus | japonensis | 1.79 | A | 1 | 1 | 0 | Grus vipio | Grus japonensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0547 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Fulica | atra | Fulica | atra | 2.54 | Gallinula | chloropus | 1.79 | C | 0 | 0 | 1 | Fulica atra | Gallinula chloropus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0586 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-17 | Gallinula | chloropus | Gallinula | chloropus | 2.62 | Phoenicopterus | roseus | 1.72 | C | 0 | 0 | 1 | Gallinula chloropus | Phoenicopterus roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0273 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Corvus | corax | Corvus | corax | 2.64 | Corvus | cornix | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Corvus corax | Corvus cornix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0779 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Corvus | cornix | Corvus | cornix | 2.62 | Corvus | corax | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Corvus cornix | Corvus corax | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0035 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-20 | Corvus | frugilegus | Corvus | frugilegus | 2.26 | Corvus | cornix | 1.61 | A | 1 | 1 | 0 | Corvus frugilegus | Corvus cornix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0186 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-09 | Estrilda | sp. | Neochmia | ruficauda | 2.39 | Uraeginthus | ianthinogaster | 2.1 | C | 0 | 0 | 1 | Neochmia ruficauda | Uraeginthus ianthinogaster | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0150 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Euodice | cantans | Euodice | cantans | 2.53 | Neochmia | ruficauda | 2.05 | C | 0 | 0 | 1 | Euodice cantans | Neochmia ruficauda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3086.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-15 | Neochmia | ruficauda | Neochmia | ruficauda | 2.45 | Uraeginthus | ianthinogaster | 2.01 | C | 0 | 0 | 1 | Neochmia ruficauda | Uraeginthus ianthinogaster | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3045.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Pytilia | melba | Pytilia | melba | 2.65 | Sitta | europaea | 1.75 | C | 0 | 0 | 1 | Pytilia melba | Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0028 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Uraeginthus | ianthinogaster | Uraeginthus | ianthinogaster | 2.17 | Uraeginthus | ianthinogaster | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Uraeginthus ianthinogaster | Uraeginthus ianthinogaster | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0153 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Uraeginthus | ianthinogaster | Uraeginthus | ianthinogaster | 2.57 | Uraeginthus | ianthinogaster | 1.77 | A | 1 | 1 | 0 | Uraeginthus ianthinogaster | Uraeginthus ianthinogaster | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0241 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Cardinalis | cardinalis | Cardinalis | cardinalis | 2.3 | Ramphocelus | bresilius | 1.46 | A | 1 | 1 | 0 | Cardinalis cardinalis | Ramphocelus bresilius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0245 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Euphonia | violacea | Euphonia | violacea | 2.73 | Passer | domesticus | 1.89 | C | 0 | 0 | 1 | Euphonia violacea | Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0041 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Serinus | canaria | Serinus | canaria | 2.29 | Neochmia | ruficauda | 1.71 | C | 0 | 0 | 1 | Serinus canaria | Neochmia ruficauda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0154 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Cossypha | niveicapilla | Cossypha | niveicapilla | 2.62 | Columba | livia | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Cossypha niveicapilla | Columba livia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0244 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Nectarinia | venusta | Nectarinia | venusta | 2.44 | Corvus | cornix | 1.5 | A | 1 | 1 | 0 | Nectarinia venusta | Corvus cornix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3081.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Parus | major | Parus | major | 2.2 | Philetairus | socius | 1.81 | C | 0 | 0 | 1 | Parus major | Philetairus socius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0159 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Passer | domesticus | Passer | domesticus | 2.34 | Passer | domesticus | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Passer domesticus | Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0931 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Passer | domesticus | Passer | domesticus | 2.39 | Passer | domesticus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Passer domesticus | Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0163 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-12 | Philetairus | socius | Philetairus | socius | 2.35 | Pytilia | melba | 1.77 | C | 0 | 0 | 1 | Philetairus socius | Pytilia melba | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0968 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Sitta | europaea | Sitta | europaea | 2.57 | Coccothraustes | coccothraustes | 2.03 | C | 0 | 0 | 1 | Sitta europaea | Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1095 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-04-29 | Leucopsar | rothschildi | Leucopsar | rothschildi | 2.56 | Uraeginthus | ianthinogaster | 1.71 | C | 0 | 0 | 1 | Leucopsar rothschildi | Uraeginthus ianthinogaster | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0122 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Ramphocelus | bresilius | Ramphocelus | bresilius | 2.78 | Cardinalis | cardinalis | 1.58 | A | 1 | 1 | 0 | Ramphocelus bresilius | Cardinalis cardinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0925 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Geokichla | sibirica | Geokichla | sibirica | 2.33 | Turdus | merula | 1.89 | C | 0 | 0 | 1 | Geokichla sibirica | Turdus merula | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0042 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-13 | Turdus | merula | Turdus | merula | 2.3 | Cardinalis | cardinalis | 1.5 | A | 1 | 1 | 0 | Turdus merula | Cardinalis cardinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0275 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Turdus | merula | Turdus | merula | 2.38 | Turdus | merula | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Turdus merula | Turdus merula | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0515 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-10 | Ardea | cinerea | Ardea | cinerea | 2.48 | Ardea | purpurea | 2.14 | B | 0 | 0 | 1 | Ardea cinerea | Ardea purpurea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0549 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-23 | Ardea | cinerea | Ardea | cinerea | 2.62 | Ardea | purpurea | 2.04 | B | 0 | 0 | 1 | Ardea cinerea | Ardea purpurea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0587 | 3; animal pathology | OSextr | 2017-03-17 | Ardea | cinerea | Ardea | cinerea | 2.09 | Ardea | cinerea | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Ardea cinerea | Ardea cinerea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0716 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Ardea | purpurea | Ardea | purpurea | 2.55 | Ardea | cinerea | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Ardea purpurea | Ardea cinerea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0228 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-14 | Butorides | striata | Butorides | striata | 2.32 | Ardea | purpurea | 1.68 | A | 1 | 1 | 0 | Butorides striata | Ardea purpurea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0714 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Pelecanus | onocrotalus | Pelecanus | onocrotalus | 2.61 | Ciconia | ciconia | 1.25 | A | 1 | 1 | 0 | Pelecanus onocrotalus | Ciconia ciconia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0203 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Morus | bassanus | Morus | bassanus | 2.67 | Morus | bassanus | 2.59 | A | 1 | 1 | 0 | Morus bassanus | Morus bassanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0204 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Morus | bassanus | Morus | bassanus | 2.54 | Morus | bassanus | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Morus bassanus | Morus bassanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0473 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-19 | Morus | bassanus | Morus | bassanus | 2.44 | Morus | bassanus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Morus bassanus | Morus bassanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0270 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Eudocimus | ruber | Eudocimus | ruber | 2.53 | Eudocimus | ruber | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Eudocimus ruber | Eudocimus ruber | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1110 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Eudocimus | ruber | Eudocimus | ruber | 2.59 | Eudocimus | ruber | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Eudocimus ruber | Eudocimus ruber | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0958 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-12 | Geronticus | eremita | Geronticus | eremita | 2.7 | Eudocimus | ruber | 1.96 | C | 0 | 0 | 1 | Geronticus eremita | Eudocimus ruber | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1102 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-03 | Phoeniconaias | minor | Phoeniconaias | minor | 2.62 | Phoenicopterus | ruber | 2.24 | C | 0 | 0 | 1 | Phoeniconaias minor | Phoenicopterus ruber | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0238 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Phoenicopterus | roseus | Phoenicopterus | roseus | 2.56 | Phoenicopterus | roseus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Phoenicopterus roseus | Phoenicopterus roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0271 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Phoenicopterus | roseus | Phoenicopterus | roseus | 2.23 | Phoenicopterus | roseus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Phoenicopterus roseus | Phoenicopterus roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0474 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-19 | Phoenicopterus | roseus | Phoenicopterus | roseus | 2.65 | Phoenicopterus | roseus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Phoenicopterus roseus | Phoenicopterus roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0551 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-16 | Phoenicopterus | roseus | Phoenicopterus | roseus | 2.35 | Phoenicopterus | roseus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Phoenicopterus roseus | Phoenicopterus roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0697 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Phoenicopterus | ruber | Phoenicopterus | ruber | 2.23 | Phoenicopterus | roseus | 2.03 | B | 0 | 0 | 1 | Phoenicopterus ruber | Phoenicopterus roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0985 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Phoenicopterus | ruber | Phoenicopterus | ruber | 2.74 | Phoeniconaias | minor | 2.42 | C | 0 | 0 | 1 | Phoenicopterus ruber | Phoeniconaias minor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1099 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-03 | Phoenicopterus | ruber | Phoenicopterus | roseus | 2.44 | Phoenicopterus | roseus | 2.21 | A | 0 | 0 | 1 | Phoenicopterus roseus | Phoenicopterus roseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0720 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Cacatua | haematuropygia | Cacatua | haematuropygia | 2.54 | Cacatua | moluccensis | 2.19 | B | 0 | 0 | 1 | Cacatua haematuropygia | Cacatua moluccensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0552 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-16 | Cacatua | moluccensis | Cacatua | moluccensis | 2.68 | Cacatua | haematuropygia | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Cacatua moluccensis | Cacatua haematuropygia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0548 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-16 | Eolophus | roseicapilla | Eolophus | roseicapilla | 2.42 | Eolophus | roseicapilla | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Eolophus roseicapilla | Eolophus roseicapilla | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0558 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-16 | Eolophus | roseicapilla | Eolophus | roseicapilla | 2.52 | Eolophus | roseicapilla | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Eolophus roseicapilla | Eolophus roseicapilla | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0034 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-14 | Nymphicus | hollandicus | Nymphicus | hollandicus | 2.58 | Coturnix | chinensis | 1.55 | A | 1 | 1 | 0 | Nymphicus hollandicus | Coturnix chinensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0333 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Agapornis | sp. | Agapornis | sp. | 2.49 | Melopsittacus | undulatus | 1.74 | C | 0 | 0 | 1 | Agapornis sp. | Melopsittacus undulatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0157 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Amazona | aestiva | Amazona | aestiva | 2.45 | Amazona | vinacea | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Amazona aestiva | Amazona vinacea | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0045 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-14 | Amazona | vinacea | Amazona | vinacea | 2.35 | Perdix | perdix | 1.72 | C | 0 | 0 | 1 | Amazona vinacea | Perdix perdix | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0437 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-06 | Amazona | vinacea | Amazona | vinacea | 2.73 | Amazona | aestiva | 1.73 | A | 1 | 1 | 0 | Amazona vinacea | Amazona aestiva | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0169 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Anodorhynchus | hyacinthinus | Anodorhynchus | hyacinthinus | 2.63 | Bubo | bubo | 1.91 | C | 0 | 0 | 1 | Anodorhynchus hyacinthinus | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0599 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-06-22 | Anodorhynchus | hyacinthinus | Anodorhynchus | hyacinthinus | 2.59 | Ara | ararauna | 2.19 | C | 0 | 0 | 1 | Anodorhynchus hyacinthinus | Ara ararauna | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0867 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Anodorhynchus | hyacinthinus | Ara | ararauna | 2.31 | Anodorhynchus | hyacinthinus | 2.23 | C | 0 | 0 | 1 | Ara ararauna | Anodorhynchus hyacinthinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0242 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Ara | ararauna | Ara | ararauna | 2.58 | Anodorhynchus | hyacinthinus | 1.91 | C | 0 | 0 | 1 | Ara ararauna | Anodorhynchus hyacinthinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0724 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Ara | ararauna | Ara | ararauna | 2.64 | Anodorhynchus | hyacinthinus | 2.23 | C | 0 | 0 | 1 | Ara ararauna | Anodorhynchus hyacinthinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0151 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Barnardius | zonarius | Barnardius | zonarius | 2.61 | Barnardius | zonarius | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Barnardius zonarius | Barnardius zonarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0662 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Barnardius | zonarius | Barnardius | zonarius | 2.74 | Platycercus | eximius | 2.23 | C | 0 | 0 | 1 | Barnardius zonarius | Platycercus eximius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0663 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Barnardius | zonarius | Barnardius | zonarius | 2.62 | Barnardius | zonarius | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Barnardius zonarius | Barnardius zonarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0861 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Charmosyna | placentis | Charmosyna | placentis | 2.51 | Psittacula | derbiana | 1.8 | C | 0 | 0 | 1 | Charmosyna placentis | Psittacula derbiana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0161 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Cyanoramphus | novaezelandiae | Cyanoramphus | novaezelandiae | 2.61 | Barnardius | zonarius | 1.76 | C | 0 | 0 | 1 | Cyanoramphus novaezelandiae | Barnardius zonarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0232 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Eclectus | roratus | Eclectus | roratus | 2.62 | Eclectus | roratus | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Eclectus roratus | Eclectus roratus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0243 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Eclectus | roratus | Eclectus | roratus | 2.72 | Eclectus | roratus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Eclectus roratus | Eclectus roratus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0226 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-14 | Melopsittacus | undulatus | Melopsittacus | undulatus | 2.21 | Agapornis | sp. | 1.66 | A | 1 | 1 | 0 | Melopsittacus undulatus | Agapornis sp. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0231 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Melopsittacus | undulatus | Melopsittacus | undulatus | 2.23 | Barnardius | zonarius | 2.03 | C | 0 | 0 | 1 | Melopsittacus undulatus | Barnardius zonarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0274 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Melopsittacus | undulatus | Melopsittacus | undulatus | 2.07 | Charmosyna | placentis | 1.45 | A | 1 | 1 | 0 | Melopsittacus undulatus | Charmosyna placentis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0557 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-16 | Melopsittacus | undulatus | Melopsittacus | undulatus | 2.27 | Eclectus | roratus | 1.6 | A | 1 | 1 | 0 | Melopsittacus undulatus | Eclectus roratus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3079.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Melopsittacus | undulatus | Melopsittacus | undulatus | 2.55 | Charmosyna | placentis | 1.77 | C | 0 | 0 | 1 | Melopsittacus undulatus | Charmosyna placentis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0853 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-10-17 | Nestor | meridionalis | Nestor | meridionalis | 2.63 | Amazona | aestiva | 1.56 | A | 1 | 1 | 0 | Nestor meridionalis | Amazona aestiva | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0278 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Pionites | melanocephalus | Pionites | melanocephalus | 2.32 | Ara | ararauna | 2.04 | C | 0 | 0 | 1 | Pionites melanocephalus | Ara ararauna | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0666 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-11 | Platycercus | elegans | Platycercus | elegans | 2.73 | Platycercus | eximius | 2.55 | B | 0 | 0 | 1 | Platycercus elegans | Platycercus eximius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0667 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Platycercus | eximius | Platycercus | eximius | 2.69 | Platycercus | elegans | 2.44 | B | 0 | 0 | 1 | Platycercus eximius | Platycercus elegans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0155 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Poicephalus | senegalus | Poicephalus | senegalus | 2.55 | Poicephalus | senegalus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Poicephalus senegalus | Poicephalus senegalus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0247 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Poicephalus | senegalus | Poicephalus | senegalus | 2.5 | Psittacus | erithacus | 2.41 | C | 0 | 0 | 1 | Poicephalus senegalus | Psittacus erithacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0272 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Psephotus | dissimilis | Psephotus | dissimilis | 2.26 | Platycercus | eximius | 2.08 | C | 0 | 0 | 1 | Psephotus dissimilis | Platycercus eximius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0117 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Psittacula | derbiana | Psittacula | derbiana | 2.45 | Eclectus | roratus | 2.04 | C | 0 | 0 | 1 | Psittacula derbiana | Eclectus roratus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0334 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Psittacus | erithacus | Psittacus | erithacus | 2.41 | Psittacus | erithacus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Psittacus erithacus | Psittacus erithacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0443 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-06 | Psittacus | erithacus | Psittacus | erithacus | 2.55 | Poicephalus | senegalus | 2.13 | C | 0 | 0 | 1 | Psittacus erithacus | Poicephalus senegalus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0603 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-10-24 | Rhea | americana | Rhea | americana | 2.68 | Rhea | americana | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Rhea americana | Rhea americana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0824 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-08 | Rhea | americana | Rhea | americana | 2.48 | Rhea | americana | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Rhea americana | Rhea americana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1104 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Rhea | americana | Rhea | americana | 2.33 | Rhea | americana | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Rhea americana | Rhea americana | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0836 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Spheniscidae | 0 | Spheniscus | demersus | 2.47 | Spheniscus | humboldti | 2.38 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus demersus | Spheniscus humboldti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0475 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-19 | Spheniscus | demersus | Spheniscus | demersus | 2.57 | Spheniscus | demersus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Spheniscus demersus | Spheniscus demersus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0863 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Spheniscus | demersus | Spheniscus | demersus | 2.65 | Spheniscus | humboldti | 2.41 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus demersus | Spheniscus humboldti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1025 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-11-24 | Spheniscus | demersus | Spheniscus | magellanicus | 2.3 | Spheniscus | demersus | 2.28 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus magellanicus | Spheniscus demersus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0501 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-04-05 | Spheniscus | humboldti | Spheniscus | humboldti | 2.3 | Spheniscus | demersus | 2.27 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus humboldti | Spheniscus demersus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0665 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Spheniscus | humboldti | Spheniscus | humboldti | 2.46 | Spheniscus | magellanicus | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus humboldti | Spheniscus magellanicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0702 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Spheniscus | humboldti | Spheniscus | demersus | 2.49 | Spheniscus | magellanicus | 2.35 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus demersus | Spheniscus magellanicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0703 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Spheniscus | humboldti | Spheniscus | demersus | 2.35 | Spheniscus | magellanicus | 2.32 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus demersus | Spheniscus magellanicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0510 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Spheniscus | magellanicus | Spheniscus | magellanicus | 2.36 | Spheniscus | demersus | 2.26 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus magellanicus | Spheniscus demersus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0516 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Spheniscus | magellanicus | Spheniscus | magellanicus | 2.19 | Spheniscus | magellanicus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Spheniscus magellanicus | Spheniscus magellanicus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0711 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Spheniscus | magellanicus | Spheniscus | magellanicus | 2.41 | Spheniscus | humboldti | 2.29 | B | 0 | 0 | 1 | Spheniscus magellanicus | Spheniscus humboldti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0268 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Bubo | bubo | Bubo | bubo | 2.64 | Bubo | bubo | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Bubo bubo | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0284 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Bubo | bubo | Bubo | bubo | 2.44 | Bubo | bubo | 1.73 | A | 1 | 1 | 0 | Bubo bubo | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0699 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Bubo | bubo | Bubo | bubo | 2.32 | Bubo | bubo | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Bubo bubo | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0730 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Bubo | bubo | Bubo | bubo | 2.33 | Bubo | bubo | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Bubo bubo | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0731 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Bubo | bubo | Bubo | bubo | 2.56 | Bubo | bubo | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Bubo bubo | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0936 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Bubo | bubo | Bubo | bubo | 2.04 | Bubo | bubo | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Bubo bubo | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0160 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Bubo | scandiacus | Bubo | scandiacus | 2.41 | Bubo | bubo | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Bubo scandiacus | Bubo bubo | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0148 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Strix | nebulosa | Strix | nebulosa | 2.22 | Strix | nebulosa | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Strix nebulosa | Strix nebulosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0987 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Strix | nebulosa | Strix | nebulosa | 2.62 | Strix | nebulosa | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Strix nebulosa | Strix nebulosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0820 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-10-17 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.58 | Struthio | camelus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0139 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-12-23 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.53 | Struthio | camelus | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0508 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.59 | Struthio | camelus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0554 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-02-20 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.34 | Struthio | camelus | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0604 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2017-10-24 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.58 | Struthio | camelus | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0630 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-01-16 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.41 | Struthio | camelus | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0693 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-08-26 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.25 | Struthio | camelus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0801 | 3; sequenced | OSextr | 2018-01-16 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.41 | Struthio | camelus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0855 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-01-16 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.32 | Struthio | camelus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0856 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-01-16 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.02 | Struthio | camelus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1089 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-03-26 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.25 | Struthio | camelus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | V 0035 | 3; label; sensorical analysis | OSextr | 07.11..2017 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.56 | Struthio | camelus | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | V 0036 | 3; 16S (mitochondrial)(= V 0035); label; sensorical analysis | OSextr | 2017-11-07 | Struthio | camelus | Struthio | camelus | 2.46 | Struthio | camelus | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Struthio camelus | Struthio camelus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0171 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-10 | Upupa | epops | Upupa | epops | 2.41 | Larosterna | inca | 1.68 | A | 1 | 1 | 0 | Upupa epops | Larosterna inca | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0486 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Ailurus | fulgens | Ailurus | fulgens | 2.44 | Ailurus | fulgens | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Ailurus fulgens | Ailurus fulgens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1624 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-18 | Ailurus | fulgens | Ailurus | fulgens | 2.61 | Ailurus | fulgens | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Ailurus fulgens | Ailurus fulgens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1111 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-15 | Amblonyx | cinereus | Amblonyx | cinereus | 2.42 | Martes | foina | 1.85 | C | 0 | 0 | 1 | Amblonyx cinereus | Martes foina | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0728 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Arctocephalus | australis | Zalophus | californianus | 2.32 | Arctocephalus | australis | 2.3 | C | 0 | 0 | 1 | Zalophus californianus | Arctocephalus australis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1106 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Canis | aureus | Canis | aureus | 2.67 | Canis | lupus | 2.37 | B | 0 | 0 | 1 | Canis aureus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0176 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-12 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.37 | Canis | lupus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0221 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 08.03.2016 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.29 | Canis | lupus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0285 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-05-08 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.01 | Vulpes | zerda | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Canis lupus | Vulpes zerda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0453 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.22 | Canis | aureus | 2.17 | B | 0 | 0 | 1 | Canis lupus | Canis aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0658 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.24 | Canis | lupus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0668 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-05-08 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.11 | Canis | aureus | 2.05 | B | 0 | 0 | 1 | Canis lupus | Canis aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0893 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Canis | lupus | Vulpes | vulpes | 2.33 | Canis | lupus | 2.17 | C | 0 | 0 | 1 | Vulpes vulpes | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0895 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Canis | lupus | Vulpes | vulpes | 2.16 | Canis | aureus | 2.07 | C | 0 | 0 | 1 | Vulpes vulpes | Canis aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0209 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-17 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.67 | Canis | lupus | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0213 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-17 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.69 | Canis | lupus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0394 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.36 | Canis | lupus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0396 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.37 | Canis | lupus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0398 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.34 | Canis | aureus | 2.24 | B | 0 | 0 | 1 | Canis lupus | Canis aureus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0962 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Canis | lupus | Canis | lupus | 2.24 | Canis | lupus | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Canis lupus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1032 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-12-08 | Otocyon | megalotis | Otocyon | megalotis | 2.72 | Canis | lupus | 2.19 | C | 0 | 0 | 1 | Otocyon megalotis | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0945 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Speothos | venaticus | Speothos | venaticus | 2.5 | Canis | lupus | 1.84 | C | 0 | 0 | 1 | Speothos venaticus | Canis lupus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0517 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Vulpes | corsac | Vulpes | corsac | 2.61 | Vulpes | vulpes | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Vulpes corsac | Vulpes vulpes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0878 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-02-19 | Vulpes | lagopus | Vulpes | lagopus | 2.45 | Vulpes | zerda | 1.73 | A | 1 | 1 | 0 | Vulpes lagopus | Vulpes zerda | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0115 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Vulpes | vulpes | Vulpes | vulpes | 2.62 | Vulpes | vulpes | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Vulpes vulpes | Vulpes vulpes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0133 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Vulpes | vulpes | Vulpes | vulpes | 2.39 | Vulpes | vulpes | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Vulpes vulpes | Vulpes vulpes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0689 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-19 | Vulpes | vulpes | Vulpes | vulpes | 2.64 | Vulpes | vulpes | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Vulpes vulpes | Vulpes vulpes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0877 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Vulpes | vulpes | Vulpes | vulpes | 2.73 | Vulpes | vulpes | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Vulpes vulpes | Vulpes vulpes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0354 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Vulpes | zerda | Vulpes | zerda | 2.5 | Sus | scrofa | 1.82 | C | 0 | 0 | 1 | Vulpes zerda | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0025 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-11-04 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.41 | Caracal | caracal | 2.08 | C | 0 | 0 | 1 | Felis silvestris | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0495 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Acinonyx | jubatus | Acinonyx | jubatus | 2.51 | Acinonyx | jubatus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Acinonyx jubatus | Acinonyx jubatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0771 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Acinonyx | jubatus | Acinonyx | jubatus | 2.64 | Lynx | lynx | 1.93 | C | 0 | 0 | 1 | Acinonyx jubatus | Lynx lynx | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0812 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-05-14 | Acinonyx | jubatus | Acinonyx | jubatus | 2.51 | Acinonyx | jubatus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Acinonyx jubatus | Acinonyx jubatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0879 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Acinonyx | jubatus | Acinonyx | jubatus | 2.15 | Catopuma | temminckii | 2.11 | C | 0 | 0 | 1 | Acinonyx jubatus | Catopuma temminckii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0386 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Caracal | caracal | Caracal | caracal | 2.61 | Neofelis | nebulosa | 2.18 | C | 0 | 0 | 1 | Caracal caracal | Neofelis nebulosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0748 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Caracal | caracal | Catopuma | temminckii | 2.45 | Caracal | caracal | 2.44 | C | 0 | 0 | 1 | Catopuma temminckii | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0764 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-29 | Caracal | caracal | Caracal | caracal | 2.39 | Felis | silvestris | 1.9 | C | 0 | 0 | 1 | Caracal caracal | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0754 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Catopuma | temminckii | Catopuma | temminckii | 2.71 | Caracal | caracal | 2.33 | C | 0 | 0 | 1 | Catopuma temminckii | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0924 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Felis | margarita | Felis | margarita | 2.37 | Caracal | caracal | 2.24 | C | 0 | 0 | 1 | Felis margarita | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0061 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.62 | Felis | silvestris | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0141 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 1.94 | Felis | silvestris | 1.93 | B | 0 | 0 | 1 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0195 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-09 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.2 | Felis | silvestris | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0287 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-30 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.33 | Felis | silvestris | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0595 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-06-12 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.07 | Felis | silvestris | 1.82 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0789 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-01-08 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.52 | Felis | silvestris | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0828 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.62 | Felis | silvestris | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1024 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-12-08 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.34 | Felis | silvestris | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1031 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-12-08 | Felis | silvestris | Felis | silvestris | 2.29 | Felis | silvestris | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Felis silvestris | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0930 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Lynx | lynx | Lynx | lynx | 2.44 | Felis | margarita | 2.17 | C | 0 | 0 | 1 | Lynx lynx | Felis margarita | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0145 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-02 | Lynx | lynx | Lynx | lynx | 2.05 | Lynx | lynx | 1.8 | A | 1 | 1 | 0 | Lynx lynx | Lynx lynx | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0385 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Lynx | lynx | Lynx | lynx | 2.27 | Felis | silvestris | 1.84 | C | 0 | 0 | 1 | Lynx lynx | Felis silvestris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0710 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Lynx | lynx | Lynx | lynx | 2.56 | Caracal | caracal | 2.13 | C | 0 | 0 | 1 | Lynx lynx | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0765 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Neofelis | nebulosa | Neofelis | nebulosa | 2.56 | Caracal | caracal | 2.23 | C | 0 | 0 | 1 | Neofelis nebulosa | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0659 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Panthera | leo | Panthera | leo | 2.59 | Panthera | pardus | 2.07 | B | 0 | 0 | 1 | Panthera leo | Panthera pardus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0766 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Panthera | onca | Panthera | onca | 2.41 | Panthera | onca | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Panthera onca | Panthera onca | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0770 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Panthera | onca | Panthera | onca | 2.57 | Panthera | onca | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Panthera onca | Panthera onca | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0388 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Panthera | pardus | Panthera | pardus | 2.28 | Caracal | caracal | 2.14 | C | 0 | 0 | 1 | Panthera pardus | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1301 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-20 | Panthera | tigris | Panthera | tigris | 2.53 | Panthera | tigris | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Panthera tigris | Panthera tigris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0142 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Panthera | tigris | Panthera | tigris | 2.45 | Panthera | tigris | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Panthera tigris | Panthera tigris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1078 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Panthera | tigris | Panthera | tigris | 2.59 | Panthera | tigris | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Panthera tigris | Panthera tigris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0387 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Panthera | tigris | Panthera | tigris | 2.51 | Panthera | tigris | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Panthera tigris | Panthera tigris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0485 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Panthera | uncia | Panthera | uncia | 2.56 | Caracal | caracal | 2.13 | C | 0 | 0 | 1 | Panthera uncia | Caracal caracal | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0965 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-12 | Puma | concolor | Puma | concolor | 2.65 | Panthera | tigris | 1.99 | C | 0 | 0 | 1 | Puma concolor | Panthera tigris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0952 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Hyaena | hyaena | Hyaena | hyaena | 2.17 | Panthera | pardus | 1.79 | C | 0 | 0 | 1 | Hyaena hyaena | Panthera pardus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0499 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Martes | foina | Martes | foina | 2.43 | Martes | sp. | 2.22 | B | 0 | 0 | 1 | Martes foina | Martes sp. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0542 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Martes | foina | Martes | foina | 2.57 | Meles | meles | 1.74 | C | 0 | 0 | 1 | Martes foina | Meles meles | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0835 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Martes | sp. | Martes | sp. | 2.22 | Martes | foina | 2.09 | B | 0 | 0 | 1 | Martes sp. | Martes foina | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0184 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-09 | Meles | meles | Meles | meles | 2.24 | Meles | meles | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Meles meles | Meles meles | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0487 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Meles | meles | Meles | meles | 2.17 | Meles | meles | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Meles meles | Meles meles | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0688 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-19 | Meles | meles | Meles | meles | 2.65 | Meles | meles | 1.95 | A | 1 | 1 | 0 | Meles meles | Meles meles | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0839 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Meles | meles | Meles | meles | 2.62 | Meles | meles | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Meles meles | Meles meles | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0762 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Melursus | ursinus | Melursus | ursinus | 2.35 | Ursus | arctos | 2.3 | C | 0 | 0 | 1 | Melursus ursinus | Ursus arctos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1638 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 2021-11-18 | Mephitis | mephitis | Mephitis | mephitis | 2.48 | Ailurus | fulgens | 1.74 | C | 0 | 0 | 1 | Mephitis mephitis | Ailurus fulgens | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0984 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Mungos | mungo | Mungos | mungo | 2.62 | Suricata | suricatta | 1.75 | C | 0 | 0 | 1 | Mungos mungo | Suricata suricatta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0773 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Nasua | nasua | Nasua | nasua | 2.63 | Panthera | uncia | 1.62 | A | 1 | 1 | 0 | Nasua nasua | Panthera uncia | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0389 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Phoca | vitulina | Phoca | vitulina | 2.29 | Arctocephalus | australis | 1.31 | A | 1 | 1 | 0 | Phoca vitulina | Arctocephalus australis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0120 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Procyon | lotor | Procyon | lotor | 2.17 | Procyon | lotor | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Procyon lotor | Procyon lotor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0219 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 08.03.2016 | Procyon | lotor | Procyon | lotor | 2.37 | Procyon | lotor | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Procyon lotor | Procyon lotor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0690 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-30 | Procyon | lotor | Procyon | lotor | 2.63 | Procyon | lotor | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Procyon lotor | Procyon lotor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0741 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-10-17 | Procyon | lotor | Procyon | lotor | 2.19 | Procyon | lotor | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Procyon lotor | Procyon lotor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3078.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Procyon | lotor | Procyon | lotor | 2.38 | Procyon | lotor | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Procyon lotor | Procyon lotor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0513 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Suricata | suricatta | Suricata | suricatta | 2.65 | Suricata | suricatta | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Suricata suricatta | Suricata suricatta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0846 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Suricata | suricatta | Suricata | suricatta | 2.59 | Suricata | suricatta | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Suricata suricatta | Suricata suricatta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0980 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-07-20 | Suricata | suricatta | Suricata | suricatta | 2.31 | Suricata | suricatta | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Suricata suricatta | Suricata suricatta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0928 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Tremarctos | ornatus | Tremarctos | ornatus | 2.35 | Ursus | thibetanus | 2.16 | C | 0 | 0 | 1 | Tremarctos ornatus | Ursus thibetanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0448 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Ursus | arctos | Ursus | arctos | 2.29 | Melursus | ursinus | 2.22 | C | 0 | 0 | 1 | Ursus arctos | Melursus ursinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0848 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Ursus | arctos | Ursus | arctos | 2.44 | Ursus | arctos | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Ursus arctos | Ursus arctos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0941 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Ursus | arctos | Ursus | arctos | 2.4 | Ursus | arctos | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Ursus arctos | Ursus arctos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1622 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-04-27 | Ursus | arctos | Ursus | arctos | 2.34 | Ursus | thibetanus | 2.33 | B | 0 | 0 | 1 | Ursus arctos | Ursus thibetanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1622 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-04-27 | Ursus | arctos | Ursus | arctos | 2.36 | Ursus | thibetanus | 2.32 | B | 0 | 0 | 1 | Ursus arctos | Ursus thibetanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0691 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-30 | Ursus | maritimus | Ursus | maritimus | 2.57 | Ursus | maritimus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Ursus maritimus | Ursus maritimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0875 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Ursus | maritimus | Ursus | maritimus | 2.65 | Ursus | thibetanus | 2.12 | B | 0 | 0 | 1 | Ursus maritimus | Ursus thibetanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0210 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-17 | Ursus | thibetanus | Ursus | thibetanus | 2.56 | Ursus | arctos | 2.37 | B | 0 | 0 | 1 | Ursus thibetanus | Ursus arctos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0678 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-29 | Zalophus | californianus | Zalophus | californianus | 2.39 | Zalophus | californianus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Zalophus californianus | Zalophus californianus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0787 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-12-11 | Zalophus | californianus | Zalophus | californianus | 2.51 | Zalophus | californianus | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Zalophus californianus | Zalophus californianus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0788 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-01-08 | Zalophus | californianus | Zalophus | californianus | 2.44 | Zalophus | californianus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Zalophus californianus | Zalophus californianus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1030 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2020-12-08 | Zalophus | californianus | Zalophus | californianus | 2.33 | Zalophus | californianus | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Zalophus californianus | Zalophus californianus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1011 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-07 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.55 | Astacus | astacus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1014 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-07 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.63 | Astacus | astacus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1066 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-02-23 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.51 | Astacus | astacus | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1069 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-02-23 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.56 | Astacus | astacus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1072 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-02-23 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.61 | Astacus | astacus | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1253 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-22 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.52 | Astacus | astacus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1309 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-17 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.51 | Astacus | astacus | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1312 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-17 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.48 | Astacus | astacus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1315 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-17 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.46 | Astacus | astacus | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1318 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-17 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.59 | Astacus | astacus | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1321 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-17 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.53 | Astacus | astacus | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1324 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-17 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.63 | Astacus | astacus | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1434 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-02 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.55 | Astacus | astacus | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1329 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-22 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.71 | Astacus | astacus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1332 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-19 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.73 | Astacus | astacus | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1335 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-18 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.7 | Astacus | astacus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1338 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-18 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.7 | Astacus | astacus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1341 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-18 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.45 | Astacus | astacus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1344 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-18 | Astacus | astacus | Astacus | astacus | 2.37 | Astacus | astacus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Astacus astacus | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1074 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-16 | Austropotamobius | pallipes | Austropotamobius | pallipes | 2.61 | Austropotamobius | torrentium | 1.45 | A | 1 | 1 | 0 | Austropotamobius pallipes | Austropotamobius torrentium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1346 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-22 | Austropotamobius | torrentium | Austropotamobius | torrentium | 2.62 | Austropotamobius | torrentium | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Austropotamobius torrentium | Austropotamobius torrentium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1705 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-16 | Austropotamobius | torrentium | Austropotamobius | torrentium | 2.45 | Austropotamobius | torrentium | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Austropotamobius torrentium | Austropotamobius torrentium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1708 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-22 | Austropotamobius | torrentium | Austropotamobius | torrentium | 2.38 | Austropotamobius | torrentium | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Austropotamobius torrentium | Austropotamobius torrentium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1711 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-12-22 | Austropotamobius | torrentium | Austropotamobius | torrentium | 2.45 | Austropotamobius | torrentium | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Austropotamobius torrentium | Austropotamobius torrentium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1616 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-21 | Austropotamobius | torrentium | Austropotamobius | torrentium | 2.1 | Astacus | astacus | 1.89 | C | 0 | 0 | 1 | Austropotamobius torrentium | Astacus astacus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1386 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-11 | Crangon | crangon | Crangon | crangon | 2.32 | Crangon | crangon | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Crangon crangon | Crangon crangon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1390 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-11 | Crangon | crangon | Crangon | crangon | 2.63 | Crangon | crangon | 2.63 | A | 1 | 1 | 0 | Crangon crangon | Crangon crangon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1395 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-11 | Crangon | crangon | Crangon | crangon | 2.28 | Crangon | crangon | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Crangon crangon | Crangon crangon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1398 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-11 | Crangon | crangon | Crangon | crangon | 2.13 | Crangon | crangon | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Crangon crangon | Crangon crangon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1401 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-11 | Crangon | crangon | Crangon | crangon | 2.62 | Crangon | crangon | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Crangon crangon | Crangon crangon | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1243 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-22 | Eriocheir | sinensis | Eriocheir | sinensis | 2.51 | Eriocheir | sinensis | 1.39 | A | 1 | 1 | 0 | Eriocheir sinensis | Eriocheir sinensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1244 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-22 | Eriocheir | sinensis | Eriocheir | sinensis | 2.65 | Eriocheir | sinensis | 1.34 | A | 1 | 1 | 0 | Eriocheir sinensis | Eriocheir sinensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1203 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-18 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.5 | Faxonius | limosus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1209 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-18 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.44 | Faxonius | limosus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1215 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-18 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.57 | Faxonius | limosus | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1267 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-02 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.16 | Faxonius | limosus | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1270 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-02 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.56 | Faxonius | limosus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1273 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-02 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.45 | Faxonius | limosus | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1210 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-18 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.44 | Faxonius | limosus | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1257 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-02 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.48 | Faxonius | limosus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1263 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-02 | Faxonius | limosus | Faxonius | limosus | 2.49 | Faxonius | limosus | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Faxonius limosus | Faxonius limosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1371 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-14 | Litopenaeus | vannamei | Litopenaeus | vannamei | 2.63 | Litopenaeus | vannamei | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Litopenaeus vannamei | Litopenaeus vannamei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1373 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-09-03 | Litopenaeus | vannamei | Litopenaeus | vannamei | 2.48 | Litopenaeus | vannamei | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Litopenaeus vannamei | Litopenaeus vannamei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1375 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-09-03 | Litopenaeus | vannamei | Litopenaeus | vannamei | 2.55 | Litopenaeus | vannamei | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Litopenaeus vannamei | Litopenaeus vannamei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1377 | 3; sequenced; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-09-03 | Litopenaeus | vannamei | Litopenaeus | vannamei | 2.57 | Litopenaeus | vannamei | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Litopenaeus vannamei | Litopenaeus vannamei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1137 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-15 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.4 | Pacifastacus | leniusculus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1355 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-26 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.45 | Pacifastacus | leniusculus | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1427 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-03 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.29 | Pacifastacus | leniusculus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1681 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-03 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.26 | Pacifastacus | leniusculus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1687 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-03 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.31 | Pacifastacus | leniusculus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1130 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-15 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.6 | Pacifastacus | leniusculus | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1142 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-15 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.54 | Pacifastacus | leniusculus | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1154 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-15 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.39 | Pacifastacus | leniusculus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1354 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-25 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.44 | Pacifastacus | leniusculus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1366 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-08-25 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.76 | Pacifastacus | leniusculus | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1604 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-21 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.18 | Pacifastacus | leniusculus | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1606 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-21 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.29 | Pacifastacus | leniusculus | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1608 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-21 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.45 | Pacifastacus | leniusculus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1610 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-21 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.16 | Pacifastacus | leniusculus | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1612 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-21 | Pacifastacus | leniusculus | Pacifastacus | leniusculus | 2.3 | Pacifastacus | leniusculus | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Pacifastacus leniusculus | Pacifastacus leniusculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1379 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-14 | Pandalus | borealis | Pandalus | borealis | 2.65 | Pandalus | borealis | 2.64 | A | 1 | 1 | 0 | Pandalus borealis | Pandalus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1381 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-09-03 | Pandalus | borealis | Pandalus | borealis | 2.47 | Pandalus | borealis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Pandalus borealis | Pandalus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1383 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-09-03 | Pandalus | borealis | Pandalus | borealis | 2.4 | Pandalus | borealis | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Pandalus borealis | Pandalus borealis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1227 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-21 | Pontastacus | leptodactylus | Pontastacus | leptodactylus | 2.52 | Pontastacus | leptodactylus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Pontastacus leptodactylus | Pontastacus leptodactylus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1235 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-21 | Pontastacus | leptodactylus | Pontastacus | leptodactylus | 2.24 | Pontastacus | leptodactylus | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Pontastacus leptodactylus | Pontastacus leptodactylus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1288 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-08 | Pontastacus | leptodactylus | Pontastacus | leptodactylus | 2.4 | Pontastacus | leptodactylus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Pontastacus leptodactylus | Pontastacus leptodactylus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1293 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-05 | Pontastacus | leptodactylus | Pontastacus | leptodactylus | 2.41 | Pontastacus | leptodactylus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Pontastacus leptodactylus | Pontastacus leptodactylus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1232 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-21 | Pontastacus | leptodactylus | Pontastacus | leptodactylus | 2.62 | Pontastacus | leptodactylus | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Pontastacus leptodactylus | Pontastacus leptodactylus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1280 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-07-14 | Pontastacus | leptodactylus | Pontastacus | leptodactylus | 2.5 | Pontastacus | leptodactylus | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Pontastacus leptodactylus | Pontastacus leptodactylus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1173 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced (16S) | OSextr | 2021-06-17 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.56 | Procambarus | clarkii | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1193 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-17 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.18 | Procambarus | clarkii | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1454 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-08 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.39 | Procambarus | clarkii | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1478 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-07 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.19 | Procambarus | clarkii | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1501 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-29 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.53 | Procambarus | clarkii | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1567 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-11 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.29 | Procambarus | clarkii | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1576 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-11 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.3 | Procambarus | clarkii | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1584 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-10-11 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.19 | Procambarus | clarkii | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1172 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-17 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.49 | Procambarus | clarkii | 1.98 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1188 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-06-17 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.32 | Procambarus | clarkii | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1451 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-07 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.23 | Procambarus | clarkii | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1471 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-08 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.29 | Procambarus | clarkii | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1502 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-29 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.07 | Procambarus | clarkii | 1.93 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1523 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-30 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.34 | Procambarus | clarkii | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1534 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-07 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.06 | Procambarus | clarkii | 2.01 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1542 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-07 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.36 | Procambarus | clarkii | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1550 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-08 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.55 | Procambarus | clarkii | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1558 | 3; sequenced; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-10-08 | Procambarus | clarkii | Procambarus | clarkii | 2.65 | Procambarus | clarkii | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Procambarus clarkii | Procambarus clarkii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0183 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Lepus | europaeus | Lepus | europaeus | 2.67 | Lepus | europaeus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Lepus europaeus | Lepus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0654 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2018-04-05 | Lepus | europaeus | Lepus | europaeus | 2.53 | Lepus | europaeus | 1.97 | A | 1 | 1 | 0 | Lepus europaeus | Lepus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0735 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-10-17 | Lepus | europaeus | Lepus | europaeus | 2.36 | Lepus | europaeus | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Lepus europaeus | Lepus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0761 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Lepus | europaeus | Lepus | europaeus | 2.36 | Lepus | europaeus | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Lepus europaeus | Lepus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0146 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Lepus | timidus | Lepus | timidus | 2.65 | Lepus | europaeus | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Lepus timidus | Lepus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0215 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-03-08 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.28 | Oryctolagus | cuniculus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0294 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.52 | Oryctolagus | cuniculus | 1.8 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0337 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.25 | Oryctolagus | cuniculus | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0366 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.22 | Oryctolagus | cuniculus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0368 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.26 | Oryctolagus | cuniculus | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0456 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.32 | Oryctolagus | cuniculus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0458 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.17 | Oryctolagus | cuniculus | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0569 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2017-04-05 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.4 | Oryctolagus | cuniculus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0605 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2017-10-24 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.17 | Oryctolagus | cuniculus | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0780 | 2; label, sensorical | OSextr | 2018-12-11 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.26 | Oryctolagus | cuniculus | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3156 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-12 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.19 | Oryctolagus | cuniculus | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3220 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-18 | Oryctolagus | cuniculus | Oryctolagus | cuniculus | 2.02 | Oryctolagus | cuniculus | 1.74 | A | 1 | 1 | 0 | Oryctolagus cuniculus | Oryctolagus cuniculus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0881 | 3; sequenced (CVUAS) | OSextr | 2020-02-25 | Dendrolagus | goodfellowi | Dendrolagus | goodfellowi | 2.32 | Macropus | giganteus | 1.64 | A | 1 | 1 | 0 | Dendrolagus goodfellowi | Macropus giganteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0579 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-03-06 | Macropodidae | 0 | Macropus | rufus | 2.26 | Macropus | giganteus | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Macropus rufus | Macropus giganteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0581 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-03-06 | Macropodidae | 0 | Macropus | giganteus | 2.64 | Macropus | giganteus | 2.26 | A | 0 | 0 | 1 | Macropus giganteus | Macropus giganteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0847 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2019-09-18 | Macropodidae | 0 | Macropus | giganteus | 2.25 | Macropus | giganteus | 2.22 | A | 0 | 0 | 1 | Macropus giganteus | Macropus giganteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0641 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2018-02-13 | Macropus | giganteus | Macropus | giganteus | 2.35 | Macropus | giganteus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus giganteus | Macropus giganteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0800 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2017-09-07 | Macropus | giganteus | Macropus | giganteus | 2.52 | Macropus | giganteus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus giganteus | Macropus giganteus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0775 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Macropus | robustus | Macropus | robustus | 2.65 | Macropus | rufus | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Macropus robustus | Macropus rufus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0883 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-02-18 | Macropus | robustus | Macropus | rufus | 2.1 | Macropus | rufus | 1.98 | A | 0 | 0 | 1 | Macropus rufus | Macropus rufus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0073 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Macropus | rufogriseus | Macropus | rufogriseus | 2.62 | Macropus | rufogriseus | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus rufogriseus | Macropus rufogriseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0497 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Macropus | rufogriseus | Macropus | rufogriseus | 2.73 | Macropus | rufogriseus | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus rufogriseus | Macropus rufogriseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0652 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-03-13 | Macropus | rufogriseus | Macropus | rufogriseus | 2.47 | Macropus | rufogriseus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus rufogriseus | Macropus rufogriseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0977 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-08 | Macropus | rufogriseus | Macropus | rufogriseus | 2.51 | Macropus | rufogriseus | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus rufogriseus | Macropus rufogriseus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0494 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Macropus | rufus | Macropus | rufus | 2.63 | Macropus | rufus | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus rufus | Macropus rufus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0718 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Macropus | rufus | Macropus | rufus | 2.7 | Macropus | rufus | 2.6 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus rufus | Macropus rufus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1082 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Macropus | rufus | Macropus | rufus | 2.57 | Macropus | rufus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Macropus rufus | Macropus rufus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0024 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Equus | caballus | Equus | caballus | 2.28 | Equus | asinus | 2.22 | B | 0 | 0 | 1 | Equus caballus | Equus asinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0525 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 12.12.2016 HiE | Equus | caballus | Equus | caballus | 2.21 | Equus | caballus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Equus caballus | Equus caballus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0038 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Equus | hemionus | Equus | quagga | 2.18 | Equus | hemionus | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus hemionus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0545 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Equus | asinus | Equus | asinus | 2.52 | Equus | quagga | 2.09 | B | 0 | 0 | 1 | Equus asinus | Equus quagga | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0715 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Equus | asinus | Equus | asinus | 2.41 | Equus | quagga | 2.35 | B | 0 | 0 | 1 | Equus asinus | Equus quagga | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0811 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-03-26 | Equus | asinus | Equus | grevyi | 2.3 | Equus | kiang | 2.28 | B | 0 | 0 | 1 | Equus grevyi | Equus kiang | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0218 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 08.03.2016 | Equus | caballus | Equus | quagga | 2.08 | Equus | caballus | 2.06 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus caballus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0297 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-03 | Equus | caballus | Equus | asinus | 2.31 | Equus | hemionus | 2.3 | B | 0 | 0 | 1 | Equus asinus | Equus hemionus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0299 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-03 | Equus | caballus | Equus | caballus | 2.24 | Equus | caballus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Equus caballus | Equus caballus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0452 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Equus | caballus | Equus | caballus | 2.38 | Equus | przewalskii | 2.14 | B | 0 | 0 | 1 | Equus caballus | Equus przewalskii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0592 | 3; label; sensorical analysis, ELISA | OSextr | 2017-05-31 | Equus | caballus | Equus | quagga | 2.39 | Equus | caballus | 2.34 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus caballus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0633 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2018-01-31 | Equus | caballus | Equus | caballus | 2.66 | Equus | caballus | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Equus caballus | Equus caballus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0676 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-07 | Equus | caballus | Equus | quagga | 2.21 | Equus | asinus | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus asinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 3056 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 20.10.2015 | Equus | caballus | Equus | quagga | 2.29 | Equus | hemionus | 2.22 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus hemionus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 3223 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-02-18 | Equus | caballus | Equus | caballus | 2.3 | Equus | caballus | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Equus caballus | Equus caballus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0682 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-29 | Equus | grevyi | Equus | grevyi | 2.64 | Equus | quagga | 2.4 | B | 0 | 0 | 1 | Equus grevyi | Equus quagga | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0757 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Equus | grevyi | Equus | grevyi | 2.52 | Equus | hartmannae | 2.28 | B | 0 | 0 | 1 | Equus grevyi | Equus hartmannae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0900 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Equus | grevyi | Equus | quagga | 2.44 | Equus | przewalskii | 2.37 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus przewalskii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0763 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Equus | hartmannae | Equus | hartmannae | 2.62 | Equus | quagga | 2.4 | B | 0 | 0 | 1 | Equus hartmannae | Equus quagga | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0752 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Equus | hemionus | Equus | hemionus | 2.46 | Equus | quagga | 2.42 | B | 0 | 0 | 1 | Equus hemionus | Equus quagga | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0288 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Equus | hemionus | Equus | hemionus | 2.35 | Equus | quagga | 2.22 | B | 0 | 0 | 1 | Equus hemionus | Equus quagga | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0755 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Equus | kiang | Equus | kiang | 2.64 | Equus | asinus | 2.39 | B | 0 | 0 | 1 | Equus kiang | Equus asinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0834 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Equus | przewalskii | Equus | przewalskii | 2.65 | Equus | hartmannae | 2.36 | B | 0 | 0 | 1 | Equus przewalskii | Equus hartmannae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0075 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Equus | quagga | Equus | quagga | 2.51 | Equus | quagga | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Equus quagga | Equus quagga | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0733 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Equus | quagga | Equus | quagga | 2.68 | Equus | asinus | 2.56 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus asinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0920 | 3; sequenced | OSextr | 2020-10-13 | Equus | quagga | Equus | hartmannae | 2.3 | Equus | asinus | 2.19 | B | 0 | 0 | 1 | Equus hartmannae | Equus asinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0798 | 3; sequenced | OSextr | 2019-12-13 | Equus | quagga | Equus | quagga | 2.46 | Equus | asinus | 2 | B | 0 | 0 | 1 | Equus quagga | Equus asinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0858 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Rhinoceros | unicornis | Rhinoceros | unicornis | 2.62 | Felis | margarita | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Rhinoceros unicornis | Felis margarita | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1016 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-11-24 | Tapirus | terrestris | Tapirus | terrestris | 2.63 | Sus | scrofa | 1.37 | A | 1 | 1 | 0 | Tapirus terrestris | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0681 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-29 | Ateles | hybridus | Ateles | hybridus | 2.56 | Callimico | goeldii | 1.94 | C | 0 | 0 | 1 | Ateles hybridus | Callimico goeldii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1081 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Callimico | goeldii | Callimico | goeldii | 2.56 | Gazella | subgutturosa | 1.81 | C | 0 | 0 | 1 | Callimico goeldii | Gazella subgutturosa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0717 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Cercopithecus | roloway | Cercopithecus | roloway | 2.43 | Trachypithecus | auratus | 2.03 | C | 0 | 0 | 1 | Cercopithecus roloway | Trachypithecus auratus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0827 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Gorilla | gorilla | Gorilla | gorilla | 2.4 | Gorilla | gorilla | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Gorilla gorilla | Gorilla gorilla | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1017 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-11-24 | Gorilla | gorilla | Gorilla | gorilla | 2.39 | Gorilla | gorilla | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Gorilla gorilla | Gorilla gorilla | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0660 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-05-25 | Hylobates | lar | Hylobates | lar | 2.29 | Capreolus | capreolus | 1.42 | A | 1 | 1 | 0 | Hylobates lar | Capreolus capreolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0189 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-29 | Leontopithecus | chrysomelas | Leontopithecus | chrysomelas | 2.53 | Leontopithecus | chrysomelas | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Leontopithecus chrysomelas | Leontopithecus chrysomelas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0687 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-12 | Leontopithecus | chrysomelas | Leontopithecus | chrysomelas | 2.49 | Leontopithecus | chrysomelas | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Leontopithecus chrysomelas | Leontopithecus chrysomelas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0978 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Leontopithecus | rosalia | Leontopithecus | rosalia | 2.46 | Leontopithecus | chrysomelas | 1.72 | A | 1 | 1 | 0 | Leontopithecus rosalia | Leontopithecus chrysomelas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1091 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-04-29 | Macaca | fascicularis | Macaca | fascicularis | 2.59 | Macaca | fuscata | 2.36 | B | 0 | 0 | 1 | Macaca fascicularis | Macaca fuscata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0837 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Macaca | fuscata | Macaca | fuscata | 2.21 | Macaca | sylvanus | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Macaca fuscata | Macaca sylvanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0672 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-09 | Macaca | sylvanus | Macaca | sylvanus | 2.35 | Macaca | fuscata | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Macaca sylvanus | Macaca fuscata | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0940 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-24 | Macaca | sylvanus | Macaca | sylvanus | 2.44 | Macaca | sylvanus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Macaca sylvanus | Macaca sylvanus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0007 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-02 | Mandrillus | sphinx | Mandrillus | sphinx | 2.42 | Mandrillus | sphinx | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Mandrillus sphinx | Mandrillus sphinx | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0292 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Mandrillus | sphinx | Mandrillus | sphinx | 2.4 | Mandrillus | sphinx | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Mandrillus sphinx | Mandrillus sphinx | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1080 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Nycticebus | coucang | Nycticebus | coucang | 2.62 | Hippopotamus | amphibius | 1.88 | C | 0 | 0 | 1 | Nycticebus coucang | Hippopotamus amphibius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0066 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-22 | Pan | troglodytes | Pan | troglodytes | 2.17 | Pan | troglodytes | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Pan troglodytes | Pan troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0470 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-19 | Pan | troglodytes | Pan | troglodytes | 2.31 | Pan | troglodytes | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Pan troglodytes | Pan troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0782 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-12-03 | Pan | troglodytes | Pan | troglodytes | 2.24 | Pan | troglodytes | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Pan troglodytes | Pan troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1094 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 29.04.202 | Pithecia | pithecia | Pithecia | pithecia | 2.71 | Ursus | arctos | 1.62 | A | 1 | 1 | 0 | Pithecia pithecia | Ursus arctos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0600 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-09-06 | Pongo | abelii | Pongo | abelii | 2.22 | Pan | troglodytes | 1.72 | C | 0 | 0 | 1 | Pongo abelii | Pan troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0680 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-29 | Saguinus | imperator | Saguinus | imperator | 2.42 | Saguinus | midas | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Saguinus imperator | Saguinus midas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0750 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Saguinus | midas | Saguinus | midas | 2.3 | Saguinus | imperator | 2.18 | B | 0 | 0 | 1 | Saguinus midas | Saguinus imperator | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0286 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Saimiri | boliviensis | Saimiri | boliviensis | 2.63 | Saimiri | boliviensis | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Saimiri boliviensis | Saimiri boliviensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0490 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Saimiri | boliviensis | Saimiri | boliviensis | 2.31 | Saimiri | boliviensis | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Saimiri boliviensis | Saimiri boliviensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0899 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Saimiri | boliviensis | Saimiri | boliviensis | 2.57 | Saimiri | boliviensis | 2.11 | A | 1 | 1 | 0 | Saimiri boliviensis | Saimiri boliviensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0772 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Theropithecus | gelada | Theropithecus | gelada | 2.46 | Theropithecus | gelada | 1.93 | A | 1 | 1 | 0 | Theropithecus gelada | Theropithecus gelada | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0849 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-09-18 | Theropithecus | gelada | Theropithecus | gelada | 2.56 | Theropithecus | gelada | 1.96 | A | 1 | 1 | 0 | Theropithecus gelada | Theropithecus gelada | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0675 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-05-14 | Trachypithecus | auratus | Trachypithecus | auratus | 2.21 | Trachypithecus | auratus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Trachypithecus auratus | Trachypithecus auratus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0918 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-02-19 | Trachypithecus | auratus | Trachypithecus | auratus | 2.36 | Trachypithecus | auratus | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Trachypithecus auratus | Trachypithecus auratus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0543 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Boa | constrictor | Boa | constrictor | 2.53 | Lampropeltis | abnorma | 1.68 | A | 1 | 1 | 0 | Boa constrictor | Lampropeltis abnorma | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0686 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-09 | Caiman | latirostris | Caiman | latirostris | 2.39 | Paleosuchus | palpebrosus | 1.54 | A | 1 | 1 | 0 | Caiman latirostris | Paleosuchus palpebrosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0110 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Carettochelys | insculpta | Carettochelys | insculpta | 2.68 | Carettochelys | insculpta | 1.63 | A | 1 | 1 | 0 | Carettochelys insculpta | Carettochelys insculpta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1077 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Carettochelys | insculpta | Carettochelys | insculpta | 2.53 | Carettochelys | insculpta | 1.8 | A | 1 | 1 | 0 | Carettochelys insculpta | Carettochelys insculpta | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0649 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Chelodina | expansa | Chelodina | expansa | 2.54 | Testudo | hermanni | 1.41 | A | 1 | 1 | 0 | Chelodina expansa | Testudo hermanni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0051 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-04-16 | Chelodina | sp. | Chelodina | sp | 2.16 | Chelodina | expansa | 1.35 | A | 0 | 0 | 1 | Chelodina sp | Chelodina expansa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0938 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Chelonoidis | nigra | Chelonoidis | nigra | 2.51 | Testudo | hermanni | 1.65 | A | 1 | 1 | 0 | Chelonoidis nigra | Testudo hermanni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0886 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Crocodylus | niloticus | Crocodylus | niloticus | 2.16 | Crocodylus | niloticus | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Crocodylus niloticus | Crocodylus niloticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1020 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2020-11-24 | Crocodylus | niloticus | Crocodylus | niloticus | 2.36 | Crocodylus | niloticus | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Crocodylus niloticus | Crocodylus niloticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1038 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2020-10-27 | Crocodylus | niloticus | Crocodylus | niloticus | 2.35 | Crocodylus | niloticus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Crocodylus niloticus | Crocodylus niloticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0760 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-19 | Crocodylus | porosus | Crocodylus | porosus | 2.47 | Crocodylus | niloticus | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Crocodylus porosus | Crocodylus niloticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0884 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Crocodylus | sp. | Crocodylus | niloticus | 2.14 | Crocodylus | niloticus | 1.38 | A | 0 | 0 | 1 | Crocodylus niloticus | Crocodylus niloticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0919 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2020-01-30 | Crocodylus | sp. | Crocodylus | niloticus | 2.42 | Crocodylus | niloticus | 2.23 | A | 0 | 0 | 1 | Crocodylus niloticus | Crocodylus niloticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0391 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Crotalus | durissus | Crotalus | durissus | 2.42 | Python | molurus | 1.12 | A | 1 | 1 | 0 | Crotalus durissus | Python molurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0671 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-09 | Elaphe | quatuorlineata | Elaphe | quatuorlineata | 2.4 | Boa | constrictor | 1.57 | A | 1 | 1 | 0 | Elaphe quatuorlineata | Boa constrictor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1107 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Eublepharis | macularius | Eublepharis | macularius | 2.47 | Spheniscus | demersus | 1.29 | A | 1 | 1 | 0 | Eublepharis macularius | Spheniscus demersus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0451 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-06 | Furcifer | pardalis | Furcifer | pardalis | 2.63 | Bos | taurus | 1.41 | A | 1 | 1 | 0 | Furcifer pardalis | Bos taurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0732 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-10-12 | Intellagama | lesueurii | Intellagama | lesueurii | 2.17 | Saimiri | boliviensis | 1.26 | A | 1 | 1 | 0 | Intellagama lesueurii | Saimiri boliviensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0819 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-11 | Lampropeltis | abnorma | Lampropeltis | abnorma | 2.52 | Equus | hemionus | 1.44 | A | 1 | 1 | 0 | Lampropeltis abnorma | Equus hemionus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0694 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-08-17 | Mauremys | reevesii | Mauremys | reevesii | 2.62 | Coturnix | delegorguei | 1.24 | A | 1 | 1 | 0 | Mauremys reevesii | Coturnix delegorguei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1113 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Naja | naja | Naja | naja | 2.48 | Python | molurus | 1.52 | A | 1 | 1 | 0 | Naja naja | Python molurus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0491 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Paleosuchus | palpebrosus | Paleosuchus | palpebrosus | 2.04 | Crocodylus | niloticus | 1.17 | A | 1 | 1 | 0 | Paleosuchus palpebrosus | Crocodylus niloticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0352 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Pogona | sp. | Pogona | sp. | 2.36 | Pionites | melanocephalus | 1.18 | A | 1 | 1 | 0 | Pogona sp. | Pionites melanocephalus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0594 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-06-12 | Python | molurus | Python | molurus | 2.54 | Crotalus | durissus | 1.41 | A | 1 | 1 | 0 | Python molurus | Crotalus durissus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0353 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Testudo | hermanni | Testudo | hermanni | 2.55 | Testudo | hermanni | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Testudo hermanni | Testudo hermanni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0450 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-06 | Testudo | hermanni | Testudo | hermanni | 2.61 | Testudo | hermanni | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Testudo hermanni | Testudo hermanni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0986 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Testudo | hermanni | Testudo | hermanni | 2.71 | Testudo | hermanni | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Testudo hermanni | Testudo hermanni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0926 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Trachemys | scripta | Trachemys | scripta | 2.56 | Testudo | hermanni | 1.59 | A | 1 | 1 | 0 | Trachemys scripta | Testudo hermanni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0783 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-01-15 | Apodemus | sylvaticus | Apodemus | sylvaticus | 2.55 | Sus | scrofa | 1.46 | A | 1 | 1 | 0 | Apodemus sylvaticus | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0817 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-29 | Apodemus | sylvaticus | Apodemus | sylvaticus | 2.35 | Apodemus | sylvaticus | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Apodemus sylvaticus | Apodemus sylvaticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0593 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-06-12 | Castor | canadensis | Castor | canadensis | 2.57 | Castor | fiber | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Castor canadensis | Castor fiber | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0281 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Castor | fiber | Castor | fiber | 2.32 | Castor | canadensis | 2.09 | B | 0 | 0 | 1 | Castor fiber | Castor canadensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0544 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Castor | fiber | Castor | fiber | 2.1 | Castor | canadensis | 2.06 | B | 0 | 0 | 1 | Castor fiber | Castor canadensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0767 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Castor | fiber | Castor | fiber | 2.24 | Castor | canadensis | 2.17 | B | 0 | 0 | 1 | Castor fiber | Castor canadensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 0841 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-10-17 | Castor | fiber | Castor | fiber | 2.24 | Castor | canadensis | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Castor fiber | Castor canadensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | M 1075 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Castor | fiber | Castor | canadensis | 2.13 | Castor | fiber | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Castor canadensis | Castor fiber | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0833 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-10-22 | Cavia | magna | Cavia | magna | 2.59 | Cavia | porcellus | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Cavia magna | Cavia porcellus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0067 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-22 | Cavia | porcellus | Cavia | porcellus | 2.11 | Cavia | magna | 1.58 | A | 1 | 1 | 0 | Cavia porcellus | Cavia magna | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0222 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-14 | Chinchilla | sp. | Chinchilla | sp. | 2.42 | Chinchilla | sp. | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Chinchilla sp. | Chinchilla sp. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0809 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-05-14 | Chinchilla | sp. | Chinchilla | sp. | 2.46 | Chinchilla | sp. | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Chinchilla sp. | Chinchilla sp. | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1108 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Cricetus | cricetus | Cricetus | cricetus | 2.64 | Cricetus | cricetus | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Cricetus cricetus | Cricetus cricetus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1633 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 2021-11-18 | Cricetus | cricetus | Cricetus | cricetus | 2.55 | Cricetus | cricetus | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Cricetus cricetus | Cricetus cricetus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0712 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-14 | Dolichotis | patagonum | Dolichotis | patagonum | 2.5 | Dolichotis | patagonum | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Dolichotis patagonum | Dolichotis patagonum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0713 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-14 | Dolichotis | patagonum | Dolichotis | patagonum | 2.45 | Dolichotis | patagonum | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Dolichotis patagonum | Dolichotis patagonum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1023 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-12-08 | Dolichotis | patagonum | Dolichotis | patagonum | 2.5 | Dolichotis | patagonum | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Dolichotis patagonum | Dolichotis patagonum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0620 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-21 | Heterocephalus | glaber | Heterocephalus | glaber | 2.57 | Pteropus | vampyrus | 1.47 | A | 1 | 1 | 0 | Heterocephalus glaber | Pteropus vampyrus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0725 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Hystrix | indica | Hystrix | indica | 2.27 | Hystrix | indica | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Hystrix indica | Hystrix indica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0726 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Hystrix | indica | Hystrix | indica | 2.17 | Hystrix | indica | 1.85 | A | 1 | 1 | 0 | Hystrix indica | Hystrix indica | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0493 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Myocastor | coypus | Myocastor | coypus | 2.24 | Sus | scrofa | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Myocastor coypus | Sus scrofa | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0781 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Myodes | glareolus | Myodes | glareolus | 2.57 | Myodes | glareolus | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Myodes glareolus | Myodes glareolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0815 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-17 | Myodes | glareolus | Myodes | glareolus | 2.62 | Myodes | glareolus | 1.63 | A | 1 | 1 | 0 | Myodes glareolus | Myodes glareolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0816 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-17 | Myodes | glareolus | Myodes | glareolus | 2.56 | Myodes | glareolus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Myodes glareolus | Myodes glareolus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0673 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-09 | Rattus | norvegicus | Rattus | norvegicus | 2.25 | Ovis | aries | 1.37 | A | 1 | 1 | 0 | Rattus norvegicus | Ovis aries | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0282 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Sciurus | vulgaris | Sciurus | vulgaris | 2.5 | Sciurus | vulgaris | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Sciurus vulgaris | Sciurus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 0505 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-27 | Sciurus | vulgaris | Sciurus | vulgaris | 2.54 | Sciurus | vulgaris | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Sciurus vulgaris | Sciurus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | M 1117 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-26 | Sciurus | vulgaris | Sciurus | vulgaris | 2.62 | Sciurus | vulgaris | 2.09 | A | 1 | 1 | 0 | Sciurus vulgaris | Sciurus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies)
Parameter: | Anseriformes |  | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendeter Organismus | Score | richtig-negativ | falsch-positiv
Test auf spektrale Nähe zum Parameter |  |  | M 1177 | 3; sequenced; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-09-20 | Balaenoptera acutorostrata | 0.86 | 1 | 0
Anzahl Isolate: | 1050 |  | M 0700 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Choloepus didactylus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 1306 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-20 | Choloepus didactylus | 0.77 | 1 | 0
richtig-negativ: | 1050 |  | M 0803 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2019-02-01 | Crocidura russula | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0944 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-04-07 | Heterohyrax brucei | 0.53 | 1 | 0
falsch-positiv: | 0 |  | M 1090 | 3; sequenced | OSextr | 2021-04-29 | Octopus vulgaris | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0235 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-18 | Procavia capensis | 1.09 | 1 | 0
| 0% |  | M 0639 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-02-08 | Pteropus vampyrus | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 0802 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-02-01 | Pteropus vampyrus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 0810 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-05-14 | Pteropus vampyrus | 0.79 | 1 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | M 0857 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-11-12 | Pteropus vampyrus | 0.81 | 1 | 0
| 1.7 | Genus | M 1079 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Pteropus vampyrus | 0.63 | 1 | 0
Es wird gegen eine nur aus dem Parameter bestehende DB geprüft. |  |  | M 0776 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Tamandua tetradactyla | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0838 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-07-03 | Tolypeutes matacus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0957 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-12 | Tursiops truncatus | 0.51 | 1 | 0
|  |  | M 0013 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-08-12 | Sus scrofa | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 3007 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 29.07.2015 | Sus scrofa | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 3021 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 08.06.2015 | Sus scrofa | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 3028 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 01.07.2015 | Sus scrofa | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 3033 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 07.07.2015 | Sus scrofa | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 3041 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 14.07.2015 | Sus scrofa | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 3046 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 16.07.2015 | Sus scrofa | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 3127 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus scrofa | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 0005 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Sus scrofa | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 3071 | 2; hunted wild animal | OSextr | 23.10.2015 | Sus scrofa | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 3074 | 2; hunted wild animal | OSextr | 23.10.2015 | Sus scrofa | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0768 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Addax nasomaculatus | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 0890 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-02 | Antidorcas marsupialis | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0069 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-02 | Antilope cervicapra | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 0509 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Antilope cervicapra | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 0701 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Antilope cervicapra | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0046 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-14 | Bison bison | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0511 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Bison bonasus | 0.62 | 1 | 0
|  |  | M 1008 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Bison bonasus | 1.12 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003194 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos taurus | 0.67 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003378 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos taurus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003549 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos taurus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003686 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos taurus | 0.66 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000239 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos taurus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000331 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-02-01 | Bos taurus | 0.62 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001603 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 2018-06-22 | Bos taurus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0004 d4 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-05-04 | Bos taurus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0048 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-08-12 | Bos taurus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 3013 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Bos taurus | 0.69 | 1 | 0
|  |  | M 3044 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 16.07.2015 | Bos taurus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 3051 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 13.10.2015 | Bos taurus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | RRW318 | 3; PCR | Osextr | 2019-12-20 | Bos taurus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | RRW489 | 3; PCR | OSextr | 2021-06-30 | Bos taurus | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 0250 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Bos mutus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0426 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-07-14 | Bos taurus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0745 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-02-01 | Bos taurus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0054 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 14.10.2015 | Bos taurus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0088 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Bos taurus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 0093 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-03 | Bos taurus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 0118 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Bos taurus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 0123 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-15 | Bos taurus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0173 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-28 | Bos taurus | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 0181 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-28 | Bos taurus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 0267 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-05-06 | Bos taurus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0409 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-28 | Bos taurus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0526 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2016-12-13 | Bos taurus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 1058 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-04-29 | Bos taurus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 3065 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Bos taurus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 3130 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos taurus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 3133 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos taurus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 3136 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos taurus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 3139 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Bos taurus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 3153 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 30.10.2015 | Bos taurus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 3165 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-28 | Bos taurus | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 3174 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos taurus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 3177 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos taurus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 3180 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos taurus | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 3183 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Bos taurus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 3226 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-18 | Bos taurus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 3229 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-23 | Bos taurus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 3232 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-23 | Bos taurus | 0.66 | 1 | 0
|  |  | V 0030 | 3; sensorical analysis, declaration | OSextr | 2016-10-13 | Bos taurus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0206 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Bubalus arnee | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 0927 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Syncerus caffer | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0929 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Syncerus caffer | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 0698 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Taurotragus oryx | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0974 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Taurotragus oryx | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 0845 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-07-04 | Tragelaphus eurycerus | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 1076 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-03-26 | Tragelaphus eurycerus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0246 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-04-14 | Tragelaphus imberbis | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0670 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-25 | Tragelaphus imberbis | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 0818 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-04-10 | Tragelaphus imberbis | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0484 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Tragelaphus strepsiceros | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 1482 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-21 | Tragelaphus strepsiceros | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 0283 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Cephalophus natalensis | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 0727 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Connochaetes taurinus | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 1105 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-25 | Connochaetes taurinus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 1098 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr | 2021-05-03 | Damaliscus pygargus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0874 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-12-12 | Damaliscus pygargus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 1303 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-23 | Gazella dorcas | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0483 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-09 | Gazella leptoceros | 0.56 | 1 | 0
|  |  | M 0704 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella subgutturosa | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0705 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella subgutturosa | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0706 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella subgutturosa | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0707 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella subgutturosa | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0708 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella subgutturosa | 0.34 | 1 | 0
|  |  | M 0709 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Gazella subgutturosa | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 0971 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Gazella subgutturosa | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 1109 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Gazella subgutturosa | 0.49 | 1 | 0
|  |  | M 0759 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Kobus ellipsiprymnus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0950 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Kobus ellipsiprymnus | 0.72 | 1 | 0
|  |  | M 0756.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Litocranius walleri | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 1100 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Madoqua kirkii | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0695 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Oryx dammah | 0.54 | 1 | 0
|  |  | M 0721 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Oryx dammah | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0722 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-17 | Oryx dammah | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 0976 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-06-02 | Oryx dammah | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 1112 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Oryx dammah | 0.62 | 1 | 0
|  |  | M 1026 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-12-08 | Oryx gazella | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0747 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Redunca fulvorufula | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 0932 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Redunca fulvorufula | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 0072 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Camelus dromedarius | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0143 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-23 | Camelus dromedarius | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0390 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-06-27 | Camelus dromedarius | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 0814.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-02-28 | Camelus dromedarius | 0.67 | 1 | 0
|  |  | M 0814.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-04-06 | Camelus dromedarius | 0.42 | 1 | 0
|  |  | M 0375 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-04 | Camelus ferus | 0.54 | 1 | 0
|  |  | M 0445 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Camelus ferus | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 0528 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-12-13 | Camelus ferus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 0740 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-10-18 | Camelus ferus | 0.58 | 1 | 0
|  |  | M 0998 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Camelus sp | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0446 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Lama glama | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0583 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-03-17 | Lama glama | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 0746 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2019-01-08 | Lama glama | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0444 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Vicugna pacos | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0481 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Vicugna pacos | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0094 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-16 | Vicugna pacos | 0.68 | 1 | 0
|  |  | M 0289 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Vicugna pacos | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0427 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-23 | Vicugna pacos | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0482 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-02-20 | Vicugna pacos | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0964 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-05-25 | Vicugna pacos | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 3089 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 28.10.2015 | Vicugna pacos | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0753 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Vicugna vicugna | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0933 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Vicugna vicugna | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0009 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-01 | Ammotragus lervia | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0068 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-10-22 | Ammotragus lervia | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 0774 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-16 | Budorcas taxicolor | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0786 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-12-11 | Budorcas taxicolor | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 0684 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-07-09 | Budorcas taxicolor | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 1115 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-26 | Budorcas taxicolor | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 0031 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2015-09-07 | Capra aegagrus | 0.7 | 1 | 0
|  |  | M 0040 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-09-09 | Capra aegagrus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 3009 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 29.07.2015 | Capra aegagrus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | RRW521 | 3; PCR | OSextr | 2021-07-01 | Capra aegagrus | 0.58 | 1 | 0
|  |  | M 0751 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Capra aegagrus | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 0127 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Capra aegagrus | 0.68 | 1 | 0
|  |  | M 0300 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Capra aegagrus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 0303 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Capra aegagrus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0376 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-04 | Capra aegagrus | 0.35 | 1 | 0
|  |  | M 1103 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-05-04 | Capra aegagrus | 0.69 | 1 | 0
|  |  | M 3064 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Capra aegagrus | 0.49 | 1 | 0
|  |  | M 3213 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-15 | Capra aegagrus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0205 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Capra falconeri | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 1302 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-09-20 | Capra falconeri | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0198 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-16 | Capra ibex | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 0460 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Capra ibex | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0696 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-09-12 | Capra ibex | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 1037 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-02-01 | Capra sibirica | 0.73 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000864 | 3; PCR, Microchip Array | OSextr | 2021-03-09 | Ovis aries | 0.83 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000979 | 3; PCR | Osextr [007] | 2021-03-09 | Ovis aries | 0.88 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001029 | 3; PCR | Osextr [007] | 2021-03-10 | Ovis aries | 0.91 | 1 | 0
|  |  | 4201-2020-001119 | 3; PCR, Microchip Array | OSextr | 2021-03-09 | Ovis aries | 0.86 | 1 | 0
|  |  | 4201-2020-001302 | 3; PCR | Osextr [007] | 2021-03-09 | Ovis aries | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0935 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-18 | Ovis aries | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0973 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-07-20 | Ovis aries | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 1004 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 2020-10-05 | Ovis aries | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0129 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Ovis aries | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0309 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Ovis aries | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0316 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-18 | Ovis aries | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 0322 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-07-12 | Ovis aries | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0380 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-08-03 | Ovis aries | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0463 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Ovis aries | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0632 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2018-01-16 | Ovis aries | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 3058 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Ovis aries | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 3185 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-01-29 | Ovis aries | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 3201 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-15 | Ovis aries | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 3209 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-02-15 | Ovis aries | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0749 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-11-15 | Pseudois nayaur | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 0949 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-03-04 | Pseudois nayaur | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0071 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Alces alces | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0074 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Alces alces | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 1006 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Axis axis | 0.65 | 1 | 0
|  |  | M 0029 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-11-05 | Capreolus capreolus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0112 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-30 | Capreolus capreolus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0223 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-07-18 | Capreolus capreolus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0227 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-30 | Capreolus capreolus | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0236 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Capreolus capreolus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0240 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 04.04.2016 | Capreolus capreolus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0306 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Capreolus capreolus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0372 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-04 | Capreolus capreolus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 0449 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-09-12 | Capreolus capreolus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0478 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-10-19 | Capreolus capreolus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0503 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-11-10 | Capreolus capreolus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0561 | 3; sequenced | OSextr | 2017-01-24 | Capreolus capreolus | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0606 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-10-24 | Capreolus capreolus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 0642 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-02-13 | Capreolus capreolus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0869 | 3; sequenced | OSextr | 2020-04-06 | Capreolus capreolus | 0.7 | 1 | 0
|  |  | M 0897 | 1; sensorical analysis, declaration | OSextr | 2019-12-10 | Capreolus capreolus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 0901 | 1; sensorical analysis, declaration | OSextr | 2019-12-10 | Capreolus capreolus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 1040 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 2020-12-08 | Capreolus capreolus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 1083 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-03-26 | Capreolus capreolus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 1084 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-03-26 | Capreolus capreolus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0082 | 3; PCR, Patho | OSextr | 2015-12-02 | Capreolus sp | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 1648 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2021-11-18 | Cervus elaphus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 1680 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-08-03 | Cervus elaphus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 0533 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2016-12-09 | Cervus elaphus | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 0535 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2016-12-09 | Cervus elaphus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0537 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 2016-12-08 | Cervus elaphus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0608 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2017-11-07 | Cervus elaphus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0629 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-01-08 | Cervus elaphus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | M 0640 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-02-13 | Cervus elaphus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0738 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-10-17 | Cervus elaphus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0796 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2018-11-20 | Cervus elaphus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0868 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2019-11-19 | Cervus elaphus | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 1085 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2021-03-26 | Cervus elaphus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 1668 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2022-08-09 | Cervus hanglu | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0264 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2016-05-17 | Cervus nippon | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0683 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2018-06-29 | Cervus nippon | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 1027 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 2020-12-08 | Cervus nippon | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 1035 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 2021-02-01 | Cervus nippon | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0076 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2015-12-11 | Cervus nippon | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 1003 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 2020-10-05 | Cervus nippon | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0574 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 2017-03-06 | Cervus sp. | 0.68 | 1 | 0
|  |  | M 0621 | 2; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 2017-11-28 | Cervus sp. | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 0623 | 2; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 43081 | Cervus sp. | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0794.1 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 43403 | Cervus sp. | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 0192 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42409 | Dama dama | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0521 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 42692 | Dama dama | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0570 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 42732 | Dama dama | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0613 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 43080 | Dama dama | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0651 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43172 | Dama dama | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 0794.2 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 43760 | Dama dama | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0850 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 43755 | Dama dama | 0.93 | 1 | 0
|  |  | M 0873 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43788 | Dama dama | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 0079 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42340 | Rangifer tarandus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0201 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Rangifer tarandus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 0888 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43781 | Rangifer tarandus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 0939 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Rangifer tarandus | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 1000 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44109 | Rangifer tarandus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0951 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Rucervus eldii | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 0070 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42340 | Rusa alfredi | 0.72 | 1 | 0
|  |  | M 0981 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Rusa alfredi | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 0982 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44027 | Rusa alfredi | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0983 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44027 | Rusa alfredi | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0190 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Rusa timorensis | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 1007 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 44230 | Giraffa camelopardalis | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0489 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Giraffa reticulata | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0832 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43584 | Giraffa reticulata | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0844 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43650 | Giraffa reticulata | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 0961 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43976 | Giraffa reticulata | 0.51 | 1 | 0
|  |  | M 0979 | 4; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43992 | Hippopotamus amphibius | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0934 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Moschus moschiferus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0053 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42313 | Okapia johnstoni | 0.76 | 1 | 0
|  |  | M 1044 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44242 | Pecari tajacu | 0.94 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003183 | 3; ELISA | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.83 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003184 | 3; ELISA | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.84 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003759 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.81 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003830 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.82 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003915 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.77 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003916 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.59 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003970 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-003971 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.9 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004063 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.84 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004064 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 1.01 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004228 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 1.14 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004247 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004251 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.93 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004258 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.94 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004259 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.87 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004277 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.59 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004280 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.79 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004313 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.92 | 1 | 0
|  |  | 4201-2017-004324 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.83 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000040 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43126 | Sus scrofa | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 3015 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 30.07.2015 | Sus scrofa | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 3016 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Sus scrofa | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 3017 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Sus scrofa | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 3069 | 2; hunted wild animal | OSextr | 23.10.2015 | Sus scrofa | 0.84 | 1 | 0
|  |  | RRW451 | 3; PCR | OSextr | 44378 | Sus scrofa | 0.81 | 1 | 0
|  |  | RRW482 | 3; PCR | OSextr | 44530 | Sus scrofa | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0880 | 3; veterinary post mortem pathology, sequenced | OSextr | 43811 | Babyrousa celebensis | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 1018 | 3; veterinary post mortem pathology, sequenced | OSextr | 44173 | Babyrousa celebensis | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0096 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42395 | Sus scrofa | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 0265 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42496 | Sus scrofa | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0530 d1 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42548 | Sus scrofa | 0.8 | 1 | 0
|  |  | M 0530 d6 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42548 | Sus scrofa | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 3020 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 08.06.2015 | Sus scrofa | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 3057 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Sus scrofa | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 3110 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus scrofa | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 3114 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus scrofa | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 3118 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus scrofa | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 3124 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus scrofa | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 3128 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 29.10.2015 | Sus scrofa | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 3150 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.10.2015 | Sus scrofa | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 3159 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42412 | Sus scrofa | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 3168 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42398 | Sus scrofa | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 3171 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42398 | Sus scrofa | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 0086 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42354 | Sus scrofa | 0.6 | 1 | 0
|  |  | M 3063 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Sus scrofa | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 3075 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus scrofa | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 3095 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus scrofa | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 3099 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus scrofa | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 3102 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus scrofa | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 3107 | 2; hunted wild animal | OSextr | 28.10.2015 | Sus scrofa | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 3142 | 2; hunted wild animal | OSextr | 30.10.2015 | Sus scrofa | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 3145 | 2; hunted wild animal | OSextr | 30.10.2015 | Sus scrofa | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 3166 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42398 | Sus scrofa | 1.19 | 1 | 0
|  |  | RRW422 | 3; PCR | Osextr | 44169 | Meleagris gallopavo | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 0248 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Accipiter gentilis | 1.55 | 1 | 0
|  |  | M 0959 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43976 | Accipiter gentilis | 1.75 | 1 | 0
|  |  | M 0769 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Aegypius monachus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 0027 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42279 | Buteo buteo | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0137 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Buteo buteo | 1.37 | 1 | 0
|  |  | M 0237 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Buteo buteo | 1.32 | 1 | 0
|  |  | M 0249 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Buteo buteo | 1.55 | 1 | 0
|  |  | M 0960 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43976 | Buteo buteo | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0392 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Gyps africanus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0200 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Gyps fulvus | 1.48 | 1 | 0
|  |  | M 0821 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43584 | Gyps fulvus | 1.35 | 1 | 0
|  |  | M 1653 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 44518 | Gyps fulvus | 1.59 | 1 | 0
|  |  | M 0269 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Gyps rueppelli | 1.41 | 1 | 0
|  |  | M 0723 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Haliaeetus albicilla | 1.7 | 1 | 0
|  |  | M 0492 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Milvus migrans | 1.33 | 1 | 0
|  |  | M 0032 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42290 | Milvus milvus | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0279 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Milvus milvus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0598 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43004 | Milvus milvus | 1.53 | 1 | 0
|  |  | M 0656 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Milvus milvus | 1.4 | 1 | 0
|  |  | M 0956 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43976 | Milvus milvus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | M 0923 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Sagittarius serpentarius | 1.55 | 1 | 0
|  |  | M 0597 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42543 | Bucorvus abyssinicus | 1.47 | 1 | 0
|  |  | M 1626 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 44518 | Bucorvus leadbeateri | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0507 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Dromaius novaehollandiae | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0229 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Burhinus grallarius | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 0442 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42649 | Burhinus grallarius | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 0612 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43046 | Vanellus vanellus | 1.55 | 1 | 0
|  |  | M 1096 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44315 | Larosterna inca | 1.55 | 1 | 0
|  |  | M 0207 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Leucophaeus modestus | 1.67 | 1 | 0
|  |  | M 0177 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Ciconia abdimii | 1.49 | 1 | 0
|  |  | M 0942 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Ciconia abdimii | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 0943 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Ciconia abdimii | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0946 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Ciconia boyciana | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0158 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Ciconia ciconia | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0166 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42412 | Ciconia ciconia | 1.6 | 1 | 0
|  |  | M 0234 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Ciconia ciconia | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0277 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Ciconia ciconia | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0596 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43004 | Ciconia ciconia | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0842 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Ciconia ciconia | 1.33 | 1 | 0
|  |  | M 0233 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Ciconia nigra | 1.63 | 1 | 0
|  |  | M 0488 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Urocolius macrourus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 0036 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Columba livia | 1.5 | 1 | 0
|  |  | M 0114 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43060 | Columba livia | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 0167 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42412 | Columba livia | 1.33 | 1 | 0
|  |  | M 0170 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Columba livia | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0370 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42605 | Columba livia | 1.15 | 1 | 0
|  |  | M 0553 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42789 | Columba livia | 1.33 | 1 | 0
|  |  | M 0822 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Columba livia | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0064 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 22.10.2015 | Columba palumbus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0611 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43046 | Columba palumbus | 1.43 | 1 | 0
|  |  | M 0080 | 2; PCR, Patho | OSextr | 42340 | Columbidae | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0512 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Geopelia cuneata | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0550 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42786 | Geopelia cuneata | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0441 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42649 | Ptilinopus pulchellus | 1.36 | 1 | 0
|  |  | M 0860 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43810 | Streptopelia senegalensis | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 0044 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42290 | Coracias caudatus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | M 0988 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Merops apiaster | 1.36 | 1 | 0
|  |  | M 0989 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Merops apiaster | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0033 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42290 | Falco peregrinus | 1.34 | 1 | 0
|  |  | M 0955 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43976 | Falco peregrinus | 1.51 | 1 | 0
|  |  | M 1042 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44228 | Falco peregrinus | 1.48 | 1 | 0
|  |  | M 0152 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Falco tinnunculus | 1.52 | 1 | 0
|  |  | M 0440 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42649 | Falco tinnunculus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | M 0729 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Falco tinnunculus | 1.5 | 1 | 0
|  |  | M 0777 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Phalcoboenus australis | 1.52 | 1 | 0
|  |  | M 1484 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44462 | Callipepla californica | 1.38 | 1 | 0
|  |  | M 1486 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44462 | Callipepla californica | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0514 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Chrysolophus pictus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0496 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Coturnix chinensis | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 1308 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44459 | Coturnix chinensis | 1.22 | 1 | 0
|  |  | M 3250 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42474 | Coturnix chinensis | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 0020 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42279 | Coturnix coturnix | 1.16 | 1 | 0
|  |  | M 1487 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44460 | Coturnix coturnix | 1.54 | 1 | 0
|  |  | M 0138 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Coturnix delegorguei | 1.13 | 1 | 0
|  |  | M 0784 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43445 | Coturnix japonica | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0991 | 3; sequenced; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44083 | Coturnix japonica | 1.4 | 1 | 0
|  |  | M 0996 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44083 | Coturnix japonica | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 1307 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44459 | Coturnix japonica | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 1483 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44678 | Coturnix japonica | 1.22 | 1 | 0
|  |  | M 1483 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44678 | Coturnix japonica | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0330 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 27.05.2016 | Coturnix sp | 1.09 | 1 | 0
|  |  | RRW329 | 3; PCR | OSextr | 44172 | Gallus galllus | 1.45 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000207 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.48 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000209 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.34 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000211 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.35 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000240 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.5 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000756 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000757 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.48 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000834 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000835 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000948 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000954 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.36 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000971 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.46 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000974 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.31 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000975 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000981 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.16 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001031 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.43 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001043 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001048 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.43 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001055 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001056 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001074 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001076 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001083 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.45 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001107 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001110 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001352 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001353 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43224 | Gallus gallus | 1.22 | 1 | 0
|  |  | M 0003 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42278 | Gallus gallus | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0015 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42256 | Gallus gallus | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 0021 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42256 | Gallus gallus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 3004 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 23.07.2015 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 3039 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 14.07.2015 | Gallus gallus | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 3040 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 14.07.2015 | Gallus gallus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | RRW382 | 3; PCR | Osextr | 43855 | Gallus gallus | 1.47 | 1 | 0
|  |  | RRW415 | 3; PCR | OSextr | 44172 | Gallus gallus | 1.49 | 1 | 0
|  |  | RRW432 | 3; PCR | OSextr | 44172 | Gallus gallus | 1.36 | 1 | 0
|  |  | RRW484 | 3; PCR | OSextr | 44530 | Gallus gallus | 1.33 | 1 | 0
|  |  | RRW505 | 3; PCR | OSextr | 44379 | Gallus gallus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | RRW506 | 3; PCR | OSextr | 0 | Gallus gallus | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 0014 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42290 | Gallus gallus | 0.93 | 1 | 0
|  |  | M 0083 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 1.32 | 1 | 0
|  |  | M 0102 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0104 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42349 | Gallus gallus | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0105 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0106 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 0107 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 11.12.2015, 03.12.2015 | Gallus gallus | 1.16 | 1 | 0
|  |  | M 0111 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Gallus gallus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0113 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Gallus gallus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0116 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42361 | Gallus gallus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0130 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Gallus gallus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0136 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Gallus gallus | 1.24 | 1 | 0
|  |  | M 0162 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42474 | Gallus gallus | 1.64 | 1 | 0
|  |  | M 0168 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42395 | Gallus gallus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0185 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42397 | Gallus gallus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0251 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0252 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 0253 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0255 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0256 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | M 0257 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 0258 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0259 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42502 | Gallus gallus | 1.6 | 1 | 0
|  |  | M 0260 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42492 | Gallus gallus | 1.41 | 1 | 0
|  |  | M 0261 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42492 | Gallus gallus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0262 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42496 | Gallus gallus | 1.4 | 1 | 0
|  |  | M 0328 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 27.05.2016 | Gallus gallus | 1.32 | 1 | 0
|  |  | M 0335 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42529 | Gallus gallus | 1.35 | 1 | 0
|  |  | M 0358 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Gallus gallus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0359 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0360 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Gallus gallus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 0361 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0362 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Gallus gallus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0363 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Gallus gallus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0410 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42542 | Gallus gallus | 1.32 | 1 | 0
|  |  | M 0412 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Gallus gallus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0413 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Gallus gallus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | M 0416 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42562 | Gallus gallus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0417 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42563 | Gallus gallus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0418 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42562 | Gallus gallus | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 0419 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42562 | Gallus gallus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | M 0420 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42562 | Gallus gallus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0421 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42562 | Gallus gallus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0422 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42562 | Gallus gallus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | M 0423 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42562 | Gallus gallus | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0428 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42564 | Gallus gallus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0429 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42564 | Gallus gallus | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0430 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42542 | Gallus gallus | 1.41 | 1 | 0
|  |  | M 0546 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42786 | Gallus gallus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0948 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Gallus gallus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 1101 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44319 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 3012 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 30.07.2015 | Gallus gallus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 3047 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 20.10.2015 | Gallus gallus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 3048 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 20.10.2015 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 3070.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 1.5 | 1 | 0
|  |  | M 3077.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | M 3085.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 1.55 | 1 | 0
|  |  | M 3087.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Gallus gallus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 3188 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42409 | Gallus gallus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 3190 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42409 | Gallus gallus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 3192 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42412 | Gallus gallus | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 3193 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42412 | Gallus gallus | 1.55 | 1 | 0
|  |  | M 3215 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42418 | Gallus gallus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 3216 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42418 | Gallus gallus | 1.19 | 1 | 0
|  |  | M 3218 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42418 | Gallus gallus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 3219 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42418 | Gallus gallus | 1.43 | 1 | 0
|  |  | M 3235 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42423 | Gallus gallus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 3236 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42423 | Gallus gallus | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 3240 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42474 | Gallus gallus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 3244 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42474 | Gallus gallus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | M 3245 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42474 | Gallus gallus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | M 3247 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42474 | Gallus gallus | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 3249 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42474 | Gallus gallus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 3254.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 3254.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.33 | 1 | 0
|  |  | M 3256.1 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 3256.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Gallus gallus | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 1116 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44342 | Lophura edwardsi | 0.95 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-000947 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.05 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001559 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.07 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001636 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.21 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001637 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.28 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001640 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.67 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001696 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.04 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001737 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.24 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001745 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.37 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001746 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.16 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001819 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43270 | Meleagris gallopavo | 1.35 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001820 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.11 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001830 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.26 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001831 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.45 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001837 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.46 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001840 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.42 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001841 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.03 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001867 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.35 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001908 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.54 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001909 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.45 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-001970 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.45 | 1 | 0
|  |  | 4201-2018-002034 | 3; PCR, Microchip Array | Osextr [007] | 43280 | Meleagris gallopavo | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0010 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42256 | Meleagris gallopavo | 1.15 | 1 | 0
|  |  | M 0012 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42256 | Meleagris gallopavo | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0016 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42279 | Meleagris gallopavo | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0022 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42312 | Meleagris gallopavo | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 3030 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 01.07.2015 | Meleagris gallopavo | 1.05 | 1 | 0
|  |  | RRW388 | 3; PCR | Osextr | 43861 | Meleagris gallopavo | 1.4 | 1 | 0
|  |  | RRW413 | 3; PCR | Osextr | 43896 | Meleagris gallopavo | 1.37 | 1 | 0
|  |  | RRW422 | 3; PCR | Osextr | 44169 | Meleagris gallopavo | 1.14 | 1 | 0
|  |  | RRW491 | 3; PCR | OSextr | 44377 | Meleagris gallopavo | 1.32 | 1 | 0
|  |  | M 0056 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 14.10.2015 | Meleagris gallopavo | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0063 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42291 | Meleagris gallopavo | 1.24 | 1 | 0
|  |  | M 0098 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Meleagris gallopavo | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0099 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42341 | Meleagris gallopavo | 1.4 | 1 | 0
|  |  | M 0131 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Meleagris gallopavo | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0132 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42368 | Meleagris gallopavo | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0134 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Meleagris gallopavo | 1.4 | 1 | 0
|  |  | M 0135 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Meleagris gallopavo | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0165 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42395 | Meleagris gallopavo | 1.4 | 1 | 0
|  |  | M 0174 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42395 | Meleagris gallopavo | 1.33 | 1 | 0
|  |  | M 0254 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Meleagris gallopavo | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0263 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42507 | Meleagris gallopavo | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 0329 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 27.05.2016 | Meleagris gallopavo | 1.61 | 1 | 0
|  |  | M 0356 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Meleagris gallopavo | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 0357 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Meleagris gallopavo | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0364 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Meleagris gallopavo | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0365 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42529 | Meleagris gallopavo | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0411 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42544 | Meleagris gallopavo | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 0424 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42563 | Meleagris gallopavo | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0425 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42562 | Meleagris gallopavo | 1.56 | 1 | 0
|  |  | M 0432 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Meleagris gallopavo | 1.59 | 1 | 0
|  |  | M 0433 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Meleagris gallopavo | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0434 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Meleagris gallopavo | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0435 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Meleagris gallopavo | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0436 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Meleagris gallopavo | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0472 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42662 | Meleagris gallopavo | 1.1 | 1 | 0
|  |  | M 0539 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42772 | Meleagris gallopavo | 1.52 | 1 | 0
|  |  | M 0555 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42772 | Meleagris gallopavo | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0566 | 3; sequenced | OSextr | 42769 | Meleagris gallopavo | 1.41 | 1 | 0
|  |  | M 0567 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42759 | Meleagris gallopavo | 1.38 | 1 | 0
|  |  | M 0568 | 3; sequenced | OSextr | 42759 | Meleagris gallopavo | 1.35 | 1 | 0
|  |  | M 3059 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 21.10.2015 | Meleagris gallopavo | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 3189 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42409 | Meleagris gallopavo | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 3217 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42418 | Meleagris gallopavo | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 3237 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42474 | Meleagris gallopavo | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 3248 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42474 | Meleagris gallopavo | 0.93 | 1 | 0
|  |  | M 3251 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42474 | Meleagris gallopavo | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 3252 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Meleagris gallopavo | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 3253 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Meleagris gallopavo | 1.15 | 1 | 0
|  |  | M 3255 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Meleagris gallopavo | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0859 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43781 | Meleagris ocellata | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 1304 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44462 | Meleagris ocellata | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 1304 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44462 | Meleagris ocellata | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 0862 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43781 | Pavo cristatus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | M 0994 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44083 | Pavo cristatus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 1034 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 44173 | Pavo cristatus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0947 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43895 | Pavo muticus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0052 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42291 | Perdix perdix | 1.53 | 1 | 0
|  |  | M 0164 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Perdix perdix | 1.47 | 1 | 0
|  |  | M 0887 | 3; sequenced (CVUAS) | OSextr | 43811 | Perdix perdix | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0876 | 3; sequenced (CVUAS) | OSextr | 43811 | Phasianus colchicus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0992 | 3; sequenced | OSextr | 44083 | Phasianus colchicus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0993 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44083 | Phasianus colchicus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 1114 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44315 | Phasianus colchicus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 1097 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44315 | Polyplectron napoleonis | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 1043 | 3; veterinary post mortem pathology | Osextr [007] | 44228 | Tetrao urogallus | 1.19 | 1 | 0
|  |  | M 0103 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42395 | Tetraogallus himalayensis | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0825 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43584 | Tragopan temminckii | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0149 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Grus japonensis | 1.48 | 1 | 0
|  |  | M 0276 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Grus vipio | 1.57 | 1 | 0
|  |  | M 0547 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42786 | Fulica atra | 1.48 | 1 | 0
|  |  | M 0586 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42811 | Gallinula chloropus | 1.71 | 1 | 0
|  |  | M 0273 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Corvus corax | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0779 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Corvus cornix | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0035 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42297 | Corvus frugilegus | 1.24 | 1 | 0
|  |  | M 0186 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42409 | Estrilda sp. | 1.49 | 1 | 0
|  |  | M 0150 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Euodice cantans | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 3086.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42353 | Neochmia ruficauda | 1.71 | 1 | 0
|  |  | M 3045.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42349 | Pytilia melba | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0028 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42290 | Uraeginthus ianthinogaster | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0153 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Uraeginthus ianthinogaster | 1.65 | 1 | 0
|  |  | M 0241 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Cardinalis cardinalis | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 0245 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Euphonia violacea | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0041 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42290 | Serinus canaria | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0154 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Cossypha niveicapilla | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0244 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Nectarinia venusta | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 3081.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42349 | Parus major | 1.17 | 1 | 0
|  |  | M 0159 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Passer domesticus | 1.32 | 1 | 0
|  |  | M 0931 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Passer domesticus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0163 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42412 | Philetairus socius | 1.16 | 1 | 0
|  |  | M 0968 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Sitta europaea | 1.34 | 1 | 0
|  |  | M 1095 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44315 | Leucopsar rothschildi | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0122 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Ramphocelus bresilius | 1.19 | 1 | 0
|  |  | M 0925 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Geokichla sibirica | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0042 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42290 | Turdus merula | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 0275 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Turdus merula | 1.36 | 1 | 0
|  |  | M 0515 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43049 | Ardea cinerea | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0549 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42789 | Ardea cinerea | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0587 | 3; animal pathology | OSextr | 42811 | Ardea cinerea | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0716 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Ardea purpurea | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0228 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42535 | Butorides striata | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0714 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Pelecanus onocrotalus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0203 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Morus bassanus | 1.52 | 1 | 0
|  |  | M 0204 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Morus bassanus | 1.57 | 1 | 0
|  |  | M 0473 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42662 | Morus bassanus | 1.58 | 1 | 0
|  |  | M 0270 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Eudocimus ruber | 1.65 | 1 | 0
|  |  | M 1110 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44320 | Eudocimus ruber | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 0958 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43963 | Geronticus eremita | 1.48 | 1 | 0
|  |  | M 1102 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44319 | Phoeniconaias minor | 1.49 | 1 | 0
|  |  | M 0238 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Phoenicopterus roseus | 1.64 | 1 | 0
|  |  | M 0271 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Phoenicopterus roseus | 1.53 | 1 | 0
|  |  | M 0474 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42662 | Phoenicopterus roseus | 1.61 | 1 | 0
|  |  | M 0551 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42810 | Phoenicopterus roseus | 1.64 | 1 | 0
|  |  | M 0697 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43355 | Phoenicopterus ruber | 1.64 | 1 | 0
|  |  | M 0985 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Phoenicopterus ruber | 1.62 | 1 | 0
|  |  | M 1099 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44319 | Phoenicopterus ruber | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 0720 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Cacatua haematuropygia | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0552 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42810 | Cacatua moluccensis | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0548 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42810 | Eolophus roseicapilla | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0558 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42810 | Eolophus roseicapilla | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0034 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42291 | Nymphicus hollandicus | 1.49 | 1 | 0
|  |  | M 0333 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Agapornis sp. | 1.22 | 1 | 0
|  |  | M 0157 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Amazona aestiva | 1.67 | 1 | 0
|  |  | M 0045 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42291 | Amazona vinacea | 1.41 | 1 | 0
|  |  | M 0437 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42649 | Amazona vinacea | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 0169 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Anodorhynchus hyacinthinus | 1.59 | 1 | 0
|  |  | M 0599 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42908 | Anodorhynchus hyacinthinus | 1.24 | 1 | 0
|  |  | M 0867 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Anodorhynchus hyacinthinus | 1.67 | 1 | 0
|  |  | M 0242 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Ara ararauna | 1.66 | 1 | 0
|  |  | M 0724 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Ara ararauna | 1.51 | 1 | 0
|  |  | M 0151 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Barnardius zonarius | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0662 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Barnardius zonarius | 1.35 | 1 | 0
|  |  | M 0663 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Barnardius zonarius | 1.47 | 1 | 0
|  |  | M 0861 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43781 | Charmosyna placentis | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 0161 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Cyanoramphus novaezelandiae | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 0232 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Eclectus roratus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0243 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Eclectus roratus | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0226 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42535 | Melopsittacus undulatus | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0231 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Melopsittacus undulatus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 0274 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Melopsittacus undulatus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0557 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42810 | Melopsittacus undulatus | 1.16 | 1 | 0
|  |  | M 3079.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42349 | Melopsittacus undulatus | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 0853 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43755 | Nestor meridionalis | 1.41 | 1 | 0
|  |  | M 0278 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Pionites melanocephalus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | M 0666 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43292 | Platycercus elegans | 1.36 | 1 | 0
|  |  | M 0667 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Platycercus eximius | 1.5 | 1 | 0
|  |  | M 0155 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Poicephalus senegalus | 1.13 | 1 | 0
|  |  | M 0247 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Poicephalus senegalus | 1.16 | 1 | 0
|  |  | M 0272 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Psephotus dissimilis | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0117 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42361 | Psittacula derbiana | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0334 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Psittacus erithacus | 1.54 | 1 | 0
|  |  | M 0443 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42649 | Psittacus erithacus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0603 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43032 | Rhea americana | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0824 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43563 | Rhea americana | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 1104 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44320 | Rhea americana | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0836 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Spheniscidae | 1.3 | 1 | 0
|  |  | M 0475 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42296 | Spheniscus demersus | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 0863 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43781 | Spheniscus demersus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 1025 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44159 | Spheniscus demersus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0501 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42830 | Spheniscus humboldti | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0665 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Spheniscus humboldti | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 0702 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43355 | Spheniscus humboldti | 1.29 | 1 | 0
|  |  | M 0703 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43355 | Spheniscus humboldti | 1.48 | 1 | 0
|  |  | M 0510 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Spheniscus magellanicus | 1.35 | 1 | 0
|  |  | M 0516 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Spheniscus magellanicus | 1.16 | 1 | 0
|  |  | M 0711 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Spheniscus magellanicus | 1.5 | 1 | 0
|  |  | M 0268 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Bubo bubo | 1.66 | 1 | 0
|  |  | M 0284 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Bubo bubo | 1.52 | 1 | 0
|  |  | M 0699 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43355 | Bubo bubo | 1.15 | 1 | 0
|  |  | M 0730 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Bubo bubo | 1.24 | 1 | 0
|  |  | M 0731 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Bubo bubo | 1.47 | 1 | 0
|  |  | M 0936 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Bubo bubo | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0160 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Bubo scandiacus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | M 0148 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Strix nebulosa | 1.5 | 1 | 0
|  |  | M 0987 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Strix nebulosa | 1.48 | 1 | 0
|  |  | M 0820 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43755 | Struthio camelus | 1.25 | 1 | 0
|  |  | M 0139 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42361 | Struthio camelus | 1.41 | 1 | 0
|  |  | M 0508 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Struthio camelus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | M 0554 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42786 | Struthio camelus | 1.43 | 1 | 0
|  |  | M 0604 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 43032 | Struthio camelus | 1.28 | 1 | 0
|  |  | M 0630 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 43116 | Struthio camelus | 1.47 | 1 | 0
|  |  | M 0693 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 43338 | Struthio camelus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | M 0801 | 3; sequenced | OSextr | 43116 | Struthio camelus | 1.46 | 1 | 0
|  |  | M 0855 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 43116 | Struthio camelus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 0856 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 43116 | Struthio camelus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | M 1089 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 44281 | Struthio camelus | 1.43 | 1 | 0
|  |  | V 0035 | 3; label; sensorical analysis | OSextr | 07.11..2017 | Struthio camelus | 1.35 | 1 | 0
|  |  | V 0036 | 3; 16S (mitochondrial)(= V 0035); label; sensorical analysis | OSextr | 43046 | Struthio camelus | 1.44 | 1 | 0
|  |  | M 0171 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42410 | Upupa epops | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 0486 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Ailurus fulgens | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 1624 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44518 | Ailurus fulgens | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 1111 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44362 | Amblonyx cinereus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0728 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Arctocephalus australis | 1.42 | 1 | 0
|  |  | M 1106 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44320 | Canis aureus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0176 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42412 | Canis lupus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0221 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 08.03.2016 | Canis lupus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 0285 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43228 | Canis lupus | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0453 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Canis lupus | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 0658 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Canis lupus | 1.26 | 1 | 0
|  |  | M 0668 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43228 | Canis lupus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0893 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Canis lupus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0895 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Canis lupus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0209 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42417 | Canis lupus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0213 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42417 | Canis lupus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0394 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Canis lupus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0396 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Canis lupus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 0398 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Canis lupus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0962 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43976 | Canis lupus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 1032 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44173 | Otocyon megalotis | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0945 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Speothos venaticus | 1.43 | 1 | 0
|  |  | M 0517 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Vulpes corsac | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0878 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43880 | Vulpes lagopus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0115 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Vulpes vulpes | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0133 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Vulpes vulpes | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 0689 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43300 | Vulpes vulpes | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0877 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Vulpes vulpes | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 0354 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42605 | Vulpes zerda | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 0025 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42312 | Felis silvestris | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0495 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Acinonyx jubatus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0771 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Acinonyx jubatus | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 0812 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43599 | Acinonyx jubatus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 0879 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Acinonyx jubatus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0386 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Caracal caracal | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0748 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Caracal caracal | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0764 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43584 | Caracal caracal | 0.68 | 1 | 0
|  |  | M 0754 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Catopuma temminckii | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 0924 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Felis margarita | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0061 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Felis silvestris | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 0141 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42361 | Felis silvestris | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0195 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42409 | Felis silvestris | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0287 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42520 | Felis silvestris | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 0595 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42898 | Felis silvestris | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0789 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43473 | Felis silvestris | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0828 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Felis silvestris | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 1024 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44173 | Felis silvestris | 0.93 | 1 | 0
|  |  | M 1031 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44173 | Felis silvestris | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 0930 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Lynx lynx | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0145 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42340 | Lynx lynx | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 0385 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Lynx lynx | 0.73 | 1 | 0
|  |  | M 0710 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43355 | Lynx lynx | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 0765 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Neofelis nebulosa | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 0659 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Panthera leo | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 0766 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Panthera onca | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 0770 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Panthera onca | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 0388 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Panthera pardus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 1301 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44459 | Panthera tigris | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 0142 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42361 | Panthera tigris | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 1078 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44281 | Panthera tigris | 0.67 | 1 | 0
|  |  | M 0387 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Panthera tigris | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0485 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Panthera uncia | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 0965 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43963 | Puma concolor | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0952 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Hyaena hyaena | 0.69 | 1 | 0
|  |  | M 0499 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Martes foina | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0542 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42786 | Martes foina | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0835 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Martes sp. | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0184 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42409 | Meles meles | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0487 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Meles meles | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0688 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43300 | Meles meles | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0839 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Meles meles | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 0762 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Melursus ursinus | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 1638 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 44518 | Mephitis mephitis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0984 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Mungos mungo | 0.53 | 1 | 0
|  |  | M 0773 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Nasua nasua | 0.72 | 1 | 0
|  |  | M 0389 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Phoca vitulina | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0120 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42361 | Procyon lotor | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 0219 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 08.03.2016 | Procyon lotor | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0690 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43311 | Procyon lotor | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0741 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43390 | Procyon lotor | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 3078.2 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Procyon lotor | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0513 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Suricata suricatta | 1.22 | 1 | 0
|  |  | M 0846 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Suricata suricatta | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 0980 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44032 | Suricata suricatta | 0.67 | 1 | 0
|  |  | M 0928 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Tremarctos ornatus | 0.65 | 1 | 0
|  |  | M 0448 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Ursus arctos | 0.32 | 1 | 0
|  |  | M 0848 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Ursus arctos | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 0941 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Ursus arctos | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 1622 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44678 | Ursus arctos | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 1622 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44678 | Ursus arctos | 0.76 | 1 | 0
|  |  | M 0691 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43311 | Ursus maritimus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0875 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Ursus maritimus | 0.54 | 1 | 0
|  |  | M 0210 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42417 | Ursus thibetanus | 0.8 | 1 | 0
|  |  | M 0678 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43280 | Zalophus californianus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0787 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43445 | Zalophus californianus | 1.39 | 1 | 0
|  |  | M 0788 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43473 | Zalophus californianus | 1.45 | 1 | 0
|  |  | M 1030 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 44173 | Zalophus californianus | 1.38 | 1 | 0
|  |  | M 1011 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44111 | Astacus astacus | 0.56 | 1 | 0
|  |  | M 1014 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44111 | Astacus astacus | 0.19 | 1 | 0
|  |  | M 1066 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44250 | Astacus astacus | 0.63 | 1 | 0
|  |  | M 1069 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44250 | Astacus astacus | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 1072 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44250 | Astacus astacus | 0.62 | 1 | 0
|  |  | M 1253 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44369 | Astacus astacus | 0.61 | 1 | 0
|  |  | M 1309 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44425 | Astacus astacus | 0.35 | 1 | 0
|  |  | M 1312 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44425 | Astacus astacus | 0.5 | 1 | 0
|  |  | M 1315 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44425 | Astacus astacus | 0.55 | 1 | 0
|  |  | M 1318 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44425 | Astacus astacus | 0.23 | 1 | 0
|  |  | M 1321 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44425 | Astacus astacus | 0.43 | 1 | 0
|  |  | M 1324 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44425 | Astacus astacus | 0.65 | 1 | 0
|  |  | M 1434 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44441 | Astacus astacus | 0.49 | 1 | 0
|  |  | M 1329 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44491 | Astacus astacus | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 1332 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44427 | Astacus astacus | 0.62 | 1 | 0
|  |  | M 1335 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44426 | Astacus astacus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 1338 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44426 | Astacus astacus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 1341 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44426 | Astacus astacus | 0.65 | 1 | 0
|  |  | M 1344 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44426 | Astacus astacus | 0.68 | 1 | 0
|  |  | M 1074 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44393 | Austropotamobius pallipes | 0.56 | 1 | 0
|  |  | M 1346 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44369 | Austropotamobius torrentium | 0.67 | 1 | 0
|  |  | M 1705 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44516 | Austropotamobius torrentium | 0.5 | 1 | 0
|  |  | M 1708 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44369 | Austropotamobius torrentium | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 1711 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44552 | Austropotamobius torrentium | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 1616 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44490 | Austropotamobius torrentium | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 1386 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44480 | Crangon crangon | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 1390 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44480 | Crangon crangon | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 1395 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44480 | Crangon crangon | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 1398 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44480 | Crangon crangon | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 1401 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44480 | Crangon crangon | 0.48 | 1 | 0
|  |  | M 1243 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44369 | Eriocheir sinensis | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 1244 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44369 | Eriocheir sinensis | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 1203 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44365 | Faxonius limosus | 0.69 | 1 | 0
|  |  | M 1209 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44365 | Faxonius limosus | 0.61 | 1 | 0
|  |  | M 1215 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44365 | Faxonius limosus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 1267 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44379 | Faxonius limosus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 1270 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44379 | Faxonius limosus | 0.7 | 1 | 0
|  |  | M 1273 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44379 | Faxonius limosus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 1210 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44365 | Faxonius limosus | 0.72 | 1 | 0
|  |  | M 1257 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44379 | Faxonius limosus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 1263 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44379 | Faxonius limosus | 0.18 | 1 | 0
|  |  | M 1371 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44483 | Litopenaeus vannamei | 0.6 | 1 | 0
|  |  | M 1373 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44442 | Litopenaeus vannamei | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 1375 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44442 | Litopenaeus vannamei | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 1377 | 3; sequenced; label; sensorical analysis | OSextr | 44442 | Litopenaeus vannamei | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 1137 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44362 | Pacifastacus leniusculus | 0.57 | 1 | 0
|  |  | M 1355 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44434 | Pacifastacus leniusculus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 1427 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44442 | Pacifastacus leniusculus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 1681 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44503 | Pacifastacus leniusculus | 0.7 | 1 | 0
|  |  | M 1687 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44503 | Pacifastacus leniusculus | 0.53 | 1 | 0
|  |  | M 1130 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44362 | Pacifastacus leniusculus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 1142 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44362 | Pacifastacus leniusculus | 0.85 | 1 | 0
|  |  | M 1154 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44362 | Pacifastacus leniusculus | 0.56 | 1 | 0
|  |  | M 1354 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44433 | Pacifastacus leniusculus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 1366 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44433 | Pacifastacus leniusculus | 0.76 | 1 | 0
|  |  | M 1604 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44490 | Pacifastacus leniusculus | 0.63 | 1 | 0
|  |  | M 1606 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44490 | Pacifastacus leniusculus | 0.37 | 1 | 0
|  |  | M 1608 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44490 | Pacifastacus leniusculus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 1610 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44490 | Pacifastacus leniusculus | 0.25 | 1 | 0
|  |  | M 1612 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44490 | Pacifastacus leniusculus | 0.27 | 1 | 0
|  |  | M 1379 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44483 | Pandalus borealis | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 1381 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44442 | Pandalus borealis | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 1383 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44442 | Pandalus borealis | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 1227 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44368 | Pontastacus leptodactylus | 0.51 | 1 | 0
|  |  | M 1235 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44368 | Pontastacus leptodactylus | 0.61 | 1 | 0
|  |  | M 1288 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44477 | Pontastacus leptodactylus | 0.5 | 1 | 0
|  |  | M 1293 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44382 | Pontastacus leptodactylus | 0.69 | 1 | 0
|  |  | M 1232 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44368 | Pontastacus leptodactylus | 0.38 | 1 | 0
|  |  | M 1280 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44391 | Pontastacus leptodactylus | 0.58 | 1 | 0
|  |  | M 1173 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced (16S) | OSextr | 44364 | Procambarus clarkii | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 1193 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44364 | Procambarus clarkii | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 1454 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44447 | Procambarus clarkii | 0.35 | 1 | 0
|  |  | M 1478 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44446 | Procambarus clarkii | 0.63 | 1 | 0
|  |  | M 1501 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44468 | Procambarus clarkii | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 1567 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44480 | Procambarus clarkii | 0.48 | 1 | 0
|  |  | M 1576 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44480 | Procambarus clarkii | 0.59 | 1 | 0
|  |  | M 1584 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44480 | Procambarus clarkii | 0.68 | 1 | 0
|  |  | M 1172 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44364 | Procambarus clarkii | 0.57 | 1 | 0
|  |  | M 1188 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44364 | Procambarus clarkii | 0.64 | 1 | 0
|  |  | M 1451 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44446 | Procambarus clarkii | 0.65 | 1 | 0
|  |  | M 1471 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44447 | Procambarus clarkii | 0.45 | 1 | 0
|  |  | M 1502 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44468 | Procambarus clarkii | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 1523 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44469 | Procambarus clarkii | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 1534 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44476 | Procambarus clarkii | 0.62 | 1 | 0
|  |  | M 1542 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44476 | Procambarus clarkii | 0.12 | 1 | 0
|  |  | M 1550 | 1; label; sensorical analysis | OSextr | 44477 | Procambarus clarkii | 0.55 | 1 | 0
|  |  | M 1558 | 3; sequenced; label; sensorical analysis | OSextr | 44477 | Procambarus clarkii | 0.36 | 1 | 0
|  |  | M 0183 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Lepus europaeus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0654 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 43195 | Lepus europaeus | 0.63 | 1 | 0
|  |  | M 0735 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43390 | Lepus europaeus | 0.76 | 1 | 0
|  |  | M 0761 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Lepus europaeus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0146 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Lepus timidus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0215 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42437 | Oryctolagus cuniculus | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0294 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42507 | Oryctolagus cuniculus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0337 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42605 | Oryctolagus cuniculus | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 0366 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42605 | Oryctolagus cuniculus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0368 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42605 | Oryctolagus cuniculus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0456 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Oryctolagus cuniculus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0458 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Oryctolagus cuniculus | 0.55 | 1 | 0
|  |  | M 0569 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 42830 | Oryctolagus cuniculus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0605 | 3; 16S (mitochondrial); label; sensorical analysis | OSextr | 43032 | Oryctolagus cuniculus | 0.63 | 1 | 0
|  |  | M 0780 | 2; label, sensorical | OSextr | 43445 | Oryctolagus cuniculus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 3156 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42412 | Oryctolagus cuniculus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 3220 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42418 | Oryctolagus cuniculus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0881 | 3; sequenced (CVUAS) | OSextr | 43886 | Dendrolagus goodfellowi | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0579 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42800 | Macropodidae | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0581 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42800 | Macropodidae | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 0847 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 43726 | Macropodidae | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0641 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 43144 | Macropus giganteus | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0800 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 42985 | Macropus giganteus | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0775 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42416 | Macropus robustus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0883 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43879 | Macropus robustus | 0.93 | 1 | 0
|  |  | M 0073 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42349 | Macropus rufogriseus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0497 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Macropus rufogriseus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0652 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43172 | Macropus rufogriseus | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0977 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43990 | Macropus rufogriseus | 0.8 | 1 | 0
|  |  | M 0494 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42684 | Macropus rufus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0718 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Macropus rufus | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 1082 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44281 | Macropus rufus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | M 0024 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42256 | Equus caballus | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 0525 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 12.12.2016 HiE | Equus caballus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0038 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42256 | Equus hemionus | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0545 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42786 | Equus asinus | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0715 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Equus asinus | 1.31 | 1 | 0
|  |  | M 0811 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43550 | Equus asinus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0218 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 08.03.2016 | Equus caballus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0297 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42585 | Equus caballus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 0299 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42585 | Equus caballus | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0452 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42625 | Equus caballus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0592 | 3; label; sensorical analysis, ELISA | OSextr | 42886 | Equus caballus | 0.59 | 1 | 0
|  |  | M 0633 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 43131 | Equus caballus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 0676 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42254 | Equus caballus | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 3056 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 20.10.2015 | Equus caballus | 0.76 | 1 | 0
|  |  | M 3223 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 42418 | Equus caballus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0682 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43280 | Equus grevyi | 1.18 | 1 | 0
|  |  | M 0757 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Equus grevyi | 0.69 | 1 | 0
|  |  | M 0900 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Equus grevyi | 1.13 | 1 | 0
|  |  | M 0763 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Equus hartmannae | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0752 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Equus hemionus | 0.87 | 1 | 0
|  |  | M 0288 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Equus hemionus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 0755 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Equus kiang | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0834 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Equus przewalskii | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 0075 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42349 | Equus quagga | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0733 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Equus quagga | 0.66 | 1 | 0
|  |  | M 0920 | 3; sequenced | OSextr | 44117 | Equus quagga | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0798 | 3; sequenced | OSextr | 43812 | Equus quagga | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0858 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43781 | Rhinoceros unicornis | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 1016 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44159 | Tapirus terrestris | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 0681 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43280 | Ateles hybridus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 1081 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44281 | Callimico goeldii | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0717 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Cercopithecus roloway | 0.82 | 1 | 0
|  |  | M 0827 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Gorilla gorilla | 0.78 | 1 | 0
|  |  | M 1017 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44159 | Gorilla gorilla | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0660 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43245 | Hylobates lar | 0.91 | 1 | 0
|  |  | M 0189 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42489 | Leontopithecus chrysomelas | 0.77 | 1 | 0
|  |  | M 0687 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43293 | Leontopithecus chrysomelas | 0.61 | 1 | 0
|  |  | M 0978 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43984 | Leontopithecus rosalia | 1.13 | 1 | 0
|  |  | M 1091 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44315 | Macaca fascicularis | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0837 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Macaca fuscata | 0.74 | 1 | 0
|  |  | M 0672 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43290 | Macaca sylvanus | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0940 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43914 | Macaca sylvanus | 0.71 | 1 | 0
|  |  | M 0007 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42279 | Mandrillus sphinx | 1.04 | 1 | 0
|  |  | M 0292 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Mandrillus sphinx | 1.12 | 1 | 0
|  |  | M 1080 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44281 | Nycticebus coucang | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0066 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42299 | Pan troglodytes | 0.95 | 1 | 0
|  |  | M 0470 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42662 | Pan troglodytes | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 0782 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43437 | Pan troglodytes | 0.27 | 1 | 0
|  |  | M 1094 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 29.04.202 | Pithecia pithecia | 0.94 | 1 | 0
|  |  | M 0600 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42984 | Pongo abelii | 0.8 | 1 | 0
|  |  | M 0680 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43280 | Saguinus imperator | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 0750 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Saguinus midas | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0286 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42600 | Saimiri boliviensis | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0490 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Saimiri boliviensis | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0899 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Saimiri boliviensis | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0772 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Theropithecus gelada | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 0849 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43726 | Theropithecus gelada | 0.96 | 1 | 0
|  |  | M 0675 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43234 | Trachypithecus auratus | 0.83 | 1 | 0
|  |  | M 0918 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43880 | Trachypithecus auratus | 0.6 | 1 | 0
|  |  | M 0543 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42786 | Boa constrictor | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 0686 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43290 | Caiman latirostris | 1.02 | 1 | 0
|  |  | M 0110 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42368 | Carettochelys insculpta | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 1077 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44281 | Carettochelys insculpta | 1.16 | 1 | 0
|  |  | M 0649 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Chelodina expansa | 1.2 | 1 | 0
|  |  | M 0051 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43206 | Chelodina sp. | 1.09 | 1 | 0
|  |  | M 0938 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Chelonoidis nigra | 0.9 | 1 | 0
|  |  | M 0886 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Crocodylus niloticus | 0.8 | 1 | 0
|  |  | M 1020 | 3; veterinary post mortem pathology; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 44159 | Crocodylus niloticus | 0.8 | 1 | 0
|  |  | M 1038 | 3; sequenced 16S (mitochondrial) | OSextr | 44131 | Crocodylus niloticus | 0.61 | 1 | 0
|  |  | M 0760 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43423 | Crocodylus porosus | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0884 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43811 | Crocodylus sp. | 0.47 | 1 | 0
|  |  | M 0919 | 2; label; sensorical analysis | OSextr | 43860 | Crocodylus sp. | 0.75 | 1 | 0
|  |  | M 0391 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42548 | Crotalus durissus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0671 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43290 | Elaphe quatuorlineata | 0.88 | 1 | 0
|  |  | M 1107 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44320 | Eublepharis macularius | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0451 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42649 | Furcifer pardalis | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0732 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43385 | Intellagama lesueurii | 1.08 | 1 | 0
|  |  | M 0819 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43810 | Lampropeltis abnorma | 1.13 | 1 | 0
|  |  | M 0694 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43329 | Mauremys reevesii | 0.86 | 1 | 0
|  |  | M 1113 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44320 | Naja naja | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0491 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Paleosuchus palpebrosus | 0.89 | 1 | 0
|  |  | M 0352 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42605 | Pogona sp. | 1 | 1 | 0
|  |  | M 0594 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42898 | Python molurus | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0353 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42605 | Testudo hermanni | 0.99 | 1 | 0
|  |  | M 0450 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42649 | Testudo hermanni | 1.33 | 1 | 0
|  |  | M 0986 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43984 | Testudo hermanni | 0.79 | 1 | 0
|  |  | M 0926 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43894 | Trachemys scripta | 1.34 | 1 | 0
|  |  | M 0783 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43480 | Apodemus sylvaticus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0817 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43584 | Apodemus sylvaticus | 0.47 | 1 | 0
|  |  | M 0593 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42898 | Castor canadensis | 0.62 | 1 | 0
|  |  | M 0281 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42507 | Castor fiber | 0.54 | 1 | 0
|  |  | M 0544 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42786 | Castor fiber | 0.19 | 1 | 0
|  |  | M 0767 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43419 | Castor fiber | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0841 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43755 | Castor fiber | 0.63 | 1 | 0
|  |  | M 1075 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44281 | Castor fiber | 1.05 | 1 | 0
|  |  | M 0833 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43760 | Cavia magna | 1.14 | 1 | 0
|  |  | M 0067 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42299 | Cavia porcellus | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0222 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42535 | Chinchilla sp. | 0.84 | 1 | 0
|  |  | M 0809 | 2; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43599 | Chinchilla sp. | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 1108 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44320 | Cricetus cricetus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 1633 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr [0007] | 44518 | Cricetus cricetus | 0.98 | 1 | 0
|  |  | M 0712 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43357 | Dolichotis patagonum | 1.03 | 1 | 0
|  |  | M 0713 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43357 | Dolichotis patagonum | 0.76 | 1 | 0
|  |  | M 1023 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44173 | Dolichotis patagonum | 1.22 | 1 | 0
|  |  | M 0620 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43060 | Heterocephalus glaber | 0.81 | 1 | 0
|  |  | M 0725 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Hystrix indica | 0.8 | 1 | 0
|  |  | M 0726 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43360 | Hystrix indica | 0.68 | 1 | 0
|  |  | M 0493 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42683 | Myocastor coypus | 0.97 | 1 | 0
|  |  | M 0781 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43420 | Myodes glareolus | 1.01 | 1 | 0
|  |  | M 0815 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43572 | Myodes glareolus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0816 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43572 | Myodes glareolus | 1.21 | 1 | 0
|  |  | M 0673 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 43290 | Rattus norvegicus | 1.07 | 1 | 0
|  |  | M 0282 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42508 | Sciurus vulgaris | 1.06 | 1 | 0
|  |  | M 0505 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 42821 | Sciurus vulgaris | 1.11 | 1 | 0
|  |  | M 1117 | 3; veterinary post mortem pathology | OSextr | 44342 | Sciurus vulgaris | 0.96 | 1 | 0

## Report (Spezies)
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Parameter: Anseriformes
Version: | 1
erstellt von: | Dyk | geprüft von: | Rau
erstellt am: | 2022-12-05 | geprüft am: | 2022-12-05
Anwendung | Tierartidentifizierung von Fleisch (Muskelgewebe) in Lebensmitteln u.a.
Umfeld | Tiere
Verwendete Datenbank / Programmversion |  | Meat DB (789 MSPs) | BT 4.0
Validierungsset:
Validierungsisolate/-materialien (Parameter): 53 |  | Vergleichsisolate/-materialien (#Parameter): 1050
Kultivierungsbedingungen bei Mikroorganismen:
Zustand der Probe bei sonstigen Materialien: gefroren
Aufreinigungsmethode: OSextr
Es werden nur identifizierte Proben für die Ermittlung der In- und Exklusivität herangezogen.
Richtig-positiv: 1. Hit =Ziel-Parameter mit Score ≥ 2 und Score 2. Hit < 1.7 oder Score 2. Hit ≥ 1.7 & Gattung gleich 1. Hit oder Score 2. Hit ≥ 2 & Art gleich 1. Hit |  | Richtig-negativ: 1. Hit ohne Zuordnung zum Ziel-Parameter mit score ≥ 2
Falsch-negativ: Kriterien für richtig-positiv werden nicht erfüllt |  | Falsch-positiv: Kriterien für richtig-negativ werden nicht erfüllt
Validierungsergebnis | Ziel-Parameter: | Anseriformes |  | SOLL | erfüllt
Zahl aller Spektren | 53
davon mit ID-Ergebnis | 52 | Identifiziert Rate | 98.11% | 20 | ja | 1
davon Eigenspektren | 52 |  |  | 10.4 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Inklusivität
Positive Übereinstimmungen (PA) | 52 | Richtig-Positiv Rate | 100% | 95% | ja | 1
Negative Abweichungen (ND) | 0 | Falsch-Negativ Rate | 0% | 1% | ja | 1
Nicht-Ziel-Parameter
Zahl aller Spektren | 1050
davon mit ID-Ergebnis | 739 | Identifiziert Rate | 70.38% | 30 | ja | 1
davon Eigenspektren | 650 |  |  | 147.8 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Exklusivität
Negative Übereinstimmungen (NA) | 739 | Richtig-Negativ Rate | 100% | 99% | ja | 1
Positive Abweichungen (PD) | 0 | Falsch-Positiv Rate | 0% | 1% | ja | 1
Test auf spektrale Nähe | 1050 | Anteil nah verwandter Sp | 0%
Von 52 identifizierten Proben des Parameters wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 52 (=100%) richtig erkannt (Inklusivität). 0 (=0%) der identifizierten Proben des Parameters wurden falsch einer anderen Spezies zugeordnet.
In den 739 identifizierten Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 100% richtig-negativ (Exklusivität) gezählt. Von diesen 739 Proben wurden 0 (=0%) fehlerhaft als Parameter identifiziert.
In den 1050 Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung einer nur den Parameter enthaltenden Datenbank bei 0 (=0%) Einträgen ein score ≥ 2 erreicht.
Die Kriterien für die | Zielgerichtete Identifizierung | sind somit | erfüllt
Kommentar:
Freigabe an Standort | für (Abteilung / Bereich) | am (Datum) | von (Hdz.)
CVUA S | T | 2022-12-05 | Rau
Das Verfahren ist für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet und zur Verwendung freigegeben.
als Prüfmethode für Parameter in LIMS eingepflegt
Eine unterschriebene Version dieses Validierungsreports befindet sich im erstellenden Labor.
Andere Keime, die in dieser Matrix vorkommen können.
Andere Keime, die auf diesem Agar wachsen können.
Vergleichsisolate/-materialien, die ähnliche Spektren liefern können (siehe Blatt "Ähnliche zu Parameter").
ja
nein