## Settings
Settings für die Validierung
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Institution / Labor | CVUA S
Parameter | Gattung (Genus) |  | Art (Spezies)
|  | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum
Unterscheidungsgrenzen
| Score zur Unterscheidung der Gattung | 1.7 | Score zur Unterscheidung der Spezies | 2

## Parameter (Spezies)
Parameter: | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | nicht zugeordnet | richtig-positiv | falsch-negativ | falsch zugeordnet
|  |  | 0 | 0 | DSM 17037 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.48 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.42 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Zahl aller Spektren | 34 |  | 1 | 1 | DSM 17037 | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.74 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.53 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon Identifiziert | 34 |  | 1 | 1 | 10HE 00580 | 3; sequenced, specific PCR | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.35 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert: | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 1004 | 3; specific PCR | eDT | 2021-05-11 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.25 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.23 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | CVUAS 10241 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.37 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.36 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
richtig-positiv: | 34 |  | 1 | 1 | CVUAS 1091 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.69 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.63 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnet | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 11026 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.36 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.24 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11027 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.6 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.53 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1307 | 3; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.6 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.51 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1372 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.56 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.53 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | CVUAS 2093 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.36 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | CVUAS 2605,2 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.57 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | CVUAS 2893,3 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.47 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.45 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31214 | 4; sequenced | EFEx | 2018-09-28 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.51 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.51 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3136 | 3; NRZ Strep Befund | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.61 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.58 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3229 | 3; specific PCR | EFex | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.51 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.49 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32348 | 4; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.47 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.42 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32582 | 4; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.35 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.34 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32722 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.01 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.99 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32892 | 3; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: ruminatorum) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.44 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.33 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33069 | 3; specific PCR | eDT | 2021-04-23 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.49 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.43 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 34442 | 4; confirmed by NRZ Streptococcus | eDT | 2022-10-19 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.35 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.3 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 34 |  | 1 | 1 | CVUAS 4180 | 3; specific PCR | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.37 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.31 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Positive Übereinstimmungen (PA) | 34 |  | 1 | 1 | CVUAS 4290 | 2; biochemical profile | eDT | 2022-05-05 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.24 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.21 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Negative Abweichungen (ND) | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 4291 | 2; biochemical profile | eDT | 2022-05-05 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.33 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.31 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8549,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2018-02-09 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.49 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.47 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 0% |  | 0 | 0 | DSM 20727 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.67 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.65 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 0 | 0 | DSM 20727 DT RWTH | 4; type strain | DT | 2023-08-04 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.65 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.46 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20727 DT RWTH | 4; type strain | DT | 2023-08-04 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.41 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.37 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20727 ISOL 48 EFex-1 | 4; type strain | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.5 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.44 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20727 | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.77 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.57 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ISOL 515 EFex-1 | 4; WGS+in silico PCR (ITS,sorD, ICESz1) | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.35 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.31 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LALLF MV 21TRD0926 | 4; sequenced ((NRZ Strep: 16S Cluster interpretation: no ssp asignement) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.46 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.43 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LALLF MV 21TRD1196 | 4; sequenced; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.53 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 2.48 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies) DB
Parameter: | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum |  | Eigenspektrum | Eigen ID | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendete Gattung | verwendete Art | Gattung | Art | Score | Gattung | Art | Score | Konsistenz | Identifiziert | richtige ID | keine richtige ID | 1. Hit | 2. Hit | 1. Hit Treffer Parameter | 2. Hit Treffer Parameter | falsch als Parameter identifiziert | PM unter den ersten 2 Hits
|  |  | 0 | 0 | B-113-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.07 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Isolate: | 332 |  | 0 | 0 | DSM 20561 EFex AGES | 4; type strain | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.11 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
davon Identifiziert | 265 |  | 1 | 1 | CVUAS 1342 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.43 | Streptococcus | agalactiae | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
von allen identifizierten Isolaten |  |  | 1 | 1 | CVUAS 1374 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.58 | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
richtige ID | 265 |  | 1 | 1 | CVUAS 1439 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | Streptococcus | agalactiae | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
falsch als Parameter identifiziert | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 1704 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | Streptococcus | agalactiae | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3181 | 3; PFGE, RPD-PCR, API Strep, VITEK 2 GP [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.49 | Streptococcus | agalactiae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 337 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 338 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3463016, VITEK 2 GP biotype number 051411361737671 [0056] | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.18 | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5406 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | Streptococcus | agalactiae | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
Parameter wird getroffen mit: |  |  | 1 | 1 | CVUAS 5409 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.42 | Streptococcus | agalactiae | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5410 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.5 | Streptococcus | agalactiae | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
1. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 5411 | 2; 0 | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
2. Hit Treffer Parameter | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 6188,2 | 2; 0 | eDT | 09.09.2016 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.35 | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
PM unter den ersten 2 Hits | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 7943 | 3; well defined isolate, sequenced | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
in % | 0% |  | 1 | 1 | CVUAS 8421 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.35 | Streptococcus | agalactiae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 985 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | Streptococcus | agalactiae | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 986 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.07 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | 1 | 1 | 80 | 3; confirmed proficency test | EFEx | 2021-09-10 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | Genus | 1 | 1 | CVUAS 1924 | 3; 16S, confirmed by NRZ Aachen | DT | 2013-04-16 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
Es wird die gesamte zu überprüfende Datenbank verwendet. |  |  | 1 | 1 | CVUAS 1967 | 3; 16S | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.42 | Streptococcus | canis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2072 | 3; sequenced | eDT | 2015-04-29 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.36 | Streptococcus | canis | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
davon mit ID-Ergebnis | 265 |  | 1 | 1 | CVUAS 2785 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.44 | Streptococcus | canis | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Übereinstimmungen (NA) | 265 |  | 1 | 1 | CVUAS 31939 | 3; sequenced | eDT | 2019-09-11 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.59 | Streptococcus | canis | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
Positive Abweichungen (PD) | 0 |  | 1 | 1 | CVUAS 3322 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.17 | Streptococcus | canis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3849 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.28 | Streptococcus | canis | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
nicht identifiziert in % | 20.18% |  | 1 | 1 | CVUAS 4441 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.64 | Streptococcus | canis | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
falsch zugeordnert in % | 0% |  | 1 | 1 | CVUAS 5857 | 2; 0 | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.46 | Streptococcus | canis | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5867 | 3; sequenced | eDT | 2016-06-02 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.46 | Streptococcus | canis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7277 | 3; sequenced | eDT | 2017-02-19 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.51 | Streptococcus | canis | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7533,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.56 | Streptococcus | canis | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7609 | 3; sequenced | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.54 | Streptococcus | canis | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7649 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.41 | Streptococcus | canis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7835,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.64 | Streptococcus | canis | 2.61 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1514 | 2; API: 99,9% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.15 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4270 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.26 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 653 | 3; API: 99,9%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.53 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 11807 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.3 | Streptococcus | canis | 2.24 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 1494 | 3; API: 99,5%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2151 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.46 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3228 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.3 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL 00582 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.46 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 1685 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.21 | Streptococcus | canis | 2.2 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 277 | 2; API 99,8% | DT | 2013-02-09 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 30373,2 | 3; sequenced | EFEx | 2017-12-06 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.73 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.6 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31317 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.33 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.32 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31318 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.45 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31319 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.58 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31320 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.38 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31321 | 3; sequenced | eDT | 2018-11-13 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.2 | Streptococcus | canis | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31463 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.51 | Streptococcus | canis | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31464 | 3; sequenced | DT | 2018-12-18 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.36 | Streptococcus | canis | 2.25 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31465 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.5 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31466 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.42 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31468 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.42 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31469 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.47 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31470 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.34 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.03 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31471 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.51 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31472 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.57 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 31944 | 3; sequenced | EFEx | 2019-09-11 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.68 | Streptococcus | canis | 2.31 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 33965 | 3; sequenced | DT | 2022-06-22 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | canis | 2.15 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3620 | 2; API 99,5% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.48 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 3621 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.45 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4694 | 3; sequenced | DT | 2013-04-10 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.38 | Streptococcus | canis | 2.26 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5788 | 3; sequenced | Efex | 2015-05-05 | Streptococcus | iniae | Streptococcus | iniae | 2.02 | Streptococcus | iniae | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus iniae | Streptococcus iniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2474 | 3; sequenced; 16S, rpoB | eDT | 2013-03-07 | Streptococcus | orisasini | Streptococcus | orisasini | 2.86 | Streptococcus | orisasini | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus orisasini | Streptococcus orisasini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | CVUAS 4971 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | parauberis | Streptococcus | parauberis_JRA_G+R-39 | 2.18 | Streptococcus | parauberis | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parauberis_JRA_G+R-39 | Streptococcus parauberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 6320,3 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5234 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | Streptococcus | pneumoniae | 2.28 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5040 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.48 | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4623 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8077 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4253 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.29 | Streptococcus | pneumoniae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 905 | 3; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus | porcinus | Streptococcus | porcinus | 2.27 | Streptococcus | porcinus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porcinus | Streptococcus porcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 10145,3 | 3; sequenced; 16S, Biochemistry | EFEx | 2016-11-23 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.13 | Streptococcus | salivarius | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32349 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus | sp-CVUAS-32349 | Streptococcus | sp-CVUAS-32349 | 2.58 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.52 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sp-CVUAS-32349 | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2260,4 | 3; sequenced | eDT | 2021-06-08 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | troglodytidis | 2.52 | Streptococcus | troglodytidis | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus troglodytidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 5218,4 | 3; sequenced; 16S; NRZ Strep Uni AA | DT | 2015-06-11 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | troglodytidis | 2.35 | Streptococcus | troglodytidis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus troglodytidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2048 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.03 | Streptococcus | uberis | 1.81 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4350 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.02 | Streptococcus | uberis | 1.94 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 8422 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.23 | Streptococcus | uberis | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32621 | 3; specific PCR | eDT | 2020-09-08 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.61 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004485-A | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.66 | Streptococcus | castoreus | 2.6 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 6784 CVUAS | 3; public strain collection | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.6 | Streptococcus | agalactiae | 2.56 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 0 | 171004485-B | 2; 0 | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 1.81 | Streptococcus | castoreus | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004429 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.61 | Streptococcus | castoreus | 2.59 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-02041 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.05 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 141000096_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.41 | Streptococcus | agalactiae | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 141014875 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | Streptococcus | agalactiae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151001913_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.01 | Streptococcus | agalactiae | 2 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-01086 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.31 | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-01271 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.42 | Streptococcus | agalactiae | 2.37 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-D-06424 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | Streptococcus | agalactiae | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11-7-D-02410 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-3137 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.08 | Streptococcus | agalactiae | 2.02 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11-7-D-1138 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | Streptococcus | agalactiae | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10-7-D-00849 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.07 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11-7-D-00387 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.29 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-Mi-1261 52 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.14 | Streptococcus | agalactiae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-Mi-1261 76 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | Streptococcus | agalactiae | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 08-7-Mi-1467 38 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.06 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121017629 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.08 | Streptococcus | agalactiae | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 131000020 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.46 | Streptococcus | agalactiae | 2.34 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 141002252 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | Streptococcus | agalactiae | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151002450_1 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.49 | Streptococcus | agalactiae | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151004802 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3063415, VITEK 2 GP biotype number 031154365713571 [0056] | eDT | 2015-05-06 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.38 | Streptococcus | agalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171005124 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.66 | Streptococcus | castoreus | 2.65 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12-13862-001-01 LVU11 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 2015-04-15 | Streptococcus | pluranimalium | Streptococcus | pluranimalium | 2.2 | Streptococcus | pluranimalium | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pluranimalium | Streptococcus pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 171004666 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.51 | Streptococcus | castoreus | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 296-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.78 | Streptococcus | catagoni | 2.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 297-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.82 | Streptococcus | catagoni | 2.79 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 355-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.83 | Streptococcus | catagoni | 2.81 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LTH 1146 | 2; 0 | DT | 2015-07-09 | Lactococcus | lactis | Lactococcus | lactis | 2.42 | Lactococcus | lactis | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Lactococcus lactis | Lactococcus lactis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL 161000261 | 3; sequenced | eDT | 2014-10-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | LHL Mi-845_17 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-05 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.5 | Streptococcus | canis | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 32937 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.33 | Streptococcus | canis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 32989 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.44 | Streptococcus | canis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 33918 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.58 | Streptococcus | canis | 2.55 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 34229 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.53 | Streptococcus | canis | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 34584 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.55 | Streptococcus | canis | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 35376 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.57 | Streptococcus | canis | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 20561 EFex CVUAS | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.82 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 24048 CVUAS | 3; public strain collection | EFEx | 2017-12-28 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.49 | Streptococcus | pneumoniae | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P2843 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | Streptococcus | agalactiae | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P3602 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P5841 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.22 | Streptococcus | agalactiae | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P6343 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT 2528 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | IHIT P6096 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.28 | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151002450 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.27 | Streptococcus | agalactiae | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003337 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.24 | Streptococcus | agalactiae | 2.2 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003337 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | Streptococcus | agalactiae | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003441 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.14 | Streptococcus | agalactiae | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003441 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.32 | Streptococcus | agalactiae | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151003441 3 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.3 | Streptococcus | agalactiae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 99-1-2017 | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.81 | Streptococcus | catagoni | 2.8 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 202-1-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.77 | Streptococcus | catagoni | 2.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 202-4-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.78 | Streptococcus | catagoni | 2.71 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | DSM 17536 CVUAS | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.61 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 10UCF103 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.72 | Streptococcus | castoreus | 2.64 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11UCF142 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.68 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 11UCF216 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.6 | Streptococcus | castoreus | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF3 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.73 | Streptococcus | castoreus | 2.72 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF17 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF33 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.56 | Streptococcus | castoreus | 2.55 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 12UCF94 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.77 | Streptococcus | castoreus | 2.71 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 13UCF63 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.62 | Streptococcus | castoreus | 2.59 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 14UCF172 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.61 | Streptococcus | castoreus | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 121014118 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.73 | Streptococcus | castoreus | 2.61 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 22876 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3948 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.48 | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 33098 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.29 | Streptococcus | pneumoniae | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 35120 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.18 | Streptococcus | pneumoniae | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3991 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.41 | Streptococcus | pneumoniae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 29800 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.16 | Streptococcus | pneumoniae | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | RKI 3913 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | Streptococcus | pneumoniae | 2.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 151012032 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.82 | Streptococcus | castoreus | 2.79 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161001555 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.84 | Streptococcus | castoreus | 2.74 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161001581 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.69 | Streptococcus | castoreus | 2.68 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161013178-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.68 | Streptococcus | castoreus | 2.6 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161013178-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.64 | Streptococcus | castoreus | 2.56 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.41 | Streptococcus | castoreus | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.8 | Streptococcus | castoreus | 2.74 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-04 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.78 | Streptococcus | castoreus | 2.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-05 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.88 | Streptococcus | castoreus | 2.83 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | JB 379054.1 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus | phocae | Streptococcus | phocae | 2.33 | Streptococcus | phocae | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus phocae | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-06 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.8 | Streptococcus | castoreus | 2.57 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-09 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.74 | Streptococcus | castoreus | 2.71 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-14 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.7 | Streptococcus | castoreus | 2.64 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 161014835-15 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.82 | Streptococcus | castoreus | 2.78 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 11798 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.52 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.46 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 2932,3 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.33 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 31562 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.5 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32180 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.43 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 322 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.59 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32462,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.26 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.18 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 32770 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.42 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 334 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.3 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 33529 | 3; specific PCR | DT | 2021-12-16 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.59 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4668,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.16 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 4989 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.17 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7030 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.53 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 7117 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.66 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.66 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | CVUAS 9643 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.62 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20561 DT LALLF | 4; type strain | DT | 2019-03-22 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.3 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 2134 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; D3 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.2 | Streptococcus | agalactiae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6784 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; E5 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.21 | Streptococcus | agalactiae | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20662 RKI | 3; type strain | see [0185] | 18.02.2022; C20 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.7 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23147 RKI | 3; type strain | see [0185] | 16.02.2022; C21 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.77 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6176 RKI | 3; public strain collection | see [0185] | 18.02.2022; E8 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.46 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.32 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12643 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 18.02.2022; H4 | Streptococcus | mitis | Streptococcus | pneumoniae | 2.14 | Streptococcus | pneumoniae | 2.06 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 9056 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 01.09.2021; K18 | Streptococcus | parasanguinis | Streptococcus | parasanguinis | 2.3 | Streptococcus | parasanguinis | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 2046 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.44 | Streptococcus | pneumoniae | 2.26 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 3398 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.33 | Streptococcus | pneumoniae | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 11856 RKI | 2; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.15 | Streptococcus | pneumoniae | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 1567 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.5 | Streptococcus | pyogenes | 2.5 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 3501 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.59 | Streptococcus | pyogenes | 2.44 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20565 RKI | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.04.2008, K11, [0034] | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.43 | Streptococcus | pyogenes | 2.4 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 2258 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-01 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.27 | Streptococcus | salivarius | 2.16 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 2634 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-08 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.28 | Streptococcus | salivarius | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B 3019 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.15 | Streptococcus | vestibularis | 2.08 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus salivarius | Streptococcus vestibularis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20068 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus | sanguinis | Streptococcus | sanguinis | 1.96 | Streptococcus | sanguinis | 1.75 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sanguinis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20567 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus | sanguinis | Streptococcus | sanguinis | 2.37 | Streptococcus | sanguinis | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sanguinis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20561 DT RWTH | 4; type strain | DT | 2023-08-02 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.46 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20622 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | acidominimus | Streptococcus | acidominimus | 2.24 | Streptococcus | acidominimus | 1.89 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus acidominimus | Streptococcus acidominimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 14694 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | agalactiae | Streptococcus | agalactiae | 2.51 | Streptococcus | agalactiae | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20728 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | alactolyticus | Streptococcus | alactolyticus | 2.04 | Streptococcus | alactolyticus | 2.04 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus alactolyticus | Streptococcus alactolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20563 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | anginosus | Streptococcus | anginosus | 2.47 | Streptococcus | anginosus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus anginosus | Streptococcus anginosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25818 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | anginosus | Streptococcus | anginosus | 2.13 | Streptococcus | anginosus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus anginosus | Streptococcus anginosus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | australis | Streptococcus | australis | 2.09 | Streptococcus | parasanguinis | 1.88 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus australis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 103678 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | azizii | Streptococcus | acidominimus | 1.76 | Streptococcus | pneumoniae | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus acidominimus | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 69277 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | bovimastitidis | Streptococcus | penaeicida | 1.89 | Streptococcus | uberis | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus penaeicida | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19004 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | caballi | Streptococcus | caballi | 2.44 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus caballi | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 73951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | caledonicus | Streptococcus | porci | 1.58 | Streptococcus | ratti | 1.53 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus porci | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105751 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | cameli | Streptococcus | pneumoniae | 1.53 | Streptococcus | pneumoniae | 1.52 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20715 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | canis | Streptococcus | canis | 2.41 | Streptococcus | canis | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus canis | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 67170 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | caprae | Streptococcus | pyogenes | 1.51 | Streptococcus | alactolyticus | 1.5 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus alactolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | castoreus | Streptococcus | castoreus | 2.51 | Streptococcus | castoreus | 2.42 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus castoreus | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 110457 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | catagoni | Streptococcus | catagoni | 2.46 | Streptococcus | catagoni | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus catagoni | Streptococcus catagoni | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 102819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | caviae | Streptococcus | devriesei | 2.11 | Streptococcus | orisasini | 2.1 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus devriesei | Streptococcus orisasini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 106182 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | chenjunshii | Streptococcus | canis | 1.59 | Streptococcus | ferus | 1.55 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 14507 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | constellatus | Streptococcus | constellatus | 2.31 | Streptococcus | constellatus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus constellatus | Streptococcus constellatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17475 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | constellatus | Streptococcus | constellatus | 2.52 | Streptococcus | constellatus | 1.99 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus constellatus | Streptococcus constellatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | constellatus | Streptococcus | constellatus | 2.32 | Streptococcus | constellatus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus constellatus | Streptococcus constellatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20562 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | criceti | Streptococcus | criceti | 2.51 | Streptococcus | criceti | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus criceti | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 8249 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | cristatus | Streptococcus | cristatus | 2.36 | Streptococcus | cristatus | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus cristatus | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 65085 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | cuniculi | Streptococcus | suis | 1.7 | Streptococcus | acidominimus | 1.67 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus suis | Streptococcus acidominimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 66496 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | cuniculipharyngis | Pseudomonas | mucidolens | 1.54 | Pseudomonas | migulae | 1.51 | B | 0 | 0 | 1 | Pseudomonas mucidolens | Pseudomonas migulae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22233 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | danieliae | Streptococcus | pneumoniae | 1.53 | Streptococcus | pneumoniae | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 21999 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | dentapri | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.7 | Streptococcus | canis | 1.61 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | Streptococcus canis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27381 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | dentiloxodontae | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.6 | Streptococcus | salivarius | 1.59 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18963 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | dentirousetti | Streptococcus | dentirousetti | 2.15 | Streptococcus | downei | 2.14 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus dentirousetti | Streptococcus downei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25137 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | dentisani | Streptococcus | downei | 1.76 | Streptococcus | criceti | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus downei | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 47155 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | devriesei | Streptococcus | devriesei | 2.59 | Streptococcus | devriesei | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus devriesei | Streptococcus devriesei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15616 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | didelphis | Streptococcus | didelphis | 2.28 | Streptococcus | pyogenes | 1.59 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus didelphis | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 5635 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | downei | Streptococcus | downei | 2.4 | Streptococcus | dentirousetti | 1.9 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus downei | Streptococcus dentirousetti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 73139 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | downii | Streptococcus | mitis_oralis | 2.46 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.38 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20662 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.48 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.35 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 16026 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | dysgalactiae | Streptococcus | dysgalactiae | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus dysgalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 14446 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | entericus | Streptococcus | entericus | 2.36 | Streptococcus | pyogenes | 1.42 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus entericus | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20558 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | equinus | Streptococcus | equinus | 2.31 | Streptococcus | equinus | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equinus | Streptococcus equinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20646 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | ferus | Streptococcus | ferus | 2.45 | Streptococcus | ferus | 2.24 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus ferus | Streptococcus ferus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15349 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | gallinaceus | Streptococcus | gallinaceus | 2.39 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallinaceus | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 16831 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | gallolyticus | Streptococcus | gallolyticus | 2.39 | Streptococcus | gallolyticus | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus gallolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15879 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | gallolyticus | Streptococcus | gallolyticus | 2.27 | Streptococcus | gallolyticus | 2.1 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus gallolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15351 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | gallolyticus | Streptococcus | gallolyticus | 2.42 | Streptococcus | gallolyticus | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus gallolyticus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6777 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | gordonii | Streptococcus | gordonii | 2.22 | Streptococcus | gordonii | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus gordonii | Streptococcus gordonii | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17028 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | halichoeri | Streptococcus | halichoeri | 2.4 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus halichoeri | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101996 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | halotolerans | Streptococcus | pluranimalium | 1.69 | Streptococcus | pluranimalium | 1.67 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pluranimalium | Streptococcus pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19005 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | henryi | Streptococcus | henryi | 2.43 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.53 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus henryi | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 107951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | hillyeri | Streptococcus | agalactiae | 1.53 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.49 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus agalactiae | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101997 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | himalayensis | Streptococcus | sanguinis | 1.62 | Pseudomonas | luteola | 1.6 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sanguinis | Pseudomonas luteola | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 26014 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | hongkongensis | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.84 | Streptococcus | agalactiae | 1.84 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | Streptococcus agalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20770 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | hyointestinalis | Streptococcus | hyointestinalis | 2.56 | Streptococcus | hyointestinalis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus hyointestinalis | Streptococcus hyointestinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12219 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | hyovaginalis | Streptococcus | hyovaginalis | 2.43 | Streptococcus | hyovaginalis | 2.3 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus hyovaginalis | Streptococcus hyovaginalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 52536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | ictaluri | Streptococcus | canis | 1.71 | Streptococcus | castoreus | 1.7 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus canis | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22960 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | infantarius | Streptococcus | infantarius | 2.03 | Streptococcus | infantarius | 1.87 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus infantarius | Streptococcus infantarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 39817 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | infantis | Streptococcus | infantis | 2.3 | Streptococcus | infantis | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus infantis | Streptococcus infantis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20576 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | iniae | Streptococcus | iniae | 2.27 | Streptococcus | iniae | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus iniae | Streptococcus iniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20573 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | intermedius | Streptococcus | intermedius | 2.14 | Streptococcus | intermedius | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus intermedius | Streptococcus intermedius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23027 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | lactarius | Streptococcus | parasanguinis | 2.07 | Streptococcus | parasanguinis | 1.94 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27382 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | loxodontisalivarius | Streptococcus | hyointestinalis | 1.65 | Streptococcus | infantarius | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus hyointestinalis | Streptococcus infantarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 15350 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | lutetiensis | Streptococcus | lutetiensis | 2.39 | Streptococcus | infantarius | 2.13 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus lutetiensis | Streptococcus infantarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20724 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | macacae | Streptococcus | macacae | 2.25 | Streptococcus | ratti | 1.51 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus macacae | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | marimammalium | Streptococcus | marimammalium | 2.03 | Streptococcus | zalophi | 1.75 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus marimammalium | Streptococcus zalophi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101995 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | marmotae | Streptococcus | danieliae | 1.84 | Streptococcus | suis | 1.76 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus danieliae | Streptococcus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 49690 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | massiliensis | Streptococcus | massiliensis | 2.28 | Streptococcus | massiliensis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus massiliensis | Streptococcus massiliensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 19192 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | merionis | Streptococcus | sp | 2.55 | Streptococcus | merionis | 2.43 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sp | Streptococcus merionis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 17118 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | minor | Streptococcus | minor | 2.35 | Streptococcus | minor | 2.27 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus minor | Streptococcus minor | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 12643 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | mitis | Streptococcus | mitis_oralis | 2.25 | Streptococcus | pneumoniae | 2.23 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105143 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | moroccensis | Streptococcus | moroccensis | 2.13 | Streptococcus | sanguinis | 1.43 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus moroccensis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20523 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | mutans | Streptococcus | mutans | 2.27 | Streptococcus | mutans | 2.14 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus mutans | Streptococcus mutans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27088 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | oralis | Streptococcus | mitis_oralis | 2.38 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.35 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | oralis | Streptococcus | mitis_oralis | 2.24 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.23 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 24864 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | oralis | Streptococcus | pneumoniae | 2.34 | Streptococcus | mitis_oralis | 2.32 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 100101 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | oricebi | Streptococcus | troglodytidis | 1.9 | Streptococcus | sanguinis | 1.64 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27377 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | oriloxodontae | Streptococcus | criceti | 2.36 | Streptococcus | criceti | 2.28 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus criceti | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25193 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | orisasini | Streptococcus | orisasini | 2.34 | Streptococcus | orisasini | 2.21 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus orisasini | Streptococcus orisasini | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 43577 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | orisratti | Streptococcus | orisratti | 2.32 | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.78 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus orisratti | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18307 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | orisuis | Streptococcus | criceti | 2.45 | Streptococcus | criceti | 2.43 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus criceti | Streptococcus criceti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 39485 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | ovis | Streptococcus | ovis | 1.86 | Streptococcus | ovis | 1.72 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus ovis | Streptococcus ovis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 69612 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | ovuberis | Streptococcus | gallolyticus | 1.55 | Streptococcus | cristatus | 1.48 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 111148 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | pacificus | Streptococcus | pacificus | 2.32 | Streptococcus | zalophi | 1.91 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pacificus | Streptococcus zalophi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 29921 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | panodentis | Streptococcus | pneumoniae | 1.62 | Streptococcus | sanguinis | 1.58 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 102135 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | pantholopis | Streptococcus | constellatus | 1.49 | Streptococcus | cristatus | 1.48 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus constellatus | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6778 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | parasanguinis | Streptococcus | parasanguinis | 2.27 | Streptococcus | parasanguinis | 2.25 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 29126 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | parasuis | Streptococcus | parasuis | 2.14 | Streptococcus | parasuis | 2.05 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus parasuis | Streptococcus parasuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 6631 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | parauberis | Streptococcus | parauberis | 2.33 | Streptococcus | parauberis_JRA_G+R-39 | 2.16 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parauberis | Streptococcus parauberis_JRA_G+R-39 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 26545 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | penaeicida | Streptococcus | penaeicida | 2.41 | Streptococcus | dysgalactiae | 1.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus penaeicida | Streptococcus dysgalactiae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 39814 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | peroris | Streptococcus | mitis_oralis | 1.78 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.74 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mitis_oralis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 16735 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | phocae | Streptococcus | phocae | 2.23 | Streptococcus | phocae | 2.15 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus phocae | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 24768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | phocae | Streptococcus | phocae | 2.34 | Streptococcus | phocae | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus phocae | Streptococcus phocae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | LMG 14177 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | pluranimalium | Streptococcus | pluranimalium | 2.15 | Streptococcus | pluranimalium | 2.12 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pluranimalium | Streptococcus pluranimalium | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22810 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | plurextorum | Streptococcus | plurextorum | 2.4 | Streptococcus | merionis | 1.54 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus plurextorum | Streptococcus merionis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20566 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | pneumoniae | Streptococcus | pneumoniae | 2.39 | Streptococcus | pneumoniae | 2.31 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 23759 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | porci | Streptococcus | porci | 2.33 | Streptococcus | porci | 1.92 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porci | Streptococcus porci | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20725 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | porcinus | Streptococcus | porcinus | 2.51 | Streptococcus | porcinus | 2.47 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porcinus | Streptococcus porcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 28302 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | porcorum | Streptococcus | porcorum | 2.29 | Streptococcus | pyogenes | 1.66 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus porcorum | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 49455 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | pseudopneumoniae | Streptococcus | pseudopneumoniae | 2.26 | Streptococcus | pseudopneumoniae | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pseudopneumoniae | Streptococcus pseudopneumoniae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 18513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | pseudoporcinus | Streptococcus | pseudoporcinus | 2.15 | Streptococcus | pseudoporcinus | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pseudoporcinus | Streptococcus pseudoporcinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 12344 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | pyogenes | Streptococcus | pyogenes | 2.52 | Streptococcus | pyogenes | 2.48 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus pyogenes | Streptococcus pyogenes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20564 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | ratti | Streptococcus | ratti | 2.54 | Streptococcus | ratti | 2.36 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus ratti | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 101998 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | respiraculi | Streptococcus | danieliae | 1.9 | Streptococcus | acidominimus | 1.89 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus danieliae | Streptococcus acidominimus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105174 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | rifensis | Streptococcus | moroccensis | 1.83 | Streptococcus | downei | 1.43 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus moroccensis | Streptococcus downei | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 26920 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | rubneri | Streptococcus | parasanguinis | 2.13 | Streptococcus | parasanguinis | 1.95 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus parasanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 104980 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | ruminantium | Streptococcus | suis | 1.64 | Streptococcus | mitis_oralis | 1.63 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus suis | Streptococcus mitis_oralis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 28303 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | rupicaprae | Streptococcus | gallolyticus | 1.4 | Streptococcus | parasuis | 1.35 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus parasuis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20560 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | salivarius | 2.4 | Streptococcus | salivarius | 2.19 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20617 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | salivarius | Streptococcus | thermophilus | 2.43 | Streptococcus | thermophilus | 2.35 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus thermophilus | Streptococcus thermophilus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 27513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | saliviloxodontae | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.88 | Streptococcus | castoreus | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | Streptococcus castoreus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20567 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | sanguinis | Streptococcus | sanguinis | 2.31 | Streptococcus | sanguinis | 2.22 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sanguinis | Streptococcus sanguinis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 14990 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus | sinensis | Streptococcus | sinensis | 2.14 | Streptococcus | cristatus | 2.11 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus sinensis | Streptococcus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 33478 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | sobrinus | Streptococcus | sobrinus | 2.45 | Streptococcus | sobrinus | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus sobrinus | Streptococcus sobrinus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 9682 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | suis | Streptococcus | suis | 2.15 | Streptococcus | suis | 2.13 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus suis | Streptococcus suis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 105173 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | tangierensis | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | 1.46 | Loigolactobacillus | coryniformis | 1.45 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | Loigolactobacillus coryniformis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 32906 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus | thoraltensis | Streptococcus | thoraltensis | 2.35 | Streptococcus | thoraltensis | 2.29 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus thoraltensis | Streptococcus thoraltensis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 25324 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | troglodytae | Streptococcus | mutans | 2.18 | Streptococcus | mutans | 2.14 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus mutans | Streptococcus mutans | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | KCTC 33006 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | troglodytidis | Streptococcus | troglodytidis | 2.34 | Streptococcus | troglodytidis | 2.17 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus troglodytidis | Streptococcus troglodytidis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | ATCC 19436 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | uberis | Streptococcus | uberis | 2.42 | Streptococcus | uberis | 2.39 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus uberis | Streptococcus uberis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | CCUG 41590 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus | urinalis | Streptococcus | urinalis | 2.43 | Streptococcus | urinalis | 2.23 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus urinalis | Streptococcus urinalis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 22768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus | ursoris | Streptococcus | ratti | 2.17 | Streptococcus | ratti | 2.1 | A | 0 | 0 | 1 | Streptococcus ratti | Streptococcus ratti | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 5636 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus | vestibularis | Streptococcus | vestibularis | 2.39 | Streptococcus | vestibularis | 2.08 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus vestibularis | Streptococcus vestibularis | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 110741 EFEx RWTH | 3; type strain; WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | vicugnae | Streptococcus | vicugnae | 2.17 | Streptococcus | lamae | 2.17 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus vicugnae | Streptococcus lamae | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 110742 EFEx RWTH | 3; type strain, WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus | zalophi | Streptococcus | zalophi | 2.33 | Streptococcus | pacificus | 1.84 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus zalophi | Streptococcus pacificus | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | DSM 20561 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.58 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.54 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-1399-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.7 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.69 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-1441-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.95 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.91 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-1447-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.87 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 1.78 | B | 0 | 0 | 1 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-1480-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.5 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.45 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-1502-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.4 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.38 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-673-1-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.45 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.41 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | B-673-2-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus | equi_ssp_equi | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.53 | Streptococcus | equi_ssp_equi | 2.49 | A | 1 | 1 | 0 | Streptococcus equi_ssp_equi | Streptococcus equi_ssp_equi | 0 | 0 | 0 | 0

## #Parameter (Spezies)
Parameter: | Streptococcus | equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum | Codierung | Validität | Methode | Datum | verwendeter Organismus | Score | richtig-negativ | falsch-positiv
Test auf spektrale Nähe zum Parameter |  |  | B-113-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus equi_ssp_equi | 1.57 | 1 | 0
Anzahl Isolate: | 332 |  | DSM 20561 EFex AGES | 4; type strain | EFEx | 2023-07-14 | Streptococcus equi_ssp_equi | 1.68 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1342 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.52 | 1 | 0
richtig-negativ: | 302 |  | CVUAS 1374 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1439 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.33 | 1 | 0
falsch-positiv: | 30 |  | CVUAS 1704 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.65 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3181 | 3; PFGE, RPD-PCR, API Strep, VITEK 2 GP [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.6 | 1 | 0
| 9.036% |  | CVUAS 337 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.57 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 338 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3463016, VITEK 2 GP biotype number 051411361737671 [0056] | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.33 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5406 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.41 | 1 | 0
Scorewertgrenzen: | 2 | Species | CVUAS 5409 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.76 | 1 | 0
| 1.7 | Genus | CVUAS 5410 | 3; well defined isolate [0056] | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.36 | 1 | 0
Es wird gegen eine nur aus dem Parameter bestehende DB geprüft. |  |  | CVUAS 5411 | 2; 0 | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.49 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6188,2 | 2; 0 | eDT | 09.09.2016 | Streptococcus agalactiae | 1.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7943 | 3; well defined isolate, sequenced | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8421 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.49 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 985 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.67 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 986 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-10 | Streptococcus agalactiae | 1.53 | 1 | 0
|  |  | 80 | 3; confirmed proficency test | EFEx | 2021-09-10 | Streptococcus canis | 1.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1924 | 3; 16S, confirmed by NRZ Aachen | DT | 2013-04-16 | Streptococcus canis | 1.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1967 | 3; 16S | DT | 2013-02-20 | Streptococcus canis | 1.44 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2072 | 3; sequenced | eDT | 2015-04-29 | Streptococcus canis | 1.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2785 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 1.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31939 | 3; sequenced | eDT | 2019-09-11 | Streptococcus canis | 1.59 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3322 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 1.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3849 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 1.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4441 | 3; sequenced | eDT | 2017-12-19 | Streptococcus canis | 2.05 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 5857 | 2; 0 | DT | 2013-02-20 | Streptococcus canis | 1.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5867 | 3; sequenced | eDT | 2016-06-02 | Streptococcus canis | 1.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7277 | 3; sequenced | eDT | 2017-02-19 | Streptococcus canis | 2.01 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 7533,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus canis | 1.82 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7609 | 3; sequenced | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 1.91 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 7649 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2017-09-05 | Streptococcus canis | 2.01 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 7835,2 | 3; confirmed by NRZ Aachen | eDT | 2018-02-08 | Streptococcus canis | 1.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1514 | 2; API: 99,9% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4270 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.39 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 653 | 3; API: 99,9%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus dysgalactiae | 1.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11807 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1494 | 3; API: 99,5%; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus dysgalactiae | 1.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2151 | 3; sequenced | DT | 2013-02-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3228 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.87 | 1 | 0
|  |  | LHL 00582 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 1685 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 277 | 2; API 99,8% | DT | 2013-02-09 | Streptococcus dysgalactiae | 1.75 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 30373,2 | 3; sequenced | EFEx | 2017-12-06 | Streptococcus dysgalactiae | 1.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31317 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.95 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31318 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31319 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.77 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31320 | 3; sequenced | DT | 2018-11-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31321 | 3; sequenced | eDT | 2018-11-13 | Streptococcus dysgalactiae | 1.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31463 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.85 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31464 | 3; sequenced | DT | 2018-12-18 | Streptococcus dysgalactiae | 1.92 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31465 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.84 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31466 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.63 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31468 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.76 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31469 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31470 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.62 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31471 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.78 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31472 | 3; sequenced | DT | 2018-12-14 | Streptococcus dysgalactiae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 31944 | 3; sequenced | EFEx | 2019-09-11 | Streptococcus dysgalactiae | 1.74 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33965 | 3; sequenced | DT | 2022-06-22 | Streptococcus dysgalactiae | 1.96 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3620 | 2; API 99,5% | EFEx | 2015-04-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.71 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 3621 | 3; sequenced | eDT | 2018-03-20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4694 | 3; sequenced | DT | 2013-04-10 | Streptococcus dysgalactiae | 2.03 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 5788 | 3; sequenced | Efex | 2015-05-05 | Streptococcus iniae | 1.56 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2474 | 3; sequenced; 16S, rpoB | eDT | 2013-03-07 | Streptococcus orisasini | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4971 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus parauberis | 1.28 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 6320,3 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.97 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5234 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.55 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5040 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.81 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4623 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 1.01 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8077 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.86 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4253 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.73 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 905 | 3; sequenced | DT | 2013-02-19 | Streptococcus porcinus | 1.15 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 10145,3 | 3; sequenced; 16S, Biochemistry | EFEx | 2016-11-23 | Streptococcus salivarius | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32349 | 3; sequenced | eDT | 2020-06-05 | Streptococcus sp-CVUAS-32349 | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2260,4 | 3; sequenced | eDT | 2021-06-08 | Streptococcus troglodytidis | 0.9 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 5218,4 | 3; sequenced; 16S; NRZ Strep Uni AA | DT | 2015-06-11 | Streptococcus troglodytidis | 0.89 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 2048 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus uberis | 1.07 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 4350 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus uberis | 1.5 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 8422 | 2; biochemistry | DT | 2013-02-20 | Streptococcus uberis | 1.18 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 32621 | 3; specific PCR | eDT | 2020-09-08 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.38 | 0 | 1
|  |  | 171004485-A | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.85 | 1 | 0
|  |  | DSM 6784 CVUAS | 3; public strain collection | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.71 | 1 | 0
|  |  | 171004485-B | 2; 0 | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.55 | 1 | 0
|  |  | 171004429 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.76 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-02041 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.48 | 1 | 0
|  |  | 141000096_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.76 | 1 | 0
|  |  | 141014875 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.79 | 1 | 0
|  |  | 151001913_2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.71 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-01086 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.79 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-01271 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.77 | 1 | 0
|  |  | 08-7-D-06424 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.66 | 1 | 0
|  |  | 11-7-D-02410 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.55 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-3137 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.51 | 1 | 0
|  |  | 11-7-D-1138 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.7 | 1 | 0
|  |  | 10-7-D-00849 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.38 | 1 | 0
|  |  | 11-7-D-00387 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.68 | 1 | 0
|  |  | 08-7-Mi-1261 52 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.59 | 1 | 0
|  |  | 08-7-Mi-1261 76 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.77 | 1 | 0
|  |  | 08-7-Mi-1467 38 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.56 | 1 | 0
|  |  | 121017629 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.38 | 1 | 0
|  |  | 131000020 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.77 | 1 | 0
|  |  | 141002252 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.6 | 1 | 0
|  |  | 151002450_1 | 3; well defined isolate | EFEx | 2015-03-11 | Streptococcus agalactiae | 1.73 | 1 | 0
|  |  | 151004802 | 3; PFGE, RPD-PCR, API 20 Strep 3063415, VITEK 2 GP biotype number 031154365713571 [0056] | eDT | 2015-05-06 | Streptococcus agalactiae | 1.65 | 1 | 0
|  |  | 171005124 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.81 | 1 | 0
|  |  | 12-13862-001-01 LVU11 | 3; sequenced (LGL) | eDT | 2015-04-15 | Streptococcus pluranimalium | 0.9 | 1 | 0
|  |  | 171004666 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.92 | 1 | 0
|  |  | 296-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.61 | 1 | 0
|  |  | 297-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.7 | 1 | 0
|  |  | 355-1-2018 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2019-06-07 | Streptococcus catagoni | 1.51 | 1 | 0
|  |  | LTH 1146 | 2; 0 | DT | 2015-07-09 | Lactococcus lactis | 0.63 | 1 | 0
|  |  | LHL 161000261 | 3; sequenced | eDT | 2014-10-05 | Streptococcus canis | 1.94 | 1 | 0
|  |  | LHL Mi-845_17 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-05 | Streptococcus canis | 1.58 | 1 | 0
|  |  | IHIT 32937 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.89 | 1 | 0
|  |  | IHIT 32989 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.89 | 1 | 0
|  |  | IHIT 33918 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.99 | 1 | 0
|  |  | IHIT 34229 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.54 | 1 | 0
|  |  | IHIT 34584 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.73 | 1 | 0
|  |  | IHIT 35376 | 3; sequenced | eDT | 2017-10-24 | Streptococcus canis | 1.84 | 1 | 0
|  |  | DSM 20561 EFex CVUAS | 4; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.49 | 0 | 1
|  |  | DSM 24048 CVUAS | 3; public strain collection | EFEx | 2017-12-28 | Streptococcus pneumoniae | 0.8 | 1 | 0
|  |  | IHIT P2843 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.52 | 1 | 0
|  |  | IHIT P3602 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.67 | 1 | 0
|  |  | IHIT P5841 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.57 | 1 | 0
|  |  | IHIT P6343 08 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.71 | 1 | 0
|  |  | IHIT 2528 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.55 | 1 | 0
|  |  | IHIT P6096 11 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.59 | 1 | 0
|  |  | 151002450 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.59 | 1 | 0
|  |  | 151003337 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.55 | 1 | 0
|  |  | 151003337 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.68 | 1 | 0
|  |  | 151003441 1 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.47 | 1 | 0
|  |  | 151003441 2 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | 151003441 3 | 3; well defined isolate | eDT | 2015-04-10 | Streptococcus agalactiae | 1.53 | 1 | 0
|  |  | 99-1-2017 | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 1.59 | 1 | 0
|  |  | 202-1-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 1.72 | 1 | 0
|  |  | 202-4-2017 | 3; stain of species description [0130] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus catagoni | 1.64 | 1 | 0
|  |  | DSM 17536 CVUAS | 3; type strain | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.93 | 1 | 0
|  |  | 10UCF103 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.88 | 1 | 0
|  |  | 11UCF142 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.89 | 1 | 0
|  |  | 11UCF216 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.81 | 1 | 0
|  |  | 12UCF3 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 2.11 | 0 | 1
|  |  | 12UCF17 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.81 | 1 | 0
|  |  | 12UCF33 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.82 | 1 | 0
|  |  | 12UCF94 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.84 | 1 | 0
|  |  | 13UCF63 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.91 | 1 | 0
|  |  | 14UCF172 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.87 | 1 | 0
|  |  | 121014118 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.95 | 1 | 0
|  |  | 22876 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.57 | 1 | 0
|  |  | RKI 3948 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.94 | 1 | 0
|  |  | 33098 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.65 | 1 | 0
|  |  | 35120 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.6 | 1 | 0
|  |  | RKI 3991 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.84 | 1 | 0
|  |  | 29800 | 4; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2021-10-22 | Streptococcus pneumoniae | 0.86 | 1 | 0
|  |  | RKI 3913 | 3; confirmed by NRL Streptococcus (Uni AA) | eDT | 2013-03-20 | Streptococcus pneumoniae | 0.62 | 1 | 0
|  |  | 151012032 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.93 | 1 | 0
|  |  | 161001555 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 2 | 0 | 1
|  |  | 161001581 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.92 | 1 | 0
|  |  | 161013178-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.81 | 1 | 0
|  |  | 161013178-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.79 | 1 | 0
|  |  | 161014835-01 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.76 | 1 | 0
|  |  | 161014835-02 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 2.06 | 0 | 1
|  |  | 161014835-04 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.95 | 1 | 0
|  |  | 161014835-05 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 2.03 | 0 | 1
|  |  | JB 379054.1 | 3; 16S rRNA gene sequence | DT | 2013-02-20 | Streptococcus phocae | 1.52 | 1 | 0
|  |  | 161014835-06 | 3; sequenced (LHL) | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.99 | 1 | 0
|  |  | 161014835-09 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.9 | 1 | 0
|  |  | 161014835-14 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-04-27 | Streptococcus castoreus | 1.93 | 1 | 0
|  |  | 161014835-15 | 3; sequenced (LHL), [0114] | EFEx | 2018-05-03 | Streptococcus castoreus | 1.93 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 11798 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.26 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 2932,3 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.05 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 31562 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.21 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 32180 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.23 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 322 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.36 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 32462,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.04 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 32770 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.18 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 334 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 1.99 | 1 | 0
|  |  | CVUAS 33529 | 3; specific PCR | DT | 2021-12-16 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.39 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 4668,2 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.01 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 4989 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.02 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 7030 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.22 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 7117 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.38 | 0 | 1
|  |  | CVUAS 9643 | 4; specific PCR; (NRZ Strep: 16S Cluster interpretation) | eDT | 2022-05-30 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.31 | 0 | 1
|  |  | DSM 20561 DT LALLF | 4; type strain | DT | 2019-03-22 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.09 | 0 | 1
|  |  | DSM 2134 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; D3 | Streptococcus agalactiae | 1.61 | 1 | 0
|  |  | DSM 6784 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 16.02.2022; E5 | Streptococcus agalactiae | 1.65 | 1 | 0
|  |  | DSM 20662 RKI | 3; type strain | see [0185] | 18.02.2022; C20 | Streptococcus dysgalactiae | 1.54 | 1 | 0
|  |  | DSM 23147 RKI | 3; type strain | see [0185] | 16.02.2022; C21 | Streptococcus dysgalactiae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | DSM 6176 RKI | 3; public strain collection | see [0185] | 18.02.2022; E8 | Streptococcus dysgalactiae | 1.36 | 1 | 0
|  |  | DSM 12643 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 18.02.2022; H4 | Streptococcus mitis | 0.9 | 1 | 0
|  |  | B 9056 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops in Epp. tube#TRT=plus 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, inactivation date: 11.2.2022¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus agalactiae DSM 2134, Preparation & measurement: A. Gries und Chris#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 01.09.2021; K18 | Streptococcus parasanguinis | 0.76 | 1 | 0
|  |  | B 2046 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus pneumoniae | 0.93 | 1 | 0
|  |  | B 3398 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus pneumoniae | 0.49 | 1 | 0
|  |  | DSM 11856 RKI | 2; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus pneumoniae | 0.92 | 1 | 0
|  |  | B 1567 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus pyogenes | 1.42 | 1 | 0
|  |  | B 3501 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-02 | Streptococcus pyogenes | 1.53 | 1 | 0
|  |  | DSM 20565 RKI | 3; type strain | in 80% TFA/ 30 min. Einwirkzeit/1:10 verdünnt/ 1:1 HCCATA2 (A) | 04.04.2008, K11, [0034] | Streptococcus pyogenes | 1.45 | 1 | 0
|  |  | B 2258 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-01 | Streptococcus salivarius | 1.33 | 1 | 0
|  |  | B 2634 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-08 | Streptococcus salivarius | 1.24 | 1 | 0
|  |  | B 3019 | 2; strain collection of the RKI | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2021-09-23 | Streptococcus salivarius | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 20068 RKI | 3; public strain collection | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus sanguinis | 0.97 | 1 | 0
|  |  | DSM 20567 RKI | 3; type strain | #CON=approx. 3 loops per Eppend. tube#TRT=+ 50-100 mkL 100 pct. TFA¦ 30 Min treatment¦1:10 diluted, Inactivation date: 19.08.2021¦ 1:1 HCCA¦ Andy 3.0#EXT=Streptococcus pneumoniae B2046, preparation: C. Hartl, measurements: C. Hartl#LAS=LL30 pct. 1000, "LL60 pct." 10-20 sh. ¦ Laser attenuator offset: 52 pct.¦Range: 20 pct. (Autoflex 2019 04 04(PeterSetup).isset) defocussed 5xunter Strichueberlappung und ToM 200ns 20190404 gesichert2.par#CAL=E. coli K12 (DSM 3871), linear calibration#CUS=RKI ZBS6# | 2022-02-18 | Streptococcus sanguinis | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 20622 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus acidominimus | 1.1 | 1 | 0
|  |  | LMG 14694 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus agalactiae | 1.72 | 1 | 0
|  |  | DSM 20728 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus alactolyticus | 0.94 | 1 | 0
|  |  | DSM 20563 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus anginosus | 0.74 | 1 | 0
|  |  | DSM 25818 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus anginosus | 0.95 | 1 | 0
|  |  | DSM 15627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus australis | 1.02 | 1 | 0
|  |  | DSM 103678 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus azizii | 1.13 | 1 | 0
|  |  | CCUG 69277 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus bovimastitidis | 1.4 | 1 | 0
|  |  | DSM 19004 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus caballi | 1.24 | 1 | 0
|  |  | CCUG 73951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus caledonicus | 1.33 | 1 | 0
|  |  | DSM 105751 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus cameli | 0.97 | 1 | 0
|  |  | DSM 20715 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus canis | 1.88 | 1 | 0
|  |  | CCUG 67170 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus caprae | 1.46 | 1 | 0
|  |  | DSM 17536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus castoreus | 1.71 | 1 | 0
|  |  | DSM 110457 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus catagoni | 1.69 | 1 | 0
|  |  | DSM 102819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus caviae | 1.72 | 1 | 0
|  |  | DSM 106182 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus chenjunshii | 1.55 | 1 | 0
|  |  | LMG 14507 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus constellatus | 1.03 | 1 | 0
|  |  | DSM 17475 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus constellatus | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 25819 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus constellatus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | DSM 20562 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus criceti | 1.5 | 1 | 0
|  |  | DSM 8249 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus cristatus | 1.23 | 1 | 0
|  |  | CCUG 65085 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus cuniculi | 1.2 | 1 | 0
|  |  | CCUG 66496 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus cuniculipharyngis | 1.11 | 1 | 0
|  |  | DSM 22233 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus danieliae | 1.27 | 1 | 0
|  |  | DSM 21999 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus dentapri | 1.7 | 1 | 0
|  |  | DSM 27381 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus dentiloxodontae | 1.6 | 1 | 0
|  |  | DSM 18963 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus dentirousetti | 1.2 | 1 | 0
|  |  | DSM 25137 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus dentisani | 1.29 | 1 | 0
|  |  | CCUG 47155 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus devriesei | 1.59 | 1 | 0
|  |  | DSM 15616 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus didelphis | 0.96 | 1 | 0
|  |  | DSM 5635 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus downei | 1.14 | 1 | 0
|  |  | CCUG 73139 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus downii | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 20662 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.74 | 1 | 0
|  |  | LMG 16026 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus dysgalactiae | 1.85 | 1 | 0
|  |  | DSM 14446 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus entericus | 1.34 | 1 | 0
|  |  | DSM 20558 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus equinus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | DSM 20646 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ferus | 1.29 | 1 | 0
|  |  | DSM 15349 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus gallinaceus | 0.96 | 1 | 0
|  |  | DSM 16831 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus gallolyticus | 1.08 | 1 | 0
|  |  | DSM 15879 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus gallolyticus | 1.27 | 1 | 0
|  |  | DSM 15351 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus gallolyticus | 0.92 | 1 | 0
|  |  | DSM 6777 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus gordonii | 1.05 | 1 | 0
|  |  | DSM 17028 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus halichoeri | 1.75 | 1 | 0
|  |  | DSM 101996 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus halotolerans | 1.54 | 1 | 0
|  |  | DSM 19005 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus henryi | 1.42 | 1 | 0
|  |  | DSM 107951 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus hillyeri | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 101997 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus himalayensis | 1.02 | 1 | 0
|  |  | DSM 26014 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus hongkongensis | 1.84 | 1 | 0
|  |  | DSM 20770 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus hyointestinalis | 1.31 | 1 | 0
|  |  | DSM 12219 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus hyovaginalis | 1.55 | 1 | 0
|  |  | CCUG 52536 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ictaluri | 1.54 | 1 | 0
|  |  | DSM 22960 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus infantarius | 1.03 | 1 | 0
|  |  | CCUG 39817 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus infantis | 1.03 | 1 | 0
|  |  | DSM 20576 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus iniae | 1.64 | 1 | 0
|  |  | DSM 20573 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus intermedius | 0.82 | 1 | 0
|  |  | DSM 23027 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus lactarius | 0.9 | 1 | 0
|  |  | DSM 27382 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus loxodontisalivarius | 1.46 | 1 | 0
|  |  | DSM 15350 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus lutetiensis | 1 | 1 | 0
|  |  | DSM 20724 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus macacae | 1.28 | 1 | 0
|  |  | DSM 18627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus marimammalium | 1.12 | 1 | 0
|  |  | DSM 101995 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus marmotae | 1.24 | 1 | 0
|  |  | CCUG 49690 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus massiliensis | 0.87 | 1 | 0
|  |  | DSM 19192 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus merionis | 1.27 | 1 | 0
|  |  | DSM 17118 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus minor | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 12643 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus mitis | 1.48 | 1 | 0
|  |  | DSM 105143 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus moroccensis | 1.05 | 1 | 0
|  |  | DSM 20523 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus mutans | 1.28 | 1 | 0
|  |  | DSM 27088 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oralis | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 20627 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus oralis | 1.11 | 1 | 0
|  |  | DSM 24864 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oralis | 1.1 | 1 | 0
|  |  | DSM 100101 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oricebi | 1.45 | 1 | 0
|  |  | DSM 27377 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus oriloxodontae | 1.24 | 1 | 0
|  |  | DSM 25193 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus orisasini | 1.44 | 1 | 0
|  |  | CCUG 43577 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus orisratti | 1.78 | 1 | 0
|  |  | DSM 18307 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus orisuis | 1.74 | 1 | 0
|  |  | CCUG 39485 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus ovis | 0.98 | 1 | 0
|  |  | CCUG 69612 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus ovuberis | 1.35 | 1 | 0
|  |  | DSM 111148 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus pacificus | 0.93 | 1 | 0
|  |  | DSM 29921 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus panodentis | 1.02 | 1 | 0
|  |  | DSM 102135 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus pantholopis | 1.25 | 1 | 0
|  |  | DSM 6778 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus parasanguinis | 0.71 | 1 | 0
|  |  | DSM 29126 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus parasuis | 0.9 | 1 | 0
|  |  | DSM 6631 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus parauberis | 1.52 | 1 | 0
|  |  | DSM 26545 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus penaeicida | 1.4 | 1 | 0
|  |  | CCUG 39814 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus peroris | 0.67 | 1 | 0
|  |  | LMG 16735 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus phocae | 1.6 | 1 | 0
|  |  | DSM 24768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus phocae | 1.57 | 1 | 0
|  |  | LMG 14177 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus pluranimalium | 1.47 | 1 | 0
|  |  | DSM 22810 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus plurextorum | 1.07 | 1 | 0
|  |  | DSM 20566 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus pneumoniae | 1.14 | 1 | 0
|  |  | DSM 23759 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus porci | 1.18 | 1 | 0
|  |  | DSM 20725 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus porcinus | 1.66 | 1 | 0
|  |  | DSM 28302 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus porcorum | 1.38 | 1 | 0
|  |  | CCUG 49455 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus pseudopneumoniae | 1.23 | 1 | 0
|  |  | DSM 18513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus pseudoporcinus | 1.61 | 1 | 0
|  |  | ATCC 12344 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus pyogenes | 1.68 | 1 | 0
|  |  | DSM 20564 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus ratti | 1.02 | 1 | 0
|  |  | DSM 101998 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus respiraculi | 0.98 | 1 | 0
|  |  | DSM 105174 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus rifensis | 1.21 | 1 | 0
|  |  | DSM 26920 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus rubneri | 0.77 | 1 | 0
|  |  | DSM 104980 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ruminantium | 1.16 | 1 | 0
|  |  | DSM 28303 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus rupicaprae | 0.98 | 1 | 0
|  |  | DSM 20560 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus salivarius | 1.54 | 1 | 0
|  |  | DSM 20617 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus salivarius | 1.19 | 1 | 0
|  |  | DSM 27513 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus saliviloxodontae | 1.88 | 1 | 0
|  |  | DSM 20567 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus sanguinis | 1.18 | 1 | 0
|  |  | DSM 14990 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-30 | Streptococcus sinensis | 1.02 | 1 | 0
|  |  | ATCC 33478 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus sobrinus | 1.26 | 1 | 0
|  |  | DSM 9682 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus suis | 1.22 | 1 | 0
|  |  | DSM 105173 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus tangierensis | 1.46 | 1 | 0
|  |  | CCUG 32906 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-05 | Streptococcus thoraltensis | 1.62 | 1 | 0
|  |  | DSM 25324 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus troglodytae | 1.34 | 1 | 0
|  |  | KCTC 33006 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus troglodytidis | 0.77 | 1 | 0
|  |  | ATCC 19436 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus uberis | 1.27 | 1 | 0
|  |  | CCUG 41590 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-06 | Streptococcus urinalis | 1.76 | 1 | 0
|  |  | DSM 22768 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-09-07 | Streptococcus ursoris | 1.29 | 1 | 0
|  |  | DSM 5636 EFEx RWTH | 3; type strain | EFEx | 2023-08-29 | Streptococcus vestibularis | 1.04 | 1 | 0
|  |  | DSM 110741 EFEx RWTH | 3; type strain; WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus vicugnae | 0.86 | 1 | 0
|  |  | DSM 110742 EFEx RWTH | 3; type strain, WGS (PMID: 33999792) | EFEx | 2023-06-20 | Streptococcus zalophi | 1.05 | 1 | 0
|  |  | DSM 20561 DT RWTH | 4; type strain | DT | 2023-08-02 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.26 | 0 | 1
|  |  | DSM 20561 EFEx RWTH | 4; type strain | EFEx | 2023-08-23 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.34 | 0 | 1
|  |  | B-1399-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus equi_ssp_equi | 1.51 | 1 | 0
|  |  | B-1441-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus equi_ssp_equi | 1.68 | 1 | 0
|  |  | B-1447-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus equi_ssp_equi | 1.49 | 1 | 0
|  |  | B-1480-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.26 | 0 | 1
|  |  | B-1502-2021 | 3; specific PCR | DT | .2021 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.14 | 0 | 1
|  |  | B-673-1-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.21 | 0 | 1
|  |  | B-673-2-2022 | 3; specific PCR | DT | .2022 | Streptococcus equi_ssp_equi | 2.25 | 0 | 1

## Report (Spezies)
Zielgerichtete Identifizierung
nach den Leitlinien zur MALDI-Validierung der §64 AG MALDI am BVL, 12.04.2021
Parameter: Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum
Version: | 1
erstellt von: | Dyk | geprüft von: | Rau
erstellt am: | 2024-01-16 | geprüft am: | 2024-01-16
Anwendung | Bakterienisolate aus Lebensmitteln & der veterinärmedizinischen Diagnostik
Umfeld | Lebensmittel-Mikrobiologie, Mastitis, Veterinärmedizinische Diagnostik
Verwendete Datenbank / Programmversion |  | BRU 11897 + UA BW 1218 | BT 4.0
Validierungsset:
Validierungsisolate/-materialien (Parameter): 34 |  | Vergleichsisolate/-materialien (#Parameter): 332
Kultivierungsbedingungen bei Mikroorganismen: SBA, 37° C, 24h, aerob
Zustand der Probe bei sonstigen Materialien:
Aufreinigungsmethode: DT, eDT, EFex, 80%TFA
Es werden nur identifizierte Proben für die Ermittlung der In- und Exklusivität herangezogen.
Richtig-positiv: 1. Hit =Ziel-Parameter mit Score ≥ 2 und Score 2. Hit < 1.7 oder Score 2. Hit ≥ 1.7 & Gattung gleich 1. Hit oder Score 2. Hit ≥ 2 & Art gleich 1. Hit |  | Richtig-negativ: 1. Hit ohne Zuordnung zum Ziel-Parameter mit score ≥ 2
Falsch-negativ: Kriterien für richtig-positiv werden nicht erfüllt |  | Falsch-positiv: Kriterien für richtig-negativ werden nicht erfüllt
Validierungsergebnis | Ziel-Parameter: | Streptococcus equi_ssp_zooepidemicus_ruminatorum |  | SOLL | erfüllt
Zahl aller Spektren | 34
davon mit ID-Ergebnis | 34 | Identifiziert Rate | 100% | 20 | ja | 1
davon Eigenspektren | 28 |  |  | 6.8 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Inklusivität
Positive Übereinstimmungen (PA) | 34 | Richtig-Positiv Rate | 100% | 95% | ja | 1
Negative Abweichungen (ND) | 0 | Falsch-Negativ Rate | 0% | 1% | ja | 1
Nicht-Ziel-Parameter
Zahl aller Spektren | 332
davon mit ID-Ergebnis | 265 | Identifiziert Rate | 79.82% | 30 | ja | 1
davon Eigenspektren | 171 |  |  | 53 | ja | 1
In Bezug auf Identifizierte: |  | Exklusivität
Negative Übereinstimmungen (NA) | 265 | Richtig-Negativ Rate | 100% | 99% | ja | 1
Positive Abweichungen (PD) | 0 | Falsch-Positiv Rate | 0% | 1% | ja | 1
Test auf spektrale Nähe | 332 | Anteil nah verwandter Sp | 9.036%
Von 34 identifizierten Proben des Parameters wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 34 (=100%) richtig erkannt (Inklusivität). 0 (=0%) der identifizierten Proben des Parameters wurden falsch einer anderen Spezies zugeordnet.
In den 265 identifizierten Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung der vollständigen Datenbank 100% richtig-negativ (Exklusivität) gezählt. Von diesen 265 Proben wurden 0 (=0%) fehlerhaft als Parameter identifiziert.
In den 332 Proben der Nicht-Ziel-Parameter wurden unter Verwendung einer nur den Parameter enthaltenden Datenbank bei 30 (=9%) Einträgen ein score > 2 erreicht.
Die Kriterien für die | Zielgerichtete Identifizierung | sind somit | erfüllt
Kommentar:
Die Unterscheidung der beiden Subspeziesgruppen [Str. equi equi] vs. [Str equi zooepidemicus + ruminatorum] erfordert den Einsatz der UA-BW Datenbank.
Freigabe an Standort | für (Abteilung / Bereich) | am (Datum) | von (Hdz.)
CVUA S | T, D, MT | 2024-01-16 | Rau
Das Verfahren ist für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet und zur Verwendung freigegeben.
als Prüfmethode für Parameter in LIMS eingepflegt
Eine unterschriebene Version dieses Validierungsreports befindet sich im erstellenden Labor.
Andere Keime, die in dieser Matrix vorkommen können.
Andere Keime, die auf diesem Agar wachsen können.
Vergleichsisolate/-materialien, die ähnliche Spektren liefern können (siehe Blatt "Ähnliche zu Parameter").
ja
nein